采购包2：

标的名称：听力计检定装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 汽车检测设备用标准中性滤光片校准装置; 1. 2; 听力计检定装置; 1; 核心产品. 3; 气体报警器型式评价装置; 1. 二、技术参数 （一）汽车检测设备用标准中性滤光片校准装置 依据的技术规范：JJF 2046-2023 《汽车检测设备用标准中性滤光片校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、一级分光光度计一台，满足检定规程 JJG 178-2007的一级要求，波长范围不小于(190~900)nm，带宽连续可调；长样品池架1套、烟度计样品池组附件1套，固体样品池附件1套。 2、白炽灯一个：60w~100w； 3、黑色屏幕一个。 溯源要求： 符合以上参数的中国计量科学研究院、中国测试技术研究院溯源证书。 （二）听力计检定装置 依据的技术规范：JJG 388-2012《测听设备纯音听力计检定规程》、JJG991 -2017《测听设备耳声阻抗/导纳测量仪器检定规程》、JJG 175 -2015《工作标准传声器（静电激励器法）检定规程》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行） 技术要求： 1、力耦合器1台，应满足JJG 789-1992的要求，频率范围至少为250Hz~4kHz，力级的测量不确定度为1.5dB（k=3）； 2、校准压耳式耳机用耳模拟器1台，频率范围为20Hz~10kHz，声耦合腔的结构和有效体积应符合IEC 60318-1相关规定。声压级测量扩展不确定度，在20Hz~10kHz频率范围内，不应大于0.6dB（k=2）； 3、校准压耳式耳机用声耦合器1台，简称6cm3声耦合器。频率范围一般为125Hz~8kHz，声耦合腔的结构和有效体积应符合GB/T25498.3相关规定。声压级测量扩展不确定度，在125Hz~8kHz频率范围内，不应大于0.6dB（k=2）； 4、校准插入式耳机用堵塞耳模拟器1台，频率范围一般为20Hz~10kHz，声耦合腔的结构和有效体积应符合IEC 60318-4相关规定。声压级测量扩展不确定度，在20Hz~10kHz频率范围内，不应大于0.6dB（k=2）； 5、校准插入式耳机用声耦合器，简称2cm3声耦合器，1台。频率范围一般为125Hz~8kHz，声耦合腔的结构和有效体积应符合IEC 60318-5相关规定。声压级测量扩展不确定度，在125Hz~8kHz频率范围内，不应大于0.6dB（k=2）； 6、适调放大器或测量放大器1台，在20Hz~20kHz频率范围内，频率响应最大允许误差±0.3dB，级线性的最大允许误差±0.4dB。在纯音听力计工作频率范围内频响均匀度不超过±0.2dB，表头指示误差不超过±0.2dB； 7、1/3倍频程滤波器1台，应满足JJG449-2001的要求，频率范围100Hz~20kHz； 8、声分析仪，20Hz~20kHz频率范围内，频率响应最大允许误差±0.2dB，示值最大允许误差±0.2dB； 9、数字频率计1台，在所检定的频率范围内，频率测量的最大允许误差为±0.1%； 10、失真度测量仪频率范围20Hz~20kHz，最大允许误差不超过±10%（满刻度）； 11、数字压力计，压力测量的最大允许误差为测量上限的0.2%；标准体积腔。在0.1cm3~5cm3范围内，腔体积的最大允许误差为标称值的±2%或0.05cm3（两者取其大）。对1型耳声阻抗/导纳测量仪，至少提供三个腔体，0.5cm3，2.0cm3，5.0cm3。对2型，3型耳声阻抗/导纳测量仪，至少提供两个腔体，0.5cm3，1.0cm3； 12、测力计测量范围覆盖（0~15）N，最大允许误差不超过±0.1N； 13、包含自动检定功能，覆盖JJG 388-2012、JJG991-2017规程中首次检定的所有项目，并包含成各种耳机与仿真耳组合的听力零级值数据库，及仿真乳突的灵敏度信息。 溯源要求： 符合以上参数的中国计量科学研究院、中国测试技术研究院溯源证书。 （三）气体报警器型式评价装置 依据的技术规范：JJF 1368-2012《可燃气体检测报警器型式评价大纲》、JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》、JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》等计量技术规范（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、高低温湿热试验装置1台：温度范围：-40℃~70℃，温度偏差不超过±2℃；相对湿度50%~95%，湿度可控，湿度偏差不超过±3%；内体积：≥1000L 观察窗：透明玻璃可视窗；引线孔：位于箱体侧面，可作为气路通道。 2、气体检定装置1套： （1）气体稀释装置1台：技术参数：标配稀释倍数：≥100:1；流量示值误差不大于±1%，重复性：＜±0.5%，流量范围：≥500mL/min，五通道，通道为耐腐蚀耐吸附管路； 3、气路配件：不锈钢316L减压阀：4个，出口压力（0~2.5）MPa；卡套式不锈钢低压球阀：4个；黄铜减压阀4个：出口压力（0~2.5）MPa；浮子流量计：1个， (1~10)L/min,4.0级；不锈钢管道：20米，材质BA级不锈钢洁净管，管道耐压范围大于20MPa；高压不锈钢316L金属软管：2米，耐压范围大于20MPa，进/出口螺纹1/4NPT（F）；316不锈钢单身阀：4个；减压阀不锈钢固定面板：4个；气路组装服务； 4、配气箱：1个，亚克力材质，配排风扇及电源接口，可手套入箱操作。 5、质量流量计2台：40L/min，1.5 级1台；4L／min，1.5 级1台。满足JJF1190-2008尘埃粒子计数器校准规范要求。 溯源要求： 符合以上参数的中国计量科学研究院、中国测试技术研究院溯源证书。 |