采购包3：

标的名称：多路温湿度巡检仪（配热电偶）装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 多路温湿度巡检仪（配热电偶）装置; 1; 核心产品. 2; 医用离心机校准装置; 1. 二、技术参数 （一）多路温湿度巡检仪（配热电偶）装置 依据的技术规范：JJG 276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》、JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》、JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》等计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准行）。 技术要求： 1）巡检仪配热电偶技术指标： 巡检仪满足40通道温度同时测量，巡检仪配27支贵金属热电偶使用满足以下表1、表2 技术指标： 表1 JJG 276-2009检定规程技术要求 测量范围; 测量不确定度; 分辨率. 温度测量; ＜900℃; 示值扩展不确定度： U ≤ 1.0℃，k=2; 0.01℃. （900～1100）℃; 示值扩展不确定度： U ≤ 1.5℃，k=2; 0.01℃. 备注：1、温度测量指标为包含传感器和采集设备的整体指标； 2、各通道的测量结果应含修正值。. 表2 JJF 1171-2024校准规范技术要求 技术指标; 温度范围; 传感器类型; 最大允许误差. 温度示值; （300～1200）℃; 热电偶; ±0.004¦t¦. 温度示值一致性; 不超过温度示值最大允许误差的绝对值. 注：t为温度值，单位为℃。. 2）巡检仪技术指标： 依据JJF 1664-2017《温度显示仪校准规范》，仪表电测部分的最大允许误差为量程的±0.5%。 功能要求： 1、各测量通道支持传感器测量值修正功能； 2、开启巡检后自动保存巡检结果，可存储多个巡检结果的文件； 3、支持同时显示多个通道； 4、巡检结果中自动计算温度偏差、均匀度、波动度、温度梯度等各项测量结果； 5、测量通道数：不少于40个温度测量通道； 3）工作用S型Ι级贵金属热电偶（27支）： 每支长度1m，整根热电偶丝直径不小于0.5mm，配置双孔陶瓷串线瓷珠保护套管（耐1200℃高温，孔径1mm，每支长度约25mm，覆盖热电偶整个工作段），方便热电偶弯折使用，每根热电偶补偿导线长度不小于5米。 溯源要求： 1、依据JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》出具热电偶和采集设备的整体校准证书（校准点300℃、500℃、600℃、700℃、800℃、1100℃），符合JJF 1171-2024《温湿度巡回检测仪校准规范》中温度示值误差、温度示值一致性的相关要求，同时符合JJG 276-2009 《高温蠕变、持久强度试验机检定规程》中温度测量装置的要求； 2、溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 其他要求：Ι级的S型热电偶需符合JJG 141-2013《工作用贵金属热电偶》的相关要求，提供出厂合格证等出厂相关资料。 （二）医用离心机校准装置 依据的技术规范：JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》等计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准行）。 技术要求： 一、符合JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》的建标要求。可以满足无观察窗医用离心机的转速校准，不需要开盖；转速测量仪和温度测量仪均具备同步计时功能，即测量转速或温度的同时能够同步测量时间； （1）温度测量仪参数： 测量范围：（-40～+85）℃ ； 最大允许误差：等于或优于±0.5℃ ； 计时范围：（0～1800）s； 计时误差：±0.1s； （2）转速测量仪参数： 计时范围：（0～1800）s； 测量范围：（20～10000）r/min，转速准确度等级：等于或优于0.2级，计时误差：±0.5s； 测量范围：≥ 10000 r/min，转速准确度等级：等于或优于0.1级，计时误差：±0.1s； 二、JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》附录C参考技术指标： 振动传感器频率范围：（0.3～5000）Hz； 动态信号分析仪：分析频宽不低于5kHz； 频率示值误差及频率分辨力误差：＜±0.01%。 溯源要求： 1、校准装置转速测量部分出具符合JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》中转速测量范围、准确度等级相关技术要求的检定或校准证书； 2、校准装置温度测量部分依据JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》出具符合技术要求的校准证书； 3、校准装置的转速计时和温度计时部分出具符合JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》中技术要求的检定或校准证书； 4、动态信号分析仪依据JJG 834-2006《动态信号分析仪检定规程》出具满足JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》技术要求的校准证书； 5、溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 |