采购包4：

标的名称：空盒气压表检定装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 硬度计检定标准器组; 1. 2; 通用量具标准装置; 1. 3; 空盒气压表检定装置; 1; 核心产品. 4; 密度计检定装置; 1. 5; 集装箱电子吊秤检定装置; 1. 二、技术参数 （一）硬度计检定标准器组 依据的技术规范：JJG 304-2003《A型邵氏硬度计》、JJG 1039-2008《D型邵氏硬度计》、JJG 112-2013《金属洛氏硬度计（A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺）》、JJG 817-2011《回弹仪检定规程》、JJG 151-2006《金属维氏硬度计》、JJG 150-2005《金属布氏硬度计》、JJG 747-1999《里氏硬度计》等计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准行）。 技术要求： 1）邵氏硬度计检定装置1套（含2个标准测力仪） 依据 JJG 304-2003 《A型邵氏硬度计》 JJG 1039-2008 《D型邵氏硬度计》； 1、测量范围： ①标准测力仪1测量范围不小于：（2050～8050）mN，示值误差不超过±8mN； ②标准测力仪2测量范围不小于：（8900～44500）mN，示值误差不超过±50mN。 2、专用量块参数要求（共4块）：尺寸（2.540-0.004）mm，（2.4600.004）mm，（2.00±0.004）mm，（1.25±0.004）mm，中央有一直径3mm的通孔。 3、平面钢块，硬度（1200～1300）HV1，表面粗糙度Ra≤0.2μm，平面度≤2.0μm。 4、专用检测支架，支架加载方向为垂直方向，加载到各检定点后，邵氏硬度计检定装置示值加载稳定性要求： （2050～8050）mN量程范围，示值加载稳定性0.02N；（8900～44500）mN量程范围，示值加载稳定性0.1N。 专用检测支架可适用于圆形、扇形、长方形等各种外形邵氏硬度计的检定。 溯源要求： 1、检定装置测力部分依据JJG 455-2000 《工作测力仪》出具符合要求的检定或校准证书； 2、配置的专用量块出具符合技术要求的检定或校准证书； 3、若供货时提供校准证书，结合证书给出的不确定度确认是否满足装置要求，若不满足则验收不予通过； 4、溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 2）数显洛氏硬度计1套 依据的技术规范：JJG 112-2013《金属洛氏硬度计（A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺）》、JJG 817-2011《回弹仪检定规程》。 技术参数： 1、硬度计具备不少于A、B、C 三个标尺的硬度测量功能，测量范围：（20～88）HRA、（20～100）HRBW、（20～70）HRC； 2、硬度计试台加载空间高度不低于220mm，且机架为一体式机架； 3、需配置的部件包括：仪器主机1台，金刚石洛氏压头1个，φ1.588mm球压头一个，φ10mm球压头一个，中平面、大平面、V型试台各1个，水平仪1个。 溯源要求： 溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 3）数显维氏硬度计1套 依据的技术规范：JJG 151-2006《金属维氏硬度计》、JJG 112-2013《金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)》、 JJG 304-2003《A型邵氏硬度计》、JJG 150-2005《金属布氏硬度计》、JJG 747-1999《里氏硬度计》 1、测量范围：50HV～1000HV； 2、试验力包含0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、3kgf、5kgf，10kgf 等负荷； 3、需配置的部件包括：仪器主机1台，物镜2只（10X，20X），目镜一只（10X），大平工作台、小平工作台、V型工作台1个。 溯源要求： 溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 （二）通用量具标准装置 依据的技术规范：JJG 264-2025《谷物容重器检定规程》、JJF 1311-2011《固结仪校准规范》、JJF 1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》等计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准行）。 技术要求： 1）三点内径千分尺（共3把）： 1、测量范围：(50～63)mm，(75～88)mm，(87～100)mm； 2、分度值：0.005mm； 3、示值最大允许误差：±0.005 mm； 2）外径千分尺（共2把）： 1、测量范围：(50～75)mm，(75～100)mm； 2、分度值：0.01mm； 3、示值最大允许误差：±0.005mm。 溯源要求： 1、三点内径千分尺依据JJF 1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》出具满足符合规范中4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7条技术要求的校准证书； 2、外径千分尺依据JJG 21-2008《千分尺检定规程》出具满足技术要求的检定证书； 3、溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 （三）空盒气压表检定装置 依据的技术规范：完全符合JJG 272-2024《空盒气压表和空盒气压计检定规程》、JJG 1084-2013《数字式气压计检定规程》的要求，适应于空盒气压表（计）、数字气压计等气象压力仪表的检定和校准（所列规范标准如有更新，以最新规范标准行）。 技术要求： 一、压力控制： 1、压力测量范围（绝压）：优于或等于（500～1100）hPa； 2、准确度等级：0.01级 3、分辨率：优于或等于0.01 hPa 二、气压仪器示值检定箱 1、具有示值检定所需的升压和降压的功能，能同时进行多台空盒气压表或空盒气压计的示值检定； 2、压力工作范围（绝压）：优于或等于（500～1100）hPa； 3、平均漏气率：不大于0.3hPa/10min； 4、设备内置自动轻敲装置； 5、设备配置观测窗口。 三、气压仪器温度系数检定箱 1、温度控温范围：优于或等于0℃～35℃； 2、温度测量误差：优于或等于±0.3℃； 3、温度波动度：不超过±0.5℃； 4、温度均匀度：不大于1.0℃； 5、箱内大气压与外部大气压力相通。 6、配有专用设备箱，易于送检。 溯源要求： 1、压力部分依据JJG 875-2019《数字压力计》出具满足技术要求的检定证书； 2、温度系数检定箱依据JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》出具满足技术要求的校准证书； 溯源至中国计量科学研究院或依法设置的有资质的省级计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 （所有提出的参数和要求均依据所列的技术规范）。 （四）密度计检定装置 依据的技术规范：JJF 1866-2020《浸没振动式电子液体密度仪校准规范》、JJF 2165-2024《实验室振动式液体密度仪校准规范》、JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》、JJG 1036-2022《电子天平》。 一、恒温槽 数量：1台 1、技术参数：工作温度范围满足（5～90）℃；2h内恒温槽在设定点的温度波动度不超过0.2℃，温度均匀性不超过0.2℃； 槽体尺寸（定制要求）：高45cm长25cm宽25cm（在距槽体口19cm处加装支撑盘）；显示分辨力不低于±0.1℃；稳定性等于或优于±0.2℃； 2、工作介质：软水；槽体材质：不锈钢 溯源要求： 溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 二、电子天平（带防风罩） 数量：1台 1、技术参数：防风罩尺寸：长≥185mm、宽≥185mm、高≥200mm；准确度等级：中准确度等级；量程：2g～1000g；实际分度值（d）：0.1g； 2、铭牌信息应符合JJG 1036-2022《电子天平》要求。 溯源要求： 溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 三、电冰箱 数量：1台 技术参数：风冷无霜三门、总容积≥250升、冷藏室温度范围2～8℃、冷冻室温度范围-18～-24℃、能效等级：1级。 （五）集装箱起重机电子吊秤检定装置 依据的技术规范：JJG（交通）176-2022《集装箱起重机电子吊秤》、JJG 99-2022《砝码》。 一、5kg铸铁M1 等级砝码 数量：10个 技术要求：最大允许误差250mg； 二、10 kg铸铁M1 等级砝码 数量：12个 最大允许误差500mg； 三、(1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg)不锈钢F1等级片码 数量：每个规格各10个 技术要求： 最大允许误差：1mg（0.020mg）；2mg（0.020mg）；5mg（0.020mg）；10mg（0.025mg）；20mg（0.030mg）；50mg（0.04mg）；100mg（0.05mg）；200mg（0.06mg）；500mg（0.08mg）； 四、(1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg)不锈钢M1等级片码 数量：每个规格各10个 技术要求： 最大允许误差：1mg（0.2mg）；2mg（0.2mg）；5mg（0.2mg）；10mg（0.25mg）；20mg（0.3mg）；50mg（0.4mg）；100mg（0.5mg）；200mg（0.6mg）；500mg（0.8mg）； 溯源要求： 溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准）。 |