采购包5：

标的名称：大口径液体流量计标准装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 大口径液体流量计标准装置; 1; 核心产品. 二、技术参数 依据的技术规范： JJG 164－2000《液体流量标准装置检定规程》 JJG 643－2024《标准表法流量标准装置检定规程》 JJG 1113-2015 《水表检定装置检定规程》 JJG 667-2025《液体容积式流量计检定规程》 JJG 1033-2007《电磁流量计检定规程》 JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》 JJG 1029-2007《涡街流量计检定规程》 JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》 JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》 JJG 640-2016《差压式流量计检定规程》 JJG 1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》 JJG 257-2007《浮子流量计检定规程》 JJG 1121-2015《旋进旋涡流量计检定规程》 JJG 461-2010《靶式流量计检定规程》 （所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行） 技术参数： 1.静态质量法： 1.1 DN（50～300）mm，流量范围（1～680）m3/h，装置扩展不确定度优于0.05%（k＝2），流量稳定性优于0.2%。 ▲1.2 检定台位：配备3台电子秤。 最大量程分别不小于6000 kg、1000 kg、200 kg；检定分度数不低于6000，显示分度数不低于60000，不确定度优于0.02%；每台电子秤均具备20%量程去皮归零功能；在每台秤体上分别配置一个储水容器，材质304不锈钢，容器底部为圆锥形排水阀，位于最低点，检定电子秤时不移开容器能够均匀摆放满量程砝码的空间及装卸装置，200kg电子秤安装可拆卸防风罩。 2.标准表法： 2.1 DN（50～300）mm，流量范围（1～1000）m3/h，装置扩展不确定度优于0.3%（k＝2），流量稳定性优于0.2%。 ▲2.2配备准确度0.2级的电磁流量计。使用多台电磁流量计组合，量程覆盖（1～1000）m3/h，测量准确度优于0.2%。可通过本装置的质量法进行在线溯源检定。 3.覆盖的检表口径：DN300、DN250、DN200、DN150、DN125、 DN100、DN80、DN65、DN50 4.稳压容器：使用夹板气垫式稳压容器，容积不小于6m3， 使其在装置最大流量1000m3/h下能正常工作，材质304不锈钢；稳压容器中安装压力传感器，传感器准确度优于0.2%；配备消气过滤装置、排污阀及检修口。 ▲5.水泵与变频器：配备变频器控制的多台水泵组合，兼顾最大流量1000m3/h、DN50～DN200管段流速达7m/s的工况需求；单台泵供电功率小于90kW，水泵扬程不小于30m，变频器功率与水泵功率匹配，变频调节精度0.1Hz。水泵的安装采取减震、隔振等技术措施。 6.地面水箱：水箱容量大于67 m3，满足最大流量1000m3/h 的需要，材质304不锈钢，结合现场实际情况设置回水口与吸水口位置，水箱设置爬梯、人孔、液位显示装置。 7.管线布置： 7.1以DN80、DN100、DN150、DN200、DN300五 条为检定主管线； ▲7.2每条管线配备1个0.2级压力变送器、1个0.2级温度变送器。 7.3通过换管使DN300兼容DN250，DN150兼容DN125，DN80兼容DN65、DN50；所有口径检定均可采用质量法和标准表法；DN50～DN300的被检表管道前直管段≥20D，后直管段≥10D（D为被检流量计的公称直径）；五条主管道进水端由上游的标准表组汇流管引出，出水端将五条主管线回流后引入三个不同的电子秤。 8.阀门：阀门分为流量开关阀和流量调节阀两种，流量 开关阀为双作用气动执行器控制，流量调节阀为带有（4～20）mA电流信号输入的电动执行器控制；其中DN100及以下的阀门采用O型球阀，DN150及以上的采用对夹式蝶阀；阀门材质选用球墨铸铁、阀板为304不锈钢，承受压力为1.6MPa；流量调节阀采用自动调节及手动控制两种操作方式；装置中其他部位的开关阀采用的气动阀门，均有自动和手动两种控制功能。 9.夹表装置：配备内汽缸气压式夹表装置，DN80、DN100 夹表装置，行程100mm；DN150、DN200、DN300夹表装置，行程200mm。 10.换向器：配备三个开式换向器，换向器的切换时 间差≤10ms；在单条管路满足设计的最大流量时不翻水和最小流量时不溅水。 11.计时器：计时器的分辨率≤1ms，在最短测量时间30s下的计时准确度≤1ms；计时器具有与上位机的通信功能，具有晶振输出接口，晶振稳定度优于1×10-6。 12.被检流量计信号采集装置：3套 需同时采集3套流量计信号，信号包含脉冲（1Hz～50kHz）、电流（4～20）mA、电压（0～10V）、modbus现场总线协议（含RS232、RS485、HART等）；无发讯示值表头的流量计采用高速摄像头瞬时读数； 在（DN50～DN200）管段可同时串联3台流量计检定校准，信号采集示值误差不超过0.1%。所有接线、接口防水，配置鳄鱼夹头、钩子夹头、U型端夹头接线。 13.被测流量计供电电源：DC5V、DC12V、DC24V、AC220V 各3路，所有接口、接线防水。 14.最短测量时间：≥30s 15.装置使用介质：水 16.标准表计量管线和质量法各称重台位的换向器相连接的背压管线上，在每台标准表前必须安装具有在线自动检漏功能的气动阀门，在每条背压管线上必须安装具有在线自动检漏功能的气动阀门。 17.管线设计压力：不小于1.6MPa； 18.螺杆式空压机及储气罐：带精密过滤器，流量≥1m3/min，压力≥0.8MPa，储气罐容积≥0.6m3。 19.工作台及附件： (1)夹表连接短节：304不锈钢短管，口径DN50～DN200 各3套，口径DN250、DN300各一套，每套短管含法兰长度分别为0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1m。内壁光滑无焊瘤。配置DN50～DN300各口径插入式流量计专用短接，长度3D，需配备快速装夹装置。配置304不锈钢长管DN50～DN200各口径一根，长度15D（D为管子直径）直管段一套。所有管子两端接口为国标法兰盘带O圈密封; (2)工作台下方有科里奥利质量流量计安装空间和接水槽，水槽内应安装排水泵; (3)所有检定主管线配置可调高度的被检流量计支撑架3套，DN150及以上口径的管段应安装吊钩环和支撑底座，DN150以下口径的管段配置管架; (4)DN50～DN300各口径法兰盘密封圈各20套、各口径法兰盘配套的螺栓各20套，电动扳手2套、工具存放拉车1辆; (5)检定工作区配置吊装重量不小于1T、总高度2m的龙门电动吊架。 20.操作控制室：面积不小于6㎡，与装置的检表区域的 安全距离大于5m；控制室地面与地面高度＞0.5m。 21.控制柜：放置于控制室，具有防水、散热功能，所有 连接线上应有线缆标牌。 22.控制系统： (1)可自动或手动控制所有水泵，并采用变频控制； (2)可自动或手动控制流量截止阀的开和关； (3)可自动或手动控制流量调节阀的开启度； (4)可自动或手动控制管道中排水阀的开和关； (5)用换向器带动挡板来触发光电信号，将此光电信号作为流量计脉冲和计时器的门控信号来同步计数和同步计时； (6)可自动采集电子秤的读数； (7)可自动或手动控制放水底阀的开和关，并有时间显示； (8)仪表在检定过程中可同时采集3路信号，脉冲信号、电流信号、电压信号、累积流量信号、标准表信号、瞬时流量信号、485信号、摄像头图像，并在上位机上显示； (9)系统可自动采集质量、温度、压力数据；介质密度可自动测量或手动输入，并参与计算; (10)控制系统具有对各类流量计检定后的数据保存、查询等功能，并具有生成记录表格、证书、报告、设备使用等报表功能； (11)检测台位由独立的以PLC作为主控制器的控制系统组成； (12)电子秤称量有自动回零程序； (13)截止阀和开关阀采用气动控制，流量调节阀采用电动控制； (14)2路同步控制显示系统2k分辨率，1路放置控制室内，1路放置工作现场; (15)监控和报警功能：对管道的压力、温度、水池的液位、工作量器液位超限、水泵的运行状态（如温度、振动等）要有监控和报警功能; (16)设定流量点调节：可以手动调节和自动调节，自动调节时流量应在3min内稳定在设定点±5%以内; (17)系统能够逐点修正标准表误差。 溯源要求： 整套装置及配套的0.2级电磁流量计、0.2级压力变送器、0.2级温度变送器、压力表和时钟晶振等计量设备，均需提供省级及以上法定计量技术机构的溯源证书，溯源周期符合相关规程要求。 装置安装场地平面图详见附件，具体安装及设计按照采购人要求实施，投标人须提供承诺函。 |