采购包6：

标的名称：音速喷嘴法超声波燃气表检定装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 流量计型式评价实验装置; 1. 2; 音速喷嘴法超声波燃气表检定装置; 1; 核心产品. 二、技术参数 （一）流量计型式评价实验装置 依据的技术规范： JJF 2111-2024《气体容积式流量计型式评价大纲》 GB/T17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 （所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行） 技术参数： - 始动流量及耐久性试验台： - 设计最大流量2000m3/h； - 口径包含DN15～DN200； - 阀门：带涡轮蜗杆传动的球阀DN200、DN80各一个； - 汇管材质：304不锈钢，DN200，长度不小于1200mm； - 双级高压离心风机：功率15kW，最大流量不低于2000m3/h，最低连续使用时间不低于200小时； - 旋涡气泵：功率5.5kW，最大流量370m3/h，最低连续使用时间不低于200小时； - 浮子流量计：2个，精度等级不低于1.5级，量程（0.03～0.5）m3/h和（0.5～5）m3/h，材质304 不锈钢（锥管 + 浮子）连接方式：G1/4" 内螺纹（卡套），工作压力≤2.5 MPa，安装方式：垂直 “下进上出”，输出方式为直读式； - 配置DN15～DN200连接法兰及大小转换头，满足PN16～PN63压力等级接口要求。 - 耐压性试验台： - 高压空压机：最高压力2.5MPa，功率7.5kW； - 储气罐：容积不少于0.3m3，耐压不低于2.5MPa； - 接口尺寸满足DN15～DN200,PN16～PN63； - 压力表量程（0-2.5）MPa；准确度等级0.5级； - 试验台带安全、可观测防护罩； - 盲板：DN15-DN200盲板一套，前盲板带进气管路和阀门，后盲板带取压接头； - 配套螺栓强度不低于9.8级。 - 工频磁场发生器： - 测试范围：磁场强度：1200A/m（1～9）s； - 磁场强度稳定度：<0.3%/10分钟； - 输出电流畸变率：≤0.8%（磁场强度≥10A/m）； - 主机具备自动校准精度功能，可输入误差值自动校准输出，达到标定值； - 试验时间：（1～400）A/m时（1~99999）s；（401～500）A/m时（1~999）s；（501～1200）A/m：（1~9）s； - 磁场线圈尺寸（mm）：1000×1000； - 内置巡航参数功能，渐变、次数和百分比三种模式，一键完成测试； - 配置RJ45通讯功能，主机测试完成后可自动生成测试报告，并支持USB导入／导出报告功能。 - 被试品移动平台：平面尺寸规格不小于400mm×400mm；承重80kg；带静音轮。 溯源要求：整套装置及配套的压力表、浮子流量计等配套计量设备需溯源至省级及以上法定计量技术机构。 （二）音速喷嘴法超声波燃气表检定装置 依据的技术规范： JJF 1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》 JJG 1190-2022《超声波燃气表检定规程》 JJG 577-2012《膜式燃气表检定规程》 JJG 1206-2025《热式燃气表检定规程（试行）》 （所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行） 技术参数： 1.装置流量范围：（0.18～44）m3/h 2.装置扩展不确定度：≤0.33%（k=2） 3.音速喷嘴的扩展不确定度：≤0.25%（k=2） 4.温度变送器扩展不确定度：≤0.1%（k=2） 5.压力变送器扩展不确定度：≤0.1%（k=2） 6.配置8个喷嘴接口，采用快接口安装。流量点：（25、8、5、3.2、2、0.75、0.3、0.18）m3/h ；各喷嘴流量点偏差 ≤±5%，配备8个喷嘴及1个备用喷嘴（16m3/h）。 7.时间晶振8小时稳定度： ≤1×10-5 8.供电电源：380V 9.检定台2套：G6～G16燃气表为串联四工位检定台， G25～G40燃气表为串联二工位检定台，每个工位下有可调辅助托表装置。所有检定工位配有相应规格的燃气表接头，燃气表接头符合GB/T6968-2019中5.2.7.2 管接头中心距、螺纹和法兰 表5中关于相关规格的尺寸要求，匹配接头数量按工位数配置，不得低于检定工位数。接头上配有取压口，进出气口配有安装温度变送器的接口。2个检定台的选择可手动和自动切换。配置1台自动温湿度记录仪（温度示值误差±0.2℃，相对湿度示值误差±5%）；1台G16膜式燃气表。 10.所需检定的流量点，通过气动角座阀自动切换组合。 11.装置采用负压吸入被检燃气表，装置配有人工按键起停。 12.温度采集：通过PT100温度传感器自动采集滞止容器、被检表进出气口处温度。 13.被检表表前压力及表损通过压力变送器自动采集。量程：±5kPa，准确度0.1% 14.滞止容器压力通过压力变送器自动采集。量程：±10kPa，准确度0.1% 15.大气压力通过绝对压力变送器自动采集。量程：0～110kPa，准确度0.1% 16.装置配有人工按键启停、每个检定台位均有独立的动态图像自动采样、脉冲采集、电流采集、数字信号采集方式，可以实现全过程自动检定。图像采集装置的安装位置不影响拆装燃气表，检定开始后自动对准采集区域,配置扫码枪可以读取一维码和二维码。 17.控制系统可按照《超声波燃气表检定规程》《膜式燃气表检定规程》《热式燃气表检定规程（试行）》自动修正被检表示值，显示示值误差，判断结果；打印证书、原始记录、温湿度记录、设备使用记录等报表。 18.控制台采用铝型材框架。 19.泵房采用防雨设计，所有电气线路做防水处理，关键部件加装防护罩，通风系统配备防水百叶。 20.气泵：功率≥1.5kW ，工作电压220V，压力0.8MPa，储气罐体积＞60L。 21.滞止容器预留清洗孔、排污孔。 溯源要求：整套装置及配套的音速喷嘴、温度变送器、压力变送器、晶振等配套计量设备需溯源至省级及以上法定计量技术机构。 |