采购包7：

标的名称：三相电能表检定装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 单相电能表检定装置; 1. 2; 三相电能表检定装置; 1; 核心产品. 二、技术参数 （一）单相电能表检定装置 依据的技术规范：JJG 597-2025《交流电能表检定装置检定规程》、JJG 596-2026《安装式交流电能表检定规程》。 技术要求： ▲1、台体准确度等级：0.05级；标准表等级度：0.02级；台体表位数：48位；（提供同品牌同型号检定证书或同品牌同型号产品溯源证书） 2、电压量程：480V/240V/120V/60V; 3、电流量程：100A/20A/10A/5A/1A/0.2A/0.1A。 4、标准时钟基准：稳定度5×10-8 准确度：2×10-7 5、软件满足JJG 596-2026《安装式交流电能表检定规程》规程要求的证书格式及记录格式。 6、满足对机械表、09版本、13版本、HPLC及国网26版和物联网等所有表型电表的功能检测与计量性能实验。 溯源要求： 溯源至陕西省计量科学研究院、中国计量科学研究院或中国测试技术研究院，证书应包含全部测量参数。 （二）三相电能表检定装置 依据的技术规范：JJG 597-2025《交流电能表检定装置检定规程》、JJG 596-2026《安装式交流电能表检定规程》。 技术要求： ▲1、装置准确度等级：0.05级；标准表等级度：0.02级；台体表位数：24位；（提供同品牌同型号检定证书或同品牌同型号产品溯源证书） 2、电压量程：3×57.7V/100V/220V/380V； 3、电流量程：1mA、5mA、10mA、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A。 4、标准时钟基准：稳定度2×10-8 准确度：2×10-7 5、软件满足JJG 596-2026《安装式交流电能表检定规程》规程要求的证书格式及记录格式。 6、满足对机械表、09版本、13版本、HPLC及国网26版和物联网等所有表型电表的功能检测与计量性能实验。 溯源要求： 溯源至陕西省计量科学研究院、中国计量科学研究院或中国测试技术研究院，证书应包含全部测量参数。 |