采购包8：

标的名称：Ⅱ级生物安全柜/洁净工作台性能参数校准装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 生命体征模拟仪; 1. 2; Ⅱ级生物安全柜/洁净工作台性能参数校准装置; 1; 核心产品. 3; 标准活度计; 1. 二、技术参数 （一）生命体征模拟仪 依据的技术规范：JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》、JJG 1163-2019《多参数监护仪》等计量技术规范的要求（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、心电模拟功能： （1）方波信号发生器 频率：（0.2～2.5）Hz，最大允许误差：±1%； 电压(峰峰值)：（0.5～2.0）mV，最大允许误差：±2%； （2）正弦波信号发生器 频率：（0.1～100）Hz，最大允许误差：±1%； 电压(峰峰值)：（0.5～2.0）mV，最大允许误差：±2%； （3）模拟窦性心律信号发生器 心律：范围（30～300）次/分，最大允许误差：±（示值的1%+1）次/分； 电压(峰峰值)：一般包括0.5mV、1.0mV、1.5mV和2.0mV，最大允许误差：±2%； 2、无创血压模拟功能： （1）测量范围：（0～40）kPa或（0～300）mmHg；最大允许误差：±0.1kPa（±0.75mmHg）；血压示值重复性：≤0.13kPa（1mmHg）； （2）血压模拟功能至少能满足成人和新生儿血压模拟。成人收缩压模拟范围：（6.7~34.0）kPa[（50~255）mmHg]，舒张压模拟范围：（4.0~26.0）kPa[（30~195）mmHg]；新生儿收缩压模拟范围：（4.0~16.0）kPa[（30~195）mmHg]；舒张压模拟范围：（1.3~13.3）kPa[（10~100）mmHg]。血压模拟器与血压参考标准（听诊法+人群血压源）要一致。 3、血氧含量模拟功能： 脉搏血氧饱和度：范围35%～100%，重复性：≤1%；最大允许误差±3%（35%～74%范围内）和±2%（75%～100%范围内）； 脉率：范围（30～250）次/分，最大允许误差：±（示值的1%+1）次/分； 出厂预设Nellcor、Masimo、Nihon-Kohden、Philips、GE、Mindray等常用血氧R曲线；同时也可自定义R曲线。 4、其他模拟参数： （1）支持有创血压模拟功能，测量范围不小于（-10～300）mmHg； （2）支持体温模拟功能，测量范围不小于（30～42）℃，步进值至少为0.5 ℃。 5、配件：（1）硬质金属容器两个，容积分别为500 mL、100 mL，要求密闭，不能漏气；（2）圆柱体模拟手臂至少两个，其中一个需满足直径在（70~102）mm范围内，另一个需能适配儿童、新生儿袖带；（3）两套管路，每套包含1个三通、3根适配压力胶管及1个与监护仪血压测量管路适配的快插接头；（4）两个袖带，袖带气密性合格；（5）便携箱包1个，方便携带。 6、溯源要求：带中国计量科学研究院或中国计量测试研究院检定或校准证书。 （二）Ⅱ级生物安全柜/洁净工作台性能参数校准装置 依据的技术规范：JJF 1815-2020《Ⅱ级生物安全柜校准规范》、JJF 2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： ▲1、风速仪：测量范围：（0~2）m/s；MPE：±0.015 m/s或示值的±3%，取较大值；风速仪配置不少于2个；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 2、风量计：由带有传感元件的捕获罩组成，用于测量气体的流量。测量范围：（40~4000）m3/h；MPE：±（3%×读数+12 m3/h）； 3、烟雾发生装置：包括烟雾发生器及烟雾剂，提供可视烟雾（包括水务和油雾）；内置电池，便于现场操作； ▲4、手持式尘埃粒子计数器：尘埃粒径测量范围至少为（0.3～10）μm；计数MPE：±20%FS；采样流量：2.83 L/min；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 5、照度计：测量范围：（0～2000）lx；MPE：±10%； 6、声级计：测量范围：（40～100）dB，分辨力≤1 dB，MPE：±1 dB，有“A” 计权模式； 7、光度计：光度计为线性或对数刻度，可以将过滤器上游气流中浓度不低于10 μg/L DOP(或相当液体)多分散气溶胶微粒标示为100％，能检测0.001％同一气溶胶微粒，并且经过计量校准； 8、光度法气溶胶发生器：压力调至最小140 kPa，使用PAO、DOP或与之相当的液体发生气溶胶；气溶发生器喷嘴浸入液体的深度应不超过25 mm；气溶胶发生器的压力计量程为(0～550) kPa，分辨力为7 kPa，最大允许误差为±7 kPa，气溶胶发生器的压力计应经过计量校准； 计数法气溶胶发生器：产生冷态、多分散的气溶胶，如葵二酸二辛脂（DEHS），气溶胶粒径在（0.3～0.5）μm范围内的集中度≥70%，气溶胶喷雾浓度为2×109 P/L，经计量校准； 当发生器能同时满足光度法气溶胶发生器和计数法气溶胶发生器性能指标时，可配置一台发生器；若否，则需按光度法和计数法配置两台； 9、颗粒稀释器：稀释倍率≥70，经计量校准； 10、计数检漏仪：采样量为28.3 L/min，检漏粒径通道包括0.3 μm、0.5 μm、1.0 μm、3.0 μm、5.0 μm、10.0 μm，检漏粒径≥0.3 μm，最大计数浓度≤1.5×104 P/L，扫描速度在（3~5）cm/s，探头与过滤器出风面间距（2~3）cm，经过计量校准； 11、振动测试仪：最小可靠读数为2.5 μm 均方根（RMS）幅值，或者具有检测此幅值差异的能力，幅值线性度最大允许误差为±5%FS； 12、菌落总数标准物质：应采用有证标准物质，扩展不确定度≤20%（k=2）； 13、Ⅱ级钢卷尺：测量范围：（0～3000）mm，分度值为1 mm，MPE：±（0.3 mm+2×10-4L），式中L是钢卷尺的长度，当长度不是米的整数倍时，取最接近的较大的整数倍； 配件：①φ90培养皿10个：含营养琼脂培养基、胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）或其他适合普通微生物生长的无抑制剂和添加剂的培养基；②DOP/PAO等多分散气溶胶1L；③粒子计数器过滤器2个，防静电吸附采样管2根，可接等速采样头，适配采样管和等速采样头的长杆夹具2个，用以替代人手将等速采样头放置于任何采样点；④根据配备的气溶胶发生器数量，配置配套的气溶胶发生器滚轮式运移箱1或2个（需实现携带发生器的便携运移）；⑤浮游菌采样器1个。 溯源要求： 除烟雾发生装置外，均需提供依法设置计量技术机构溯源证书；风速仪、尘埃粒子计数器、计数检漏仪、光度计需提供中国计量科学研究院检定/校准证书。 （三）标准活度计 依据的技术规范：JJG 377-2019《放射性活度计》检定规程（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、测量范围：（3.7×105~3.7×1010）Bq； 2、本底Ab≤1.0×105 Bq； 3、相对固有误差：±3%； 4、重复性V≤1%； 5、非线性U≤2%； 6、其相对扩展不确定度应不超过5%（k=2）。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定/校准证书。 |