采购包9：

标的名称：医用磁共振成像系统校准装置等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 超声骨密度模体; 1. 2; 医用磁共振成像系统校准装置; 1; 核心产品. 3; CR/DR综合检测模体; 1. 二、技术参数 （一）超声骨密度模体 依据的技术规范：JJF 1649-2017《超声骨密度仪校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、桡骨模体：选用声速取值范围与桡骨类似的材料制成，声速取值范围为：（2500~3000）m/s。形状为长方体型（长：135 mm，宽：50 mm，高：21 mm），要求材料密度均匀，表面做高抛光处理，尺寸公差不超过±0.1 mm； 2、跟骨模体：选用声衰减取值范围与跟骨类似的材料制成，声速取值范围为：（1400~1700）m/s。形状为长方体型（长：60 mm，宽：50 mm，高：40 mm），尺寸公差不超过±0.1 mm。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院校准/测试证书。 （二）医用磁共振成像系统校准装置 依据的技术规范：JJF 2151-2024《医用磁共振成像系统校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、图像性能检测模体： （1）应包含“球模”“柱模”两个模体。模体应至少包含图像均匀性检测模块、几何畸变检测模块、空间分辨力检测模块、密度分辨力检测模块和层厚检测模块，应使用不产生任何磁共振信号的材料，并具有良好的化学稳定性和热稳定性； （2）几何畸变检测模块两孔连线距离（或栅格长度）的最大允许误差为±0.5mm； （3）空间分辨力检测模块至少应满足空间分辨力范围1.0 Lp/cm~8.0 Lp/cm的检测；在[1.0 Lp/cm，5.0 Lp/cm]区间内，线对组线条宽度最大允许误差为±5%，线条中心距最大允许误差为±10%；在(5.0 Lp/cm，8.0 Lp/cm]区间内，线对组线条宽度的最大允许误差为±10%，线条中心距的最大允许误差为±20%； （4）密度分辨力检测模块应至少包含圆孔深度标称值0.5 mm、直径标称值4.0 mm的圆孔。对于圆孔直径标称值最小且圆孔深度标称值最小的圆孔，其圆孔直径实测值应不大于5.0 mm、圆孔深度实测值应不大于0.6 mm； （5）层厚检测模块楔形板（块）斜率的最大允许误差为±3%； （6）图像性能检测模体内部使用含顺磁离子的试剂配制溶液填充。以使用硫酸铜和蒸馏水配制成像溶液为例，推荐的配比为每升蒸馏水中包含3.6 g NaCl、1.25 g纯CuSO4或1.96 g CuSO4·5H2O； ▲2、特斯拉计（磁场强度测试仪）：磁场强度的测量范围为0.1 T~3.0 T，最大允许误差为±1 mT；（提供同品牌同型号检测报告或同品牌同型号产品溯源证书） 3、全身SAR测量装置：由光纤测温装置和SAR模体组成。光纤测温装置的温度测量范围为15℃~45℃，最大允许误差为±0.1℃。 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院校准/测试证书。其中模体证书应依据JJF 2152-2024《医用磁共振成像模体校准规范》出具包含空间分辨力检测模块、密度分辨力检测模块、几何畸变检测模块、层厚检测模块在内的参数溯源值。空间分辨力检测模块溯源范围需覆盖[1.0 Lp/cm，8.0 Lp/cm]，应包含“线条宽度”“线条中心距”参数；密度分辨力检测模块需包含圆孔深度标称值0.5 mm、直径标称值4.0 mm的圆孔和直径标称值最小且圆孔深度标称值最小的圆孔的溯源值。 （三）CR/DR综合检测模体 依据的技术规范：JJG 1078-2012《医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源》检定规程、JJF（陕）125-2025《医用移动式C形臂X射线辐射源校准规范》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行）。 技术要求： 1、低对比度分辨力模体：材质：铝（纯度≥99%），厚度（20±0.05）mm，模体上圆孔直径为1.0 cm，孔深偏差不超过±0.02 mm，具体数值如下： 序号; 对比度/%; 孔深/mm; 序号; 对比度/%; 孔深/mm; 序号; 对比度/%; 孔深/mm. 1; 16.0; 3.2; 8; 5.3; 1.06; 15; 1.1; 0.22. 2; 14.5; 2.9; 9; 4.4; 0.88; 16; 0.95; 0.19. 3; 12.5; 2.5; 10; 2.6; 0.52; 17; 0.75; 0.15. 4; 10.7; 2.14; 11; 2.2; 0.44; 18; 0.55; 0.11. 5; 8.8; 1.76; 12; 1.8; 0.36; 19; 0.35; 0.07. 6; 7.4; 1.48; 13; 1.6; 0.32. 7; 6.8; 1.36; 14; 1.3; 0.26. 形状：圆形或方形；尺寸：圆形：直径100 mm；方形：边长≤170 mm； 2、数字影像综合测试卡：测试卡标尺分度值不大于2 mm，并具有边界及中心影像均匀性测试点； 3、空间分辨力测试卡：栅条铅当量为0.1 mmPb，范围至少满足6 Lp/cm ~50 Lp/cm（0.6 Lp/mm~5.0 Lp/mm）； 溯源要求： 提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院检定/校准证书。 |