采购需求

一、参数要求：

1、主机为分体式，模块化设计。独立CPU模块，并具软、硬件升级功能；

2、显示屏≥8英寸，触控操作，支持医用手套下触控；

▲ 3、具有智能火花控制技术，具有切割控制系统和功率峰值补偿技术；

4、手术模式≥10种：单极切割模式≥5种，单极模式下可进行不间断启动时间设定；单极电凝模式≥4种；具有双极电切、双极电凝模式。

5、低电压电切模式峰值电压≤800V,柔和电凝模式峰值电压≤220V;

6、双极电切模式峰值电压≤450V；

▲ 7、具有混合电切手术的使用模式：混合电切一和混合电切二模式，电切和电凝自动交替输出；切割效果调节≥4档、切割宽度调节≥4档、切割间隔调节≥10档；

8、输出功率≥300W;

9、主机可储存≥300组程序；

10、主机单极接口≥2个，双极接口≥1个。

11、主机端口支持电极、脚踏板开关接入自动识别；

12、具备中性电极贴合人体接触阻抗实时反馈，具有报警提示功能；中性电极监测类型≥4种可选择，且具备幼儿双片式模式。

13、输入到输出耐电压≥10000V;

14、具有喷射电凝下使用的低峰值电压设计，最高峰值电压≤4000V;

15、支持通过脚踏对单器械的多种设置快速切换，

16、主机具有AB模式，一把器械可设置2组不同电切、电凝参数，

17、脚踏可一键切换，脚踏开关防护等级为IPX8。

18、启动电切或电凝，激励方式≥5种选择；

19、配备烟雾净化系统，支持腔镜模式、开放模式、中心负压模式，根据手术种类不同，快捷选择；智能感应与电外科工作站同步启停。

20、氩气控制器独立CPU，且具有氩气一键冲洗功能，鞘管堵塞和气管漏气监测。

▲ 21、氩气最大流量0.1—8L/min;激发距离≥10mm，损伤深度≤3mm。

二、配置要求

电外科工作站主机：1台；

氩气控制器：1台；

中性电极：10片；

中性电极连线：1根；

单极连线：1根；

可伸缩可吸烟消融电极：5个

腔镜双极器械（外鞘：长度340mm，直径5mm）：3把

双脚踏开关：1个；

氩气瓶：1瓶6L；

减压阀2个

台车：1个；

双极器械钳芯（长度355mm）：3个