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一、参数要求：
1、主机为分体式，模块化设计。独立CPU模块，并具软、硬件升级功能；
2、显示屏≥8英寸，触控操作，支持医用手套下触控；
▲ 3、具有智能火花控制技术，具有切割控制系统和功率峰值补偿技术；
4、手术模式≥10种：单极切割模式≥5种，单极模式下可进行不间断启动时间设定；单极电凝模式≥4种；具有双极电切、双极电凝模式。
5、低电压电切模式峰值电压≤800V,柔和电凝模式峰值电压≤220V;
6、双极电切模式峰值电压≤450V；
▲ 7、具有混合电切手术的使用模式：混合电切一和混合电切二模式，电切和电凝自动交替输出；切割效果调节≥4档、切割宽度调节≥4档、切割间隔调节≥10档；
8、输出功率≥300W;
9、主机可储存≥300组程序；
10、主机单极接口≥2个，双极接口≥1个。
11、主机端口支持电极、脚踏板开关接入自动识别；
12、具备中性电极贴合人体接触阻抗实时反馈，具有报警提示功能；中性电极监测类型≥4种可选择，且具备幼儿双片式模式。
13、输入到输出耐电压≥10000V;
14、具有喷射电凝下使用的低峰值电压设计，最高峰值电压≤4000V;
15、支持通过脚踏对单器械的多种设置快速切换，
16、主机具有AB模式，一把器械可设置2组不同电切、电凝参数，
17、脚踏可一键切换，脚踏开关防护等级为IPX8。
18、启动电切或电凝，激励方式≥5种选择；
19、配备烟雾净化系统，支持腔镜模式、开放模式、中心负压模式，根据手术种类不同，快捷选择；智能感应与电外科工作站同步启停。
20、氩气控制器独立CPU，且具有氩气一键冲洗功能，鞘管堵塞和气管漏气监测。
▲ 21、氩气最大流量0.1—8L/min;激发距离≥10mm，损伤深度≤3mm。
二、配置要求
电外科工作站主机：1台；
氩气控制器：1台；
中性电极：10片；
中性电极连线：1根；
单极连线：1根；
可伸缩可吸烟消融电极：5个
腔镜双极器械（外鞘：长度340mm，直径5mm）：3把
双脚踏开关：1个；
氩气瓶：1瓶6L；
减压阀2个
台车：1个；
双极器械钳芯（长度355mm）：3个

