[bookmark: _GoBack]采购内容与技术要求
一、采购内容
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	体外循环机
	1
	台
	核心产品



二、采购项目技术要求
	序号
	设备功能及主要软、硬件
	技术参数或要求

	1
	设备要求
	1.1用于心血管外科手术中暂时代替人的心脏和肺脏，进行血液循环及气体交换；

	2
	操作系统
	★1.2系统为模块化设计；可用于成人及小儿外科体外循环手术。

	
	
	2.1全中文操作系统；

	
	
	2.2 具备智能辅助系统，具备多种体表面积计算公式，可辅助计算病人体表面积；

	3
	体外循环机底座
	3.1≥3泵位，移动式支架底座，具备可移动的主杆；

	
	
	▲3.2各泵位之间可任意移动更换。

	
	
	3.3具备备用电源UPS，供机器工作≥90 分钟，并能动态显示剩余工作时间；

	
	
	3.4手摇柄≥2 个；

	
	
	3.5万向轮移动，不锈钢支架，高度可调式灌注杆

	
	
	3.6每个独立的泵，监测、底座等具有独立微处理控制，≥5秒钟机器快速启动.

	4
	血 泵
	★4.1具有单头和双头泵；

	
	
	4.2单头泵≥3个；

	
	
	4.3双头泵≥1 个；

	
	
	4.4可旋转泵头：能在 180 °范围随意旋转定位；

	
	
	4.5具有开盖保护功能：泵头盖开启后即保护性停泵，但同时具有开盖保护忽略功能；

	
	
	4.6 任何两个泵之间都可以设置主泵/从泵的灌注关系，并可调节主泵和从泵的转速比例；

	
	
	4.7血泵：
转速范围：0 到 250RPM；转速误差<±1%；
速度精确度的偏离±1%；
最大流量： ≥1.0LPM；

	
	
	4.8泵头控制模式与运转状况可即时显示在泵头液晶显示屏上；

	
	
	4.9具有转速异常、反转等声光报警

	5
	控制面板
	5.1 每个显示模块支持热拔插；

	
	
	5.2 可放置在左侧主杆或右侧主杆，或旋转成任意角度；

	
	
	▲5.3 控制面板用于设置用户参数，可选择监测组件控制任意一个泵；

	
	
	5.4 各面板之间可以相互调换，同时在调换的过程中数据仍然保留；

	6
	电子监测组件
	▲电子监测组件呈模块化插件式；

	7
	压力监测组件
	7.1可监测压力： ≥2 导

	
	
	7.2每导压力监测均可设置高、低限制；

	
	
	7.3当压力超过设置的高限制时报警并自动停泵，超过设置的低限制时报警并自动降低泵速；

	
	
	7.4显示范围：-200 ～+800 mmHg；

	
	
	7.5显示精度：≤1mmHg ；

	
	
	7.6控制泵反应时间：≤1 秒；

	8
	温度监测组件
	8.1可监测温度： ≥4 导 ；

	
	
	8.2能设置温度的上限和下限；

	
	
	8.3当温度超过允许范围时立刻报警；

	
	
	8.4测量范围：0℃ ～50℃;

	
	
	▲8.5精度：≤0.1℃

	9
	血平面监测组件
	9.1 可监测膜肺血平面，设置有监控点和停泵点；

	
	
	9.2 血平面在监控点、停泵点之间时：泵速降低，但不停泵；

	
	
	9.3血平面下降到停泵点时：泵速归零；

	
	
	9.4 血平面恢复到安全水平时，可自动恢复泵速；

	10
	时间监测组件
	10.1 可监测时间： ≥3 道；

	
	
	10.2 每一道时间可单独暂停或清零，可由小时/分到分/秒转换；

	11
	心肌监测组件
	11.1具备独立的压力控制及时间监测；

	
	
	▲11.2可选择≥5 种模式：至少包括容量加、容量减、时间加、时间减以及连续；

	
	
	11.3 有内循环功能。

	12
	气泡监测
	▲12.1 可提供 1/2、3/8、1/4 及 3/16，不同管道尺寸配套的气泡探头；

	
	
	12.2 最小报警体积:当传感器监测探头管路直径为1/4时，最小可监测直径≤4mm或体积≤40mm³的气泡；

	
	
	12.3检测到气泡后警告并停泵，可同时控制两台泵；

	13
	全自动变温水
箱 (水循环系
统）
	▲13.1变温水箱≥3 路，循环独立输出；

	
	
	13.2温度控制范围：2℃-41℃;

	
	
	▲13.3自动式降温，无须额外加冰，无须提前制冷；

	
	
	13.4 水箱总容量：≤15L；

	
	
	13.5 心肌灌注水流量： ≥12L/min；

	
	
	13.6 升温速率： ≥2℃/min；

	
	
	13.7降温速率： ≥1℃/min；

	14
	空氧混合器
	14.1数量： ≥1 个；

	
	
	14.2可精确调节进入氧合器内的空气、氧气百分比；

	
	
	14.3可调FiO2：21%～100%；流量计：0-1.0LPM  0-10LPM

	15
	配置清单
	15.1移动式支架底座（含主控系统及自动继电系统）（附手摇柄）1 套；

	
	
	15.2 单头多功能滚压泵 2个；

	
	
	15.3双头多功能滚压泵 1 个；

	
	
	15.4多功能全数字监测主板1个；

	
	
	15.5双压力监测组件 1 个；

	
	
	15.6压力传感器连线 2 个

	
	
	15.7压力传感器 2 个

	
	
	15.8四道温度监测组件 1 套

	
	
	15.9温度传感器：4 个；

	
	
	15.10血平面监测组件 1 个；

	
	
	15.11血平面监测探头 1 个；

	
	
	15.12心肌监测组件 1 套；

	
	
	15.13气泡监测组件 1 套；

	
	
	15.14一次性血平面监测传感器：100 个；

	
	
	15.15管道夹：1 套（1/2、3/8、1/4 及 3/16）；

	
	
	15.16空氧混合器 1 个；

	
	
	15.17三路变温水箱 1 套；



