### 采购需求

### 一、技术参数要求（核心产品：数字化X射线摄影系统）

### 1.X线球管及支架系统

### ▲1.1悬吊式支架系统；

### 1.2大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm；

### 1.3 阳极热容量≥350KHU；

### 1.4球管阳极转速≥9700r/min；

### 1.5球管绕垂直轴旋转≥-180º— +180º；

### 1.6球管绕水平轴旋转≥±140º；

### 1.7球管支架沿摄影床方向纵向移动距离≥2000mm；

### 1.8球管架垂直运动距离≥1800mm；

### 1.9立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动；

### 1.10悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能；

### 1.11支持一键摆位功能（包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整），并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置；

### 1.12 支持一键实现立卧位切换功能。

### 2.高压发生器

### ▲2.1 输出功率≥80KW；

### 2.2 千伏范围:40—150KV；

### ▲2.3最大逆变频率≥500KHZ；

### 2.4 APR功能及手动调节设置；

### 2.5 曝光时间范围：最短曝光时间≤1ms，最长曝光时间≥10s；

### 2.5 最大输出电流≥1000mA；

### 2.6 最小电流时间积≤0.1mAs；

### 2.7 最大电流时间积≥1000mAs。

### 3.无线平板探测器

### 3.1配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用；

### 3.2探测器尺寸≥17×17英寸；

### ▲3.3 像素尺寸≤139μm；

### 3.4采集灰阶度≥16bits；

### 3.5 空间分辨率≥3.6lp/mm；

### 3.6 采集矩阵≥3072×3072；

### 3.7成像时间≤6s；

### ▲3.8平板探测器与整机品牌⼀致；

### 3.9平板探测器通讯模式:无线传输；

### 3.10平板探测器具备在线充电功能，放置于胸片架托盘或摄影床托盘内时可自动充电，支持热插拔；

### 3.11 探测器材质：碘化铯+非晶硅。

### 4.胸片架

### 4.1 摄影台垂直移动范围≥1500mm；

### 4.2 探测器中心距地最低≤330mm；

### 4.3 滤线栅栅密度≥40L/cm；

### 4.4 配备可插拔滤线栅，非固定式；

### 4.5配备硬件电离室完成自动曝光控制功能，非软件AEC；

### 5.固定式电动摄影床

### 5.1 配备固定式摄影床，非移动式；

### 5.2 床面纵向移动范围≥1100mm ；

### 5.3 床面横向移动范围≥270mm；

### 5.4 滤线器（片盒）移动范围≥500mm；

### ▲5.5 床面升降运动范围≥380mm；

### 5.6床面最大承重≥300kg；

### 5.7 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁；

### 5.8配备可插拔滤线栅，非固定式。

### 6.管球头端触控屏

### 6.1 具备近台操控彩色触摸屏；

### 6.2 屏幕尺寸≥10英寸；

### 6.3 屏幕显示可依据重力方自动调整显示的方向；

### 6.4 可显示患者的详细登记信息；

### 6.5 可调整曝光参数；（kV，mA，mAs等）

### 6.6 显示屏与DR工作站病人信息、参数同步

### 7.图像处理⼯作站

### 7.1 工作站软硬件要求

### windows 10或以上操作系统；CPU：处理器≥4核，主频≥3.0GHz；内存：≥16GB；硬盘：≥1T；显示器尺⼨：≥23英寸单色医学专用液晶显示器；分辨率：≥1920×1080 ；

### 7.2 操作界面语言采用中文设计；

### 7.3 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置；

### 7.4图像信息采集管理：摄影影像采集、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记；

### 7.5图像处理：图像校正，图像翻转，图像测量与标注；

### 7.6图像观察：查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原，图像裁剪，图像重建；

### 7.7胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印；

### 7.8 具有曝光参数记录和显示功能；

### 7.9 具有DICOM图像导出存储功能；

### 7.10具有病⼈登记，信息管理功能；

### 7.11具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能；

### 7.12支持DICOM3.0：WORKLIST;

### 7.13 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等；

### 7.14支持实时显示患者摆位的视频画面；

### 7.15支持隔室光野范围调整

### 7.16具有智能售后远程服务系统，设备厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家。

### ▲7.17器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数

### 7.18可立位支持（长骨）图像拼接性能

7.19具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置；

7.20限束器外周区域屏蔽：检查过程中限束器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示；

### 8.附属设备

### 8.1防护服（双面有袖铅衣、铅帽、围脖、三角巾、男/女性腺防护裙、长方巾）成人1套、儿童1套全包裹式防护巾1件要求≥0 .5铅当量；

### 8.2图文报告工作站：①普通显示器1台+1台主机：CPU：处理器≥4核，主频≥3.0GHz；内存：≥16GB；硬盘：≥1T；显示器尺⼨：≥23英寸；②激光打印机（1台）；

### 8.3工作台及操作椅（1套）、5匹柜式空调1台、壁挂式1.5匹空调2台、空气消毒机（1台）、急救车（1台）、报告电脑桌及办公椅（2套）；

### 9.负责与医院PACS系统连接，费用包含在设备总报价中。

10.设备维修密码、设备端口须永久开放。