采购需求
一、技术参数要求（核心产品：数字化X射线摄影系统）
1.X线球管及支架系统 
▲1.1悬吊式支架系统；
1.2大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm；
1.3 阳极热容量≥350KHU； 
1.4球管阳极转速≥9700r/min；
1.5球管绕垂直轴旋转≥-180º— +180º； 
1.6球管绕水平轴旋转≥±140º； 
1.7球管支架沿摄影床方向纵向移动距离≥2000mm；
1.8球管架垂直运动距离≥1800mm；
[bookmark: _GoBack]1.9立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动；
1.10悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能；
1.11支持一键摆位功能（包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整），并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置；
1.12 支持一键实现立卧位切换功能。
2.高压发生器 
▲2.1 输出功率≥80KW；
2.2 千伏范围:40—150KV；
▲2.3最大逆变频率≥500KHZ；
2.4 APR功能及手动调节设置；
2.5 曝光时间范围：最短曝光时间≤1ms，最长曝光时间≥10s；
2.5 最大输出电流≥1000mA； 
2.6 最小电流时间积≤0.1mAs； 
2.7 最大电流时间积≥1000mAs。
3.无线平板探测器 
3.1配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用；
3.2探测器尺寸≥17×17英寸； 
▲3.3 像素尺寸≤139μm；
3.4采集灰阶度≥16bits； 
3.5 空间分辨率≥3.6lp/mm；
3.6 采集矩阵≥3072×3072； 
3.7成像时间≤6s；
▲3.8平板探测器与整机品牌⼀致；
3.9平板探测器通讯模式:无线传输；
3.10平板探测器具备在线充电功能，放置于胸片架托盘或摄影床托盘内时可自动充电，支持热插拔；
3.11 探测器材质：碘化铯+非晶硅。
4.胸片架 
4.1 摄影台垂直移动范围≥1500mm； 
4.2 探测器中心距地最低≤330mm； 
4.3 滤线栅栅密度≥40L/cm； 
4.4 配备可插拔滤线栅，非固定式； 
4.5配备硬件电离室完成自动曝光控制功能，非软件AEC； 
5.固定式电动摄影床 
5.1 配备固定式摄影床，非移动式； 
5.2 床面纵向移动范围≥1100mm ； 
5.3 床面横向移动范围≥270mm； 
5.4 滤线器（片盒）移动范围≥500mm；
▲5.5 床面升降运动范围≥380mm；
5.6床面最大承重≥300kg； 
5.7 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁； 
5.8配备可插拔滤线栅，非固定式。 
6.管球头端触控屏 
6.1 具备近台操控彩色触摸屏； 
6.2 屏幕尺寸≥10英寸； 
6.3 屏幕显示可依据重力方自动调整显示的方向； 
6.4 可显示患者的详细登记信息； 
6.5 可调整曝光参数；（kV，mA，mAs等） 
6.6 显示屏与DR工作站病人信息、参数同步
7.图像处理⼯作站 
7.1 工作站软硬件要求
windows 10或以上操作系统；CPU：处理器≥4核，主频≥3.0GHz；内存：≥16GB；硬盘：≥1T；显示器尺⼨：≥23英寸单色医学专用液晶显示器；分辨率：≥1920×1080 ；
7.2 操作界面语言采用中文设计； 
7.3 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置；
7.4图像信息采集管理：摄影影像采集、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记；	
7.5图像处理：图像校正，图像翻转，图像测量与标注；
7.6图像观察：查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原，图像裁剪，图像重建；	
7.7胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印；	
7.8 具有曝光参数记录和显示功能；
7.9 具有DICOM图像导出存储功能； 
7.10具有病⼈登记，信息管理功能； 
7.11具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能； 
7.12支持DICOM3.0：WORKLIST;
7.13 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等； 
7.14支持实时显示患者摆位的视频画面； 
7.15支持隔室光野范围调整
7.16具有智能售后远程服务系统，设备厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家。
▲7.17器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数
7.18可立位支持（长骨）图像拼接性能	
7.19具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置；	
7.20限束器外周区域屏蔽：检查过程中限束器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示；	
8.附属设备
8.1防护服（双面有袖铅衣、铅帽、围脖、三角巾、男/女性腺防护裙、长方巾）成人1套、儿童1套全包裹式防护巾1件要求≥0 .5铅当量；
8.2图文报告工作站：①普通显示器1台+1台主机：CPU：处理器≥4核，主频≥3.0GHz；内存：≥16GB；硬盘：≥1T；显示器尺⼨：≥23英寸；②激光打印机（1台）；
8.3工作台及操作椅（1套）、5匹柜式空调1台、壁挂式1.5匹空调2台、空气消毒机（1台）、急救车（1台）、报告电脑桌及办公椅（2套）；
9.负责与医院PACS系统连接，费用包含在设备总报价中。
10.设备维修密码、设备端口须永久开放。
