### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：多功能PVD镀膜系统等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 技术指标要求; 数量; 单价限价（元）. 1; 多功能PVD 镀膜系统（核心产品）; 1.真空腔室 1）八角型腔体结构，材质SUS304不锈钢，内、外表面抛光处理，真空室侧壁厚≥30mm，真空炉体上下盖板厚≥30mm，体框厚≥30mm（加工后）； 2）真空腔室等效尺寸≥φ1000mm× 1000mm，镀膜有效区≥650mm(H)×650mm； 3）炉体具备水冷功能，炉体各个法兰面均有独立冷却水道，焊缝与水隔离设计确保镀膜机可在500℃温度下稳定工作； 4）配备公自转三维行星转架系统2套，公自转结构，带三维旋转接口，带转盘旋转实时监控功能，异常情况报警，转架驱动为磁流体结构；三维结构拨片采用哈C276材质（可耐高温），可实现膜厚均匀性误差≤±5%。 5）配套公自转三维行星转架系统设备：电动液压升降移动车1台，可移动转盘周转平台1台，移出转盘部分2套。 6）配备公自转三维行星转架系统刀片挂具1套，杆状刀具挂具1套； 7）炉门为立式前开门，炉体八个功能面分别安装溅射阴极、电弧靶、离子源、加热系统等，并布置真空测量规管、反应气体接入、加热管等接口； 8）配套挡板2套，拆卸方便，SUS304不锈钢，表面喷砂，厚度≥3.0mm； 9）反应气体接入系统采用不锈钢管路，外卡套安装，方便调整及拆装，卡套接头采用镀银螺母接头； 10）加热系统包含温控表、控温偶2根、测温偶2根等，加热范围：室温-500℃，升温速率≥3℃/min，测温精度±0.5℃； 11）装配后整体为框架带护板结构，表面喷塑防腐，炉体支架、气管、水管、电线、电缆桥架等合理布局，可实现拆卸分体运输，具体尺寸组合根据实验室大小布局。 2.真空系统 1）极限压强：≤5×10-4Pa； 2）▲抽速：大气到6×10-3Pa，抽气时间≤20分钟；大气到3×10-3Pa，抽气时间≤60分钟； 3）▲压升率：≤0.3Pa/h； 4）配备真空计：测量范围大气到5×10-5 Pa，精度为±20%； 5）真空系统配备气动抽速调节机构，减少工艺气体消耗； 6）干泵机组： ①▲最大抽气速度≥1600m³/h； ②极限压力≤0.1Pa； ③▲噪音值＜70dB。 7）分子泵： ①▲转速≥30000r/min； ②▲氮气抽速≥3000L/min； ③▲氮气载气量≤2600Pa.L/s。 8）插板阀： ①ISO320接口； ②使用寿命≥100000次； ③压力范围5×10-5 Pa-1.2×105 Pa； 9）流量计： ①氩气流量计1台，≥1000 SCCM； ②氮气流量计1台，≥2000 SCCM； ③乙炔流量计1台，≥500 SCCM； ④氧气流量计1台，≥500 SCCM； ⑤测量精度：± 0.3 % F.S.，重复精度：± 0.1 % F.S.。 10）配备有前级阀、预抽阀、防湍流预抽阀、放气阀，配备粉尘过滤器； 11）密封圈均使用氟橡胶，提供备用密封圈2套，多弧检漏盲板2件、平面磁控检漏盲板1件、离子源检漏盲板1件。 3.冷却系统 1）配备专用冷却水分配器，阴极、离子源采用水流量计检测冷却水流量； 2）报警点信号接入PLC，PLC读取水流量信号； 3）所有异常均可根据各测量点的敏感程度进行分级处理，充分保证冷却安全； 4）预留8路冷却水，设备左右两侧各4路，配置1/2球阀，配置水流检测。 4.控制系统 1）主控PLC，配足够数量的I/O模块； 2）上位机：MIC-770H-PNS主板/I5-9500处理器/ AD 16G DDR4内存/SG2.5 1T 机械硬盘，预留接口：2*232/422/485+2*232/ 4*USB2.0/4*USB2 3.0。适配器可远程操作及监控； 3）主控单元可设置参数及工作点，并可根据需求预设工艺流程，实现对整机全自动、半自动及手动控制； 4）可设置并存储多种工艺，用户可根据不同产品需求选择调用； 5）程序带密码功能，可设置多级使用权限，监控各泵、阀门工作状态，故障发生时报警并做出相应处理； 6）监控进水管路及各靶(弧)回水管路水流，及时处理并发出警示； 7）监控冷却水压力变化，在压力不足或过压情况下报警，以便系统故障处理； 8）监控偏压电源、溅射电源、弧电源等的电压、电流，采集真空室内真空度，监控气体流量； 9）专业电磁兼容性设计，抗电磁干扰，无死机现象； 10）可与温控表通讯，实现分段控温，可任意设计控制温度，带实时曲线、历史曲线查询功能，温度均匀性±10℃。 5.弧源9个 1）弧源采用永磁+电磁复合磁场驱动； 2）弧源配置水流及水温传感器，水流传感器流量范围：2~8L/min，水温传感器测量范围：10~80℃。 3）靶材直径≥160mm。 6.平面阴极2个 1）平面溅射阴极安装在炉体侧壁法兰； 2）支持射频、HIPIMS电源溅射，系统内预置操作系统，使用时用户可自行更换电源线使用，带热防护气动翻转式防溅射挡板（挡板采用310S耐热不锈钢）； 3）靶材尺寸≥140mm×800mm×10mm，预装钛靶材； 4）溅射阴极采用间接水冷结构，配置水流及水温传感器。 7. IET离子清洗系统1套 1）IET 组件安装在炉门法兰处，配阴、阳极、屏蔽罩板及刻蚀电源。 8.电源 1）弧电源9台： ①额定输出电流：至少覆盖0-200A，连续可调，精度±1A； ②外控：RS485通讯方式控制； ③冷却方式：风冷。 2）射频电源1台： ①输出功率：30-6000W，连续可调，控制精度≤±5W； ②输出频率13.56MHz，精度≤0.5%； 3）IET刻蚀电源1套； ①额定输出电流：至少覆盖40-180A，连续可调，精度≤±1A； ②外控：RS485通讯方式控制； ③冷却方式：水冷。 4）偏压电源1台： ①额定功率≥20KW；电压0-1000V连续可调； ②最高频率：≥200KHz;输出占空比：10%-99% ③外控：Profibus总线方式控制； 5）双极HiPIMS电源1台： ①额定功率≥30kW； ②频率2kHz,可拓展； ③具备显示功能。 9.检漏仪1个 1）可检测最小漏率≤5×10-10 Pa·L/s； 2）进气抽速≥32m3/h； 3）响应时间≤1s，加速时间≤3min。; 1套; 2400000.00. 2; 环境箱金属能量沉积设备; 1.▲工作空间为充满氩气的不锈钢密封舱，可形成水、氧控制在≤50ppm 的高纯净工作环境，配备真空过渡舱及真空泵，过渡舱尺寸：直径≥150mm,长度≥300mm，安装惰性气体净化系统，单净化柱。 2. 激光熔覆头光路同轴X-Y方向可精确调节，具备手动调焦模式，准直调焦范围≥±5mm。 3. 喷嘴为同轴环形，粉斑大小0.8-1.5mm，可调，粉末流量：至少覆盖1-45g/min；粉末粒度：至少覆盖25-150μm。 4.▲送粉器送粉方式为气动刮板式，粉筒数量5个（可各自单独送粉可同时送粉），送粉量0.4-300g/min，连续可调，重复送粉精度≤±1%，单筒容积≥1.5L。 5. 激光功率≥4000W，光斑直径1-5mm，可调；熔覆效率：0.1~0.6m2/h。 6. 运动机构为三轴运动系统，有效加工范围为 500×500×300mm，重复定位精度≤±0.02mm。 7. 运动控制功能：支持点位运动、速度运动、插补运动、G 代码编程等。; 1套; 600000.00. 3; 超高温大容量非自耗型真空电弧炉; 1. 最高熔炼温度≥3500oC（以熔化W为准） 2. 极限真空度≤6×10-5Pa，压升率≤0.7Pa/h 3. 坩埚单次最大熔炼量WMoFeNi≥3kg，WMoTaNb≥3kg，熔炼坩埚≥1kg Fe 4. 分瓣水冷铜坩埚尺寸：约为内径40mm和内径60mm两种,坩埚高度需能满足得到高度≥120mm金属锭 5. 感应电源，超音频，输出功率≥400KW，连续可调； 6. 工作气氛：氩气保护气氛； 7. 坩埚倾转采用电机驱动方式，角度和速度可调，满足浇铸需求，配备浇铸模具，直径≥65mm； 8. 真空阀门为电控气动阀； 9. 控制模式：PLC+触摸屏，电控柜显示屏≥15.6寸，炉前触摸屏≥10寸； 10.设备自带闭路循环冷水机，能满足熔炼需求。能检测水压、水温和流量，水压采用压力传感器（带通讯）量程为0-0.6MPa，精度为0.5%，压力表量程0-1.6MPa，并有应急水泵。; 1套; 520000.00. 4; 超高温真空/气氛烧结炉; 1.▲ 长期工作温度：≥1900℃(极限2400℃) 2. 温度均匀性≤±5℃，温度精度≤±1℃ 3. 升温速率1-15℃/min，连续可调 4. 炉膛空间≥Φ200mm×250mm 5.▲ 最高工作压力≥11MPa，连续可调；控压精度≤±0.5Pa 6.▲ 脱脂率≥97.5% 7.▲ 冷态极限真空度≤7×10-3Pa 8. 压升率≤0.7Pa/h 9. 气氛Ar/N2 10．设备自带闭路循环冷水机，能完全满足烧结需求。能检测水压、水温和流量，并有应急水泵。 11．设备为Ⅱ类压力容器，全生命周期（设计、制造、安装、使用、维护、检修、试验）须符合 TSG 21、GB/T 150、TSG 08 等国家现行标准及当地监管要求。需提供：设计文件鉴定报告、产品质量证明书、监督检验证书、竣工图、强度计算书、使用维护说明书。; 1套; 550000.00. 5; 立式增材制造系统; 1.▲内壁激光熔覆头可加工筒形零件，最小内径：≤Φ30 mm，单侧可加工深度≥1300mm。 2. 配置专用于盲孔底端内壁激光熔覆的送粉喷嘴。粉末流输出数量：≥2束流。可适用于加工最小内径：≤Φ30mm。 3.▲激光焦距定位精度≤0.05mm，装置定心精度≤0.05mm，装置行走精度≤0.05mm；外圆夹装定位精度≤ 0.05mm。熔覆层：≥1mm（单边有效厚度）,任意断面熔覆层厚度差≤ 0.05mm。 4.▲立式机床满足内孔熔覆工件尺寸：总长≥3m、最小内径≤Φ30mm、最大外径≥Φ190mm的工件熔覆加工，最大载重：≥500kg，主轴转速：0.5-50rpm，连续可调。 5. 双筒气动刮板式送粉器，配备≥7英寸触摸屏及PLC；单筒容积：≥5 L，粉末载气流量通过数字气体流量计调节控制。粉筒内粉末存量低于一定限值时自动报警；送粉量控制精度：≤±1%。 6. 激光器最大输出功率：≥4kW，10%～100%连续可调，激光功率精度和稳定性：≤±1%，波长范围：1080±5nm。 7. 水冷系统制冷量适配激光器及外光路制冷需求，控温精度±1℃。; 1套; 1686000.00. |
| 2 |  | 质保即备品备件要求： 本项目整体质保期：验收合格后5年；质保期满后，中标（成交）供应商仍需提供专业维修服务。 质保期内免费提供正常使用的易损件和备件；软件系统提供终身免费升级服务。 设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起计算，由中标（成交）供应商提供产品保修文件。 质保期内所有维修服务均由中标（成交）供应商免费上门取、送、修。安装调试1个月内，如有质量问题，设备整机无条件退换货并提供备件以保证教学正常开展。在保修期内，任何质量问题，中标（成交）供应商负责免费维修。 质保期过后需换件时，原则上应提供原装器件，并按成本价收费。 服务响应时间：中标（成交）供应商接到维修电话后2小时内给予明确答复，4小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标（成交）供应商需在24小时内给出合理解决方案。 |
| 3 |  | 培训要求： 设备到货安装后，由厂家派工程师对使用设备的师生进行培训，并留存培训资料。 |