[bookmark: _Toc244781363][bookmark: _Hlk229060224]采购需求内容
技术参数要求
[bookmark: _Toc244781364]合同包1(钬激光治疗系统)
基本要求：适用于泌尿系碎石。
1、具备多模脉冲输出系统；
▲2、激光器输出方式：多核输出技术，实际装配激光棒数量≥2根
3、激光器电源：数字激光电源
4、冷却水泵：高压水泵设计
5、具有激光耦合保护系统
6、具有自动检测光纤到位功能
7、具备自动设定该型号光纤的最大输出功率功能
8、具有控制能量稳定功能，激光能量输出不稳定度：≤±2%
9、功率复现性：≤±2%
10、光纤末端单脉冲能量：≥5J，可调
11、最大工作频率：≥50Hz，可调
★12、光纤末端输出平均功率：≥90W 
13、宽脉冲宽度：≥800μs
14、激光传输系统：可重复使用多种规格光纤
15、彩色液晶触摸屏≥10英寸
16、光纤工作温度显示：显示屏可显示光纤实时工作温度，光纤端面工作时温度过高具有报警提示功能/显示屏可显示设备及光纤实时工作温度，工作时温度升高具有报警提示功能
17、具备专家临床数据库
18、指示光功率≤5mw，指示光亮度多档可调
19、冷却方式：水冷+压缩机制冷
★20、产品设计使用寿命≥8年
21、如有专机专用耗材，按耗材报价单格式提供报价（参考格式见第五章第一部分《投标文件格式》格式3-3），并承诺报价为陕西省最低价（参考格式见第五章第一部分《投标文件格式》格式13）。
22、配置：
1）主机1台
2）脚踏开关1个
3）光纤剥离钳、切割笔等工具 1套
4）光纤检测镜1把
5）激光防护镜3副
6）激光光纤（内径200μm、内径550μm）各≥3根
[bookmark: _Toc244781365]合同包2(尿动力学分析仪)
一、整体要求
1、一体机结构
2、操作台可升降，显示器高度及方向可调。
3、主机单元盒及传感器高度可调。
4、储液瓶挂架的数量≥2个，承重≥8千克。
5、双模式软件，可自由切换。
6、具有通过电脑标准接口输入外部视频信号及管理功能。
▲7、测压方式：同时具备气体、液体测压两种。
8、设备使用寿命8年以上（提供证明资料）
二、压力传感器
1、压力传感器压力测定范围及误差: -25cmH2O～+200cmH2O，误差≤2%。
三、灌注单元
[bookmark: OLE_LINK4]▲1、具备数字式灌注泵，灌注模式包含推注、蠕压≥2种模式。
2、灌注率设定范围： 2～80mL/min
3、灌注率误差：误差≤2％
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]4、尿动力分析仪≥8轮灌注泵，泵体材质316L不锈钢，灌注泵材质PEEK
5、具备无极变速推注技术，实现恒流灌注。
四、推注泵
1、推注率设定范围：2mL/min～5mL/min 误差≤2％。
五、尿流率
1、排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％；
2、排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤1％；
3、尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤2％。
六、牵引机
1、牵引速度：≥4档可调，误差≤2%；
[bookmark: OLE_LINK7]2、牵引长度：≥280mm。
七、EMG单元（肌电图单元）
▲1、测量信号幅度范围: 20µV～1000µV；
2、频率范围：通频带20Hz～500Hz(-3dB)，不包括限波波段；
3、共模抑制比（CMRR）：≥100dB；
4、差模输入阻抗:≥5MΩ。
八、软件和功能显示
1、全中文操作界面，windows 11操作系统。
2、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步尿动力测定；尿道功能测定；压力/流率分析；
3、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。
4、具有膀胱压超限保护功能。
5、同步测定中可绘制显示ICS列线图、A-G列线图、Shaefer列线图、Griffiths列线图。
6、可设置各检查曲线默认的显示范围，且在检查及分析中可随时调节。
7、文档多窗口式操作，具有窗口列表，可在正在进行检查时对其他的检查数据和报告进行分析处理。
8、检查数据信息可导出为符合ICS尿动力学研究数据数字交换标准的文件。
9、具有查询功能，可根据单一或不同条件组合查询筛选满足条件的检查数据，显示在新窗口中，并可同时查询多批数据。
10、独立的灌注电机、牵引电机、推注电机状态窗口，可快速查看电机状态并控制各电机功能，并具有一键急停所有电机的功能。
11、对每条病历记录项，有病史信息记录功能，对每条检查记录项，有检查备注信息记录功能。
12、进入设置与校准需要密码。
九、导管
1、如有专机专用耗材（如尿道测压导管与直肠测压导管等），按耗材报价单提供报价（参考格式见第五章第一部分《投标文件格式》格式3-3），并承诺报价为陕西省最低价（参考格式见第五章第一部分《投标文件格式》格式13）。
十、配置：
1）主机1台
2）主控台1台
3）压力采集盒≥2个
4）压力传感器≥5套
5）压力传递管、液路连接管、尿动力管等管路各≥10套、
6）尿流率计1台
7）牵引器1套
8）图文工作站1套
9）彩色激光打印机1台
10）电动检查床1张
11）烧杯（1000ml） 2个
12）桌椅1套
[bookmark: _Toc244781366]合同包3(等离子电切手术系统)
基本要求：具有等离子双极电切和电凝功能。
★一、等离子手术设备主机、医用内窥镜摄像系统、电切内窥镜、内窥镜冲洗系统、医用内窥镜冷光源最多两个品牌。
二、主机
1、LCD液晶屏≥5.6英寸，同时显示动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等。
2、额定输出频率≥300KHz。
▲3、切割模式，输出功率在200～350W范围内。
[bookmark: OLE_LINK3]▲4、凝血模式，输出功率在100～120W范围内。
5、输出模式：凝血模式和切割模式，各模式输出功率可调。
6、具备自动识别不同形状电极功能。
7、具有超负荷保护装置，输出过载时终止输出，并伴有提示。
8、凝血模式≥2种，至少包含双极电凝模式。
9、具有电极安装状态显示，未接上电极时显示闪烁。
10、具备组织效应判定功能，根据不同组织自动调节功率输出。
11、具备凝血模式或切割模式手术时输出功率设定值显示功能。
三、电切内窥镜
1、内窥镜，30°，直径4mm
2、工作长度≥300mm
▲3、视场中心角分辨力≥4.5C/°
▲4、有效景深范围：3mm～100mm
5、显色指数Ra：≥90
6、被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件。
7、外鞘，≤26Fr，设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。
8、内鞘，≤24Fr，可360°旋转。
9、内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。
[bookmark: OLE_LINK9]四、电切内窥镜
1、内窥镜：30°，直径≤3mm。
2、工作长度≥300mm。
▲3、视场中心角分辨力≥1.15C/°。
4、显色指数Ra≥90。
5、有效景深范围	3～100mm。
6、操作器：被动式，手术电极行程≥23mm。
7、外鞘：≤22Fr，进出水垂直对流冲洗，最小通道≥20 Fr；
8、内鞘：≤20Fr，可360°旋转，最小通道≥16.5 Fr。
五、内窥镜冲洗系统
1、安全类型 I类BF型
2、冲洗压强调节范围在15mmHg～700mmHg范围内
3、冲洗压强准确性＜50mmHg时，允差为±5mmHg ; ≥50mmHg，允差为±10%; 
4、冲洗流量调节范围在10 mL/min～1500 mL/min范围内
5、冲洗流量准确性≥100mL/min时，流量设置的允差为±10%；＜100mL/min时，流量设置的允差为±10mL/min
6、冲洗管道:牢固性：承受15N的静态轴向拉力15s不脱开，滚压管路的内径：内径为7.0mm，允差应为±0.33mm，消毒耐受性：采用温度为121℃的饱和蒸汽消毒
7、控制开关：系统冲洗管路的气压室部分一旦脱离正常位置，系统的冲洗功能立即停止工作回到待机状态
8、噪音≤70dB。
六、医用内窥镜摄像系统
1、医用内窥镜摄像系统，
1.1、超高清摄像系统，CMOS图像传感器，系统逐行扫描，输出像素≥3840x 2160分辨率；
1.2、系统具有图像参数设置和调节功能≥30种，包含白平衡（自动/手动）、血管增强、坏点清除、访问控制、消除网格、亮度调节、增益调节、锐度调节等功能；
1.3、具有曝光调节和动态范围调节功能；
1.4、摄像头具有可编程控制按钮；
1.5、具有≥7种不同类型内窥镜使用模式，至少包含腹腔镜模式、耳鼻喉镜模式、膀胱镜模式、宫腔镜模式、关节镜模式、输尿管镜模式、电切镜模式；
1.6、具有电子放大功能0～10级可调；
1.7、具有手动聚焦、变焦和冻结功能；
1.8、系统至少包含DVI、HDMI、SDI三种不同类型的信号接口；
1.9、具有180°旋转、镜像和垂直翻转功能；
1.10、摄像头防水等级≥IPX7；
1.11、视频录像：自带USB接口，支持普通U盘和高速U盘的录像及拍照，具备密码访问控制功能。
1.12、使用期限：≥8年
2、医用内窥镜冷光源
2.1、输出功率：0～120W
2.2、灯泡寿命：≥40000小时
2.3、色温：3000～7000k
[bookmark: OLE_LINK12]2.4、照度 ：≥3000000lx
2.5、光通量：最大值500 lm
2.6、调光方式：按键，PWM(可设置多种工作曲线)
2.7、自动检测和控制温度，并可在面板屏幕显示温度
[bookmark: OLE_LINK13]2.8、显色指数≥90
2.9、高传导性导光束≥3m，可高压消毒。
3、液晶显示器
3.1、全高清显示，显示面带防水防尘保护层。
3.2、平面触摸式控制开关。
3.3、自动检索输入信号模式并自动锁定显示。
3.4、超高清液晶显视器。
3.5、分辨率：≥3840x2160、比例：16:9。
3.6、多种输入接口：DVI、SDI、S- VIDEO、VGA、VIDEO；输出接口：DVI、SDI。
4、台车，金属四层带万向支架及万向车轮。
七、如有专机专用耗材（如电极等），按耗材报价单提供报价（参考格式见第五章第一部分《投标文件格式》格式3-3），并承诺报价为陕西省最低价（参考格式见第五章第一部分《投标文件格式》格式13）。
八、配置：
1）主机1台
2）电切镜3套（含粗、细）
3）摄像系统1台
4）4K监视器1个
5）冷光源主机1台
6）内窥镜冲洗泵1台
7）台车1台
8）消毒盒≥3个
9）一次性使用双极电极（环状，尺寸按临床需求配置）共10支
10）脚踏开关1个
11）抢救车1台（根据临床需求配置）
12）监护仪1台（至少包含心电、血压、血氧检测功能，带壁挂支架）
[bookmark: _Toc244781367]合同包4(体外碎石机)
1.基本要求：用于泌尿系结石碎石治疗；
2.冲击波源：
★2.1 下定位电磁式冲击波源，透镜式聚焦：
2.2 电容最大储能：128J;
2.3 高压放电范围：11kV~16kV;
▲2.4 冲击波治疗深度≥3种模式；最大治疗深度≥145mm；
2.5 第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿为≤0.5μS,脉宽≤1μS;
2.6 压缩声压峰值 10～60MPa; 膨胀声压峰值≤9MPa;
2.7 聚焦范围径向≤7.5mm, 轴向≤80mm;
2.8 具备冲击波高频高压系统；
2.9 电磁式聚焦点到波源端口平面的最大距离≥130mm；
3、冲击波治疗头：
[bookmark: OLE_LINK111]▲3.1 冲击波源运动臂转动角度范围≥180°, 升降范围≥300mm;
3.2 冲击波源摆动角度范围≥50°；
3.3 治疗臂可随主机独立转动范围≥90°；
4.超声定位系统：
▲4.1 具备超声图像一键对位或一键定靶功能；
4.2 环冲击波源锥形多角度运动的B超探头定位装置，具备电子自动测距，数字自动显示功能；
4.3 探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤2mm;
4.4 探头表面与第二焦点测距误差≤2mm;
4.5 探头具备伸缩功能，行程25～125mm;
4.6 定位装置最小移位精度≤1mm;
4.7探头：
凸阵探头，频率2.0-5.0MHz
一凸一线双平面探头，线阵频率5.0-10.0MHz、凸阵频率4.0-9.0MHz
5、操作控制系统：
5.1 整机采用数控处理器碎石控制操作系统，液晶触摸屏全面显示设备状态信息；
5.2 可移动式液晶触摸屏控制台，带摇杆运动控制系统；
5.3 碎石触发频率范围：60～120 次/分钟之间自由调整；
5.4 冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能；
5.5 定位系统：导航功能可实现：治疗术前一键运动复位；超声影像治疗术前一键导航自动定位，焦点探测距离可视化，焦点定位跟踪可视化；
6、治疗床与主机：
6.1 可与主机分离的独立的移动式多功能手术床；治疗床全电动控制，三维六向运动：上下升降范围≥150mm, 纵向移动范围≥150mm, 横向移动范围≥150mm;
6.2 治疗床为三段可拆装式(含床主体、头板、尾板);
6.3 机械传动系统最小调节精度≤1mm;
6.4 治疗床有效载荷≥135Kg;
6.5 控制台触摸屏，≥10 英寸
7、配置要求
1) 治疗床：1台，并配置泌尿外科专用附件脚托、压腹带
2)主机：1台
3)电气柜：1台
4)控制台：1台
5)冲击波源：1套
6)电容箱：1套
7)冲击波高频高压发生器：1 套
8)水处理器：1套
9)病案管理系统(含一键对位超声定位系统)：1套
10)压腹带：1套
11)定位用超声：1套（含一凸一线双平面探头、凸阵探头各1个）
12)工具箱：1套
13)硅胶水囊：3个
14）桌椅  1套
[bookmark: _Toc244781368]合同包5(裂隙灯)
一、技术参数：
1、光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）
2、目镜：12.5X
3、放大总倍数：6.3X、10X、16X、25X、40X
4、屈光度补偿调节：-7D～ +7D
5、瞳距调节范围：55mm～75mm
6、视场公称直径：6.3X：33mm；10X：22mm；16X：14/19mm；25X：8.5mm；40X：5.5mm
7、照明方式：上光源照明
8、裂隙高度：1mm～14mm 连续可调
9、裂隙宽度：0mm～14mm 连续可调
10、裂隙角度：0°～180°
11、裂隙倾角：5°、10°、15°、20°
12、光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14（mm）
13、滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
14、照明光源：暖色 LED
15、调光方式：底座无极调光
16、预留数字化裂隙灯升级接口；
17、具备国际标准附件接口，可连接各种型号眼底激光器和眼压计；
二、单台配置：
1）主机一台
2）目镜一个
3）颌托纸两包
4）升降台一台
5）防尘罩一个
6）升降椅2把
[bookmark: _Toc244781369]合同包6(眼底广角照相机)
一、基本功能：适用于各种视网膜病变眼底疾病的检查
二、主要参数
1. 成像原理：共焦激光扫描技术
2.激光器：≥4种波长激光，至少包含785nm红外激光，660nm红色激光，520nm绿色激光，488nm蓝色激光
3.光学分辨率≤10μm
[bookmark: OLE_LINK14]4.数字分辨率≥3072*3072 
5.单次无拼接、无外接镜头≥ 130°眼底成像范围
6.广角拍摄模式：≥130°（单一方向）眼底成像范围
7.超广角拍摄模式：≥200°（全周方向）眼底成像范围
[bookmark: OLE_LINK15]8.支持拼图，支持≥8方位拼图，拼图模式下拍摄范围 ≥270°
9. 多视场角切换：≥3种视场角任意切换
10. 瞳孔要求：免散瞳，瞳孔直径≤2mm
[bookmark: OLE_LINK16]▲11.屈光正补偿最大值：≥40D
▲12.屈光负补偿最小值：≤-33D
13.光学前端左右旋转角度：左右各≥15°
14.488nm蓝激光功率≤0.35mW。
15.成像模式
15.1 激光彩照：≥3种激光的不同波长构成的眼底激光彩照，且支持每个波长层析单独成像
15.2 支持无赤光成像，蓝光自发荧光，绿光自发荧光，IR眼底成像
15.3 支持玻璃体浑浊动态影像的获取
★15.4 支持共焦激光荧光素钠眼底血管造影和吲哚菁绿眼底血管造影同屏同步造影
15.5 支持动态造影，形成录像
16. 影像无鱼眼效应，无格陵兰岛效应，无需周边影像畸变矫正
17.操作模式: 包含操作杆，图标按键，触摸屏 
18.随访观察：同一部位、不同时期(≥5次)的影像对比，支持随访影像同步联动分析和比较
19.量化工具：支持距离和面积测量，视盘ONH分析自动及手动量化，支持缺血指数，渗漏指数，微血管瘤计数功能
20.支持模拟标准7视野ETDRS
21. 3D 演示患教:具备自动模拟医生检查眼底影像的全过程功能，可模拟近视远视状态即发展、白内障等状态进行患者教育演示。
22.支持手动调节图像亮度，伽马值，对比度，色彩，放大缩小等功能
23. DICOM兼容性：DICOM端口可开放
三、主要配置
1）主机（内含四个激光器）  1台
2）客户端软件  1套
3）电脑主机 1台
4）显示器 1个
5）升降台 1个
6）具备图像采集功能脚踏开关 1个
7）具备图像采集功能触控屏 1个
8）彩色喷墨打印机 1台
9）升降椅2把
[bookmark: _Toc244781370]合同包7(光学相干断层扫描血管系统OCTA)
一、基本要求：用于眼前节和眼后节进行断层成像检查及眼后节血流成像和测量
二、技术参数
★1. OCT扫描光源；扫频激光光源
▲2.扫描速度：≥250000次A-Scan/秒
▲3.扫频激光器中心波长：≥1050nm
4.最小瞳孔直径：≤2mm 
5.眼底扫描深度：≥6mm
6.前节扫描深度：≥6mm
7.眼底扫描长度：≥16mm
8.前节扫描长度：≥14mm
9.轴向分辨率（光学）≤3.8um
10.横向分辨率（光学）≤10um
11.实时眼球追踪：≥60Hz
12.屈光补偿范围：-20D～+15D
13.扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D
14.具备前节测量功能
▲15.眼底图成像方式：共聚焦激光扫描成像（CSLO）
[bookmark: OLE_LINK17]16.眼底图成像范围视场角：≥40º×40º
[bookmark: OLE_LINK18]▲17.眼底成像波长（不记允差）: ≥840nm
18.视网膜成像功能：单线扫描≥16mm，同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构
19.视网膜及黄斑厚度测量准确度和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%
20.前节成像功能：单次扫描≥14mm，单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜、晶体、前部玻璃体
21.晶体形态成像与测量：晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体倾斜角度
22.角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%
23.OCTA成像功能：单次成像范围≥15mm×15mm
24.单次OCTA最高分辨率≥1024×1024
25.血流成像拼图范围:≥24mm×24mm
26.视网膜厚度地形图：手动或自动测量。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图
27.视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三维模式的分层、自定义分区浏览模式
28.青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库
29.视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析
30.神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析
31.青光眼综合分析：生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告
32.眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高，前房深度、前房体积、房角隐窝距离、巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量。支持360全景房角自动量化
33.血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区，默认自动7层分层，可根据需求手动调节任意层次。
34.去伪影技术：默认3D全层去伪影
35.血流量化参数：支持自定义边界与环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ，自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度
36.脉络膜分析软件：自动或手动测量脉络膜厚度，支持任意扫描尺寸的脉络膜中大血管层血流量化，支持2D 血流密度量化；支持3D，CVV,CVI,CSV,CSI脉络膜中大血流自动识别及量化分析
37.血管线密度：支持各种尺寸范围的ETDRS和网格的血管线密度量化
38.中文操作系统，工作站和OCTA主机分体化设计
三、主要配置
1）OCTA主机1台；
2）工作站1套（屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920×1080，多核处理器，主机硬盘容量≥1T）
3）彩色喷墨打印机1台
4）电动升降台1台
5）系统电源1套
6）眼科专业软件系统1套，至少包含视网膜程序、青光眼程序、眼前节程序、OCTA程序
7）升降椅2把
[bookmark: _Toc244781371]合同包8(生物测量仪)
一、基本功能要求：用于测量眼睛生物学参数
二、技术参数：	
1、光源
1.1 眼轴长度测量光源中心波长：≥1060nm 
1.2角膜曲率测量光源数量：≥32个
1.3扫描速度：≥25KHz
2、基本功能	
2.1测量参数：眼轴长度、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、白-白（角膜直径）、瞳孔直径
★2.2可测眼睛：
正常眼、角膜术后、无晶体眼、人工晶体眼、有晶体人工晶体眼、硅油眼
3、生物测量参数范围	
[bookmark: OLE_LINK19]3.1眼轴长度测量范围： 14～40mm
3.2中央角膜厚度测量范围： 0.2～1.2mm
3.3前房深度测量范围： 1.5～7.0mm
3.4晶体厚度测量范围： 0.5～6.0mm
3.5角膜曲率测量范围： 32D～67D
3.6白-白角膜直径测量范围： 6～16mm
3.7瞳孔直径测量范围： 2～13.5mm
4、测量原理
★4.1测量原理：扫频OCT测量技术
4.2可视化测量：一次拍摄可呈现多方位角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像
4.3固视确认功能：可显示眼底黄斑区固视确认图像
4.4测量模式：手动/自动测量
4.5左右眼识别方式：自动识别
5、人工晶体计算公式	
5.1常规人工晶状体计算公式：SRKⅡ，SRK T，Hoffer Q，Holladay ，Haigis
5.2散光人工晶状体计算公式：KANE
5.3具备角膜屈光术后人工晶状体计算公式：Shammas-PL
5.4具备圆锥角膜人工晶状体计算公式： 
三、配置：
1）生物测量仪主机	1台
2）工作站（含软件，屏幕尺寸≥23英寸，1920×1080 FHD，多核处理器，主机硬盘容量≥1T）	1套
3）升降台	1套
4）彩色喷墨打印机	1台
5）系统电源   1套
6）升降椅 2把
[bookmark: _Toc244781372]合同包9(多焦视觉电生理系统)
一、基本要求：用于提取眼部特定电生理信号进行对患者视网膜、视神经、视路等视觉系统疾病的诊断。
二、技术参数
（1）主机
1、具备闪光、图形、多焦刺激器、放大器、计算机
2、病人监视：红外监视摄像在图形、闪光、EOG、mfERG检查过程中均可通过软件看到受检者的面部图像。
3、颌托：电动颌托
▲4、ISCEV基本协议 ：Pattern VEP、Flash VEP、Pattern ERG、Flash ERG、EOG、mfERG
5、振荡电位免测试：在DA 3.0测试完成后自动根据OPs频带重新滤波，直接生成振荡电位曲线
（2）生物电放大器 
1、输入阻抗：≥ 1000 MΩ
2、共模抑制比：≥ 115dB
3、输入短信噪声：≤ 4uVpp
4、滤波器：实时数字滤波器，各通道可独立设置带通、高通、低通、带阻等滤波器
5、A/D位数：24 bit
6、通信接口：光耦合USB 2.0
（3）闪光刺激器 
1、刺激光源：包括但不限于白、红、蓝独立光源，并可任意组合
2、标准闪光强度：可在 ≤4ms的闪光时间内提供白色宽带刺激光
[bookmark: OLE_LINK20]3、闪光强度可调范围 ：0～40cd•s/m²
4、刺激模式：至少包含闪光、双闪、频闪、给撤，给光时长可任意设定
5、背景光源调节范围：0～100 cd/m²
6、刺激频率 ：0.01～60Hz
[bookmark: OLE_LINK21]7、固视及EOG灯：≥3个固视/EOG指示灯，≥64级亮度独立可调
（4）图形刺激器 
1、亮度：0～250 cd/m²
2、对比度：≥ 98%
3、刺激图形：横盘格/横条栅/竖条栅/矩形翻转及给撤
4、刺激范围：全屏/左半屏/右半屏/上半屏/下半屏/1/4左上/1/4右上/1/4左下/1/4右下/上下边沿/左右边沿/横向中心/竖向中心/1/8中心；任意刺激角中心矩形；任意刺激角矩形周边。
（5）多焦刺激器 
1、刺激生成：≥103区六边形LED闪光单元
[bookmark: OLE_LINK22]2、最高亮度：≥ 1000 cd/m²
（6）软件及计算机系统 
1、嵌入式计算机
2、操作系统： Linux开源操作系统
3、电病历：DICOM协议；PDF/JPG报告导出；网络共享
三、配置
1）主机1 套
2）闪光刺激器 1 套
3）图形刺激器 1 套
4）多焦刺激器 1套
5）工作站1 套（屏幕尺寸≥23英寸，1920×1080 FHD，多核处理器，主机硬盘容量≥1T）
6）彩色喷墨打印机 1 台
7）检查电极套装（ERG 电极、皮肤电极）5 套
8）专用检测软件 1 套
9）升降椅2把
10）护目镜 2个

