延安市中医医院云胶片影像系统采购项目
采购需求
一、采购内容

1.云胶片影像系统

	序号
	功能模块
	功能要求
	数量
	单位

	1
	数据采集、对接与传输模块
	支持DICOM 3.0标准，兼容CT/MRI/DR等所有医学影像设备，兼容GE、西门子等主流品牌。
	1
	套

	
	
	支持无损压缩（JPEG-LS）及有损压缩。
	
	

	
	
	具备在影像上传前，采用无损压缩方式，将影像进行压缩上传功能。影像下载后，再进行影像解压功能。
	
	

	
	
	具备保障影像加载速度又需要保证图像精度功能。
	
	

	
	
	影像上传后最长不超过 30 秒即可在电子胶片系统中查询到影像。
	
	

	
	
	提供多种DICOM对接方式，实现 DICOM 影像报告和报告实时上传调阅。
	
	

	
	
	对接方式包括不限于 C-Store 传输、Q/R 查询等。
	
	

	
	
	支持从所有设备直接接收影像。
	
	

	
	
	可与院内 PACS/RIS 集成实现报告和影像的集成上传。
	
	

	
	
	支持 PACS 历史检查数据的快速调阅，不影响 PACS 系统的正常运行。
	
	

	
	
	支持从第三方影像平台接收影像。
	
	

	
	
	支持其它DICOM格式影像以及报告接入。
	
	

	2
	报告和影像浏览、处理功能
	支持检查报告的移动端浏览服务。检查列表功能，用户可通过自定义时间段查看其这段时间的所有检查。点击列表中的检查可查看详细的影像所见和影像结论。
	
	

	
	
	DICOM 影像浏览包含当前检查的序列信息和缩略图。
	
	

	
	
	可显示病人的基本信息（姓名、性别等），可显示检查的基本信息（检查号、检查时间、检查信息等）。
	
	

	
	
	支持通过手指的上下、左右滑动进行窗宽、窗位的调节。支持通过双指的收开进行图像的缩放。
	
	

	
	
	重置按钮功能，可一键将影像恢复至默认状态。
	
	

	
	
	按照设备模态：快捷检索CR/DX/DR/CT/MR/US/MG/XA/RF设备影像信息，默认显示全部影像设备。
	
	

	
	
	阴阳性快捷检索：按照检查阴阳性，快捷检索阳性/阴性/未知的影像信息，默认显示全部影像信息。
时间自定义检索：按照检查时间（天），自定义检索某段时间影像信息。
	
	

	
	
	影像快捷检索：按照患者ID，检查号，患者姓名，快捷检索影像信息。
	
	

	
	
	支持在快捷菜单选择默认窗宽窗位，可选择肺窗，骨窗，纵膈窗，软组织窗，支持拖动鼠标，在进行实时调窗。
	
	

	
	
	支持影像浏览区域进行1*1,2*1,2*2,3*2,4*2分屏 
	
	

	
	
	支持不同位图的序列滚动联动显示，以及定位片定位线显示。
	
	

	
	
	支持不同时间段的检查同时浏览对比，并可以根据影像位置信息自动同步滚动浏览。
	
	

	
	
	支持在分屏模式下同时打开同一个病人的CT/DR/MR/US等检查。
	
	

	
	
	支持线段、方形、圆形、椭圆、角度、十字交叉线、CT值等测量。
	
	

	
	
	支持通过鼠标滑动放大缩小，支持局部放大图像。
	
	

	
	
	支持MPR多平面重建，重建后的图像可进行缩放，测量。
	
	

	
	
	支持VR重建，可选择多种重建样式。
	
	

	3
	远程会诊功能
	支持分享二维码进行远程会诊。
	
	

	4
	区域影像平台接口
	支持对接区域影像平台，共享报告和影像。
	
	

	5
	第三方接入接口
	支持对接医院所有医技系统，包括但不限于PACS系统、超声系统、内镜系统等。
	
	

	
	
	支持对接区域检查检验互认平台。
	
	

	6
	小程序集成
	支持对接微信公众平台（小程序/公众号），可在微信扫码查看影像和检查报告，在小程序/公众号提供电子胶片的访问入口。
	
	

	7
	系统管理、权限管理
	支持账号管理，可增删改查用户信息。
	
	

	
	
	支持角色权限管理，可给每一个角色分配不同权限。
	
	

	
	
	支持检查项目管理。
	
	

	8
	统计管理
	支持性别和报告阴阳性统计。
	
	

	
	
	支持检查类型检查部位统计。
	
	

	
	
	支持医生工作量统计。
	
	

	
	
	支持检查明细报表统计和打印。
	
	

	
	
	支持检查工作量报表统计和打印。
	
	

	9
	存储加密与传输加密、安全控制
	采用防盗链技术+Token认证方式，限定指定的IP和域名可以访问图文报告。
	
	

	
	
	提供ssl证书加密通讯。
	
	

	
	
	支持数据加密传输。
	
	

	
	
	支持详细日志管理，可查看用户详细操作日志。
	
	

	
	
	电子胶片支持手机验证/病历号/手机号/申请单号等多种访问验证。
	
	

	10
	部署模式
	本地化部署模式，实现自动调阅2026年1月后所有影像数据
	
	

	11
	资质要求
	提供国家版权局颁发的与“云影像”“数字影像”“影像云”等相关功能的《计算机软件著作权登记证书》
	
	

	12
	质保期
	自通过验收之日起，提供3年免费原厂维保
	
	


注：须提供第二类医疗器械注册证。

2.PACS存储（扩容）

	序号
	设备名称
	指标项
	指标要求
	数量
	单位

	1
	PACS存储（扩容）
	规格要求
	2U25盘位扩展柜1个
	1
	台

	
	
	
	48Gb SAS3.0端口
	
	

	
	
	硬盘
	≥25块2.5英寸企业级SAS硬盘，2.4TB，10000转；
	
	

	
	
	其他
	提供扩容所需线缆和其他辅件，并与现有存储完全兼容，原存储为浪潮AS2150G2
	
	

	
	
	扩容要求
	实现在线扩容，业务不中断
	
	

	
	
	质保期
	自通过验收之日起，提供3年免费原厂维保
	
	


二、服务要求：

提供完整的电子胶片管理与应用解决方案，覆盖医学影像从采集、存储、浏览、处理到共享、管理的全流程。要求系统支持从各类影像设备（如CT、DR、MRI等）直接采集原始DICOM数据，实现影像的云端存储与多终端调阅。同时，系统可与医院现有PACS系统无缝对接，通过患者检查号自动关联并获取DICOM原始影像数据及影像报告数据，确保数据源的完整性与一致性，避免信息孤岛，提升院内影像管理效率。

在影像应用层面，要求系统内置专业的影像浏览与处理工具，并具备图像测量、标注等处理功能，辅助医生更精准地进行影像诊断。此外，系统支持远程会诊功能，可通过分享二维码快速发起会诊，便于院内外专家协同阅片。

在患者服务方面，要求系统支持与微信公众平台（公众号/小程序）对接，患者可通过手机端便捷地查看自己的影像资料和检查报告，无需往返医院取片，显著提升就医便捷性与满意度。

在管理与安全方面，要求系统提供统计管理模块，支持检查类型、检查部位、医生工作量、检查明细及工作量报表等多维度统计与打印功能。权限管理方面，支持账号管理、检查项目管理及角色权限分配，可实现精细化的权限控制。系统采用防盗链技术、Token认证、SSL加密通讯及日志管理等手段，全面保障影像数据的存储安全与传输安全，同时支持手机验证、病历号、申请单号等多种访问验证方式。

三、服务期限：自合同签订之日起45个工作日。

四、质保期、售后服务与质量要求
1、质保期

自项目验收合格之日起，提供3年的免费质量保证期。

2、售后服务要求

响应时间：提供7×24小时技术支持。出现严重故障时，工程师需在30分钟内远程响应，必要时4小时内到达现场。

服务内容：包括但不限于故障排除、系统优化、定期巡检及应急支持。提供终身有偿技术服务。

培训：提供针对系统管理员和终端用户的全面培训。

3、质量要求：符合国家及行业相关标准。
注：需保证系统稳定、高效，满足患者对云胶片的实时调阅需求，所有功能模块符合招标需求规格说明，并通过用户测试，确保与医院现有PACS系统深度集成，实现数据无缝集成与交互。
五、验收

1、需求调研：中标供应商入场后开展入科需求调研，形成符合实际的需求调研报告并编制实施方案。

2、项目自测：中标供应商实施完成后，内部组织技术、实施开展自测，出具《自测报告》，附测试记录、截图、问题整改销项清单，加盖实施单位公章。

3、试运行：自测报告经医院审核无误，向医院提交试运行申请+完整版自测报告。

4、功能确认单：在试运行周期内，由信息科、使用科室逐项核对采购内容全部功能，所有功能点全部达标、无遗留缺陷后，共同签署《功能确认单》。

5、上线申请：试运行周期届满，且《功能确认单》全部签字、无未解决问题，提交《正式上线申请》。

6、验收申请：正式上线稳定10天后，业务无重大故障，持续驻场运维。提交《项目验收申请》及全套竣工资料。医院组织验收出具验收意见书。

