采购包1：

标的名称：落锤冲击性能测试系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 落锤冲击性能测试系统（数量：一套）（核心产品） ▲1.冲击能量：≥30万焦耳； ▲2.有效冲击高度：≥10m（冲击高度范围内任意可调）； ▲3.有效冲击速度：≥14m/s； ▲4.设备总高度：≥12.0m； 5.立柱数量：≥ 4个； 6.格构式框架，支架采用对称结构组合安装； 7.在整体载荷作用下的变形：≤3mm； 8.导轨：合金钢材，硬度：不低于HRC42；安装、调试保证直线度、垂直度误差≤0.1%；间距：≥600mm； 9.锤头定位精度：≤5mm；重复试验锤头速度误差：≤2%； 10.锤体材料：不低于中合金钢； 11.锤头材料：用σs≥800MPa合金钢，锤头硬度：HRC58～62，精加工并油淬； 12.锤体锤头确保平面度、垂直度误差：≤0.5mm/m； 13.锤体质量：200Kg-3000Kg自由组合，且方便安装； 14.锤体质量误差：≤±5%； 15.落锤锤体：≥3套； 16.冲击锤头应不少于平面(矩形和圆形)、半球面锤头； 17.电动落锤升降系统，用伺服电动机、减速机，满足自锁及速比的要求； 18.配置步长毫米级高度测量位移传感器； 19.锤体提升速度：1~5m/min无级可调； 20.锤头定位精度：±5mm； 21.具有自锁式挂钩，设置落锤释放安全保护装置； 22.所有操控部件应设置意外操作急停控制装置；设置试验区域钢网安全维护装置； ▲23.配置二次冲击安全防护系统； 24.配置缓冲装置，根据实际需要可自行组合调整高度； 25.配置试验安全保障系统机械安全防护、远程主控、监控、声光报警等； 26.高性能工控硬件一套，具备高算力、高稳定性、多扩展能力，支持机器视觉多路图像实时处理、多轴运动控制、高速数据采集、工业总线通讯及边缘AI推理，可在工业环境下7×24h 连续稳定运行，具备丰富I/O 接口及 PCIe 扩展插槽，支持宽压供电与硬件密码狗，采用工业级无风扇或强散热设计，配套工业级存储与可靠供电。 ▲27.数字控制模块一套：实现上升、下降、释放等操作、实时显示落锤释放前的高度、限位状态等功能，与本系统动态采集为一体化设计，并能联动外置第三方采集仪软件。 28.操控方式至少包括：显示屏操作控制、遥控器操作控制、线控器操作控制、按钮操作控制 29.能实现结构多种边界约束条件，持续加载装置； 可满足梁的动态水平预应力持续追加装置，最大预应力200吨，预应力有效追加行程≥10mm。 30.试样尺寸：≥6000mm×3000mm×2000mm； ▲31.根据设备安装场地基础的具体情况，设置钢筋混凝土地基基础；地基基础的长宽尺寸≥ 5m×4m；地基基础的深度必须满足承载冲击力和基础变形的要求；地基基础周围设置主动隔震装置，隔绝冲击震动波向外传播；设置锚孔或丝孔安装固定装置； 32.配置量程为2000kN、5000kN动态力传感器各2只；量程为1000g加速度传感器2只；量程为300mm的位移传感器5只； ▲33.配置测控系统自动采集记录曲线、自动分析主要冲击参数； 34.配置测速装置用于测量冲击锤头接触试样时的瞬态落锤速度； ▲35.配置外置≥24通道10MHz瞬态数据采集仪。 |