采购包1：

标的名称：装备材料宏观性能评价与分析系统研究级金相显微镜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 装备材料宏观性能评价与分析系统用于装备材料在高低温下宏观性能的全面评价，研究级金相显微镜用于材料的微观组织分析。 |
| 2 |  | 装备材料宏观性能评价与分析系统（核心产品、数量1套）最高限价：1600000元： 1. 主机 1.1最大负荷: 50kN； ★1.2设备采用高刚度双立柱落地结构; (该参数须提供官方彩页证明) ▲1.3测试速度：最低≤0.0005mm/min,最高≥500mm/min, 满载满速；(该参数须提供官方彩页证明) ▲1.4 测试区域净高度：≥1700mm(该参数须提供官方彩页证明); ▲1.5位移分辨率≤0.32nm;(该参数须提供官方彩页证明) ▲1.6全程位移重复精度：不低于±0.002mm(该参数须提供官方彩页证明) 2．高精度力值传感器 2.1 最大载荷：±50 kN; 2.2 内置芯片，自动载荷校准参数，自动设定保护极限，无需人为设定; 2.3 有效载荷（无任何机械损伤与载荷零点漂移可达到的载荷）：≥150%; 2.4 破坏载荷（会造成永久性损伤的最大载荷）：≥300%; ▲2.5 示值精度：≤±0.25% 测量值(该参数须提供官方彩页证明); ★2.6 静态计量参数满足ISO 7500-1标准中规定的等级0.5：示值误差优于±0.5%，重复性优于0.5%，回程示值误差优于±0.75%，零点偏移优于±0.05%，分辨率优于0.25%(该参数须提供体现投标产品每个参数的性能要求的第三方检测报告，提供国家认可并具有CMA资质的第三方检测机构出具带有CMA标识的检测报告，送检单位需是投标人或所投产品制造商，检测报告内容需体现满足参数要求）； 3. 50kN液压夹具 3.1对称夹紧保证试样对中，夹持力不低于100kN； ▲3.2液压动力单元，通过测试软件控制，自动力归零，可预设压力自动再夹紧，夹持压力30~460bar，含急停电路; 3.3 T型连接件，无需拆卸夹具即可连接高低温测试夹具; ★3.4液压夹具需与所投设备为同一品牌。 4. 光学非接触式高低温引伸计： ★4.1无需额外打标，自动跟踪，满足金属高低温测量标准要求，可测量出高温模量，高温屈服强度及全过程的应力应变曲线;(该参数须提供官方彩页证明) ★4.2光学非接触式引伸计适用温度范围：不低于-150℃至1200℃;(该参数须提供官方彩页证明) 4.3 标距：3mm至120mm无极可调; ★4.4 精度等级0.5级，满足ISO 9513标准对引伸计等级的要求（提供国家认可计量单位出具的计量证书，计量范围覆盖20um-满量程）； ▲4.5 分辨率:不低于0.11mm； ★4.6 引伸计可支持室温拉伸0.00025/s应变速率控制（投标提供软件应变控制截图，且同时带有制造商标识）； ▲4.7 引伸计可支持高温拉伸0.00007/s应变速率控制（投标提供软件应变控制截图，且同时带有制造商标识）。 注：所有引伸计均要求为原厂组件。 5. 高低温环境箱： ★5.1低温≤-150°C，高温≥200°C； 5.2温度波动度：≤±1℃，样品周围温度偏差：≤±2℃； 5.3环境试验箱内尺寸：不低于500*200*300（高度*宽度*深度）。 6.高温炉: 6.1最高温度≥1200°C； 6.2控温精度: ±1℃； 6.3加热区间和加热热电偶：不低于3个； 6.4炉膛尺寸：不低于φ90 mmx300mm 7. 高低温测试夹具： 7.1 适合温度范围：-150℃到1200℃； 7.2 夹具带自由度调节装置，可以自适应对中； 7.3 适用于螺纹棒材样品、非标金属平板试样以及三/四点弯曲等，适用于拉伸压缩等实验。 8. 低温液氮浸泡夹具 ★8.1 适合范围：液氮环境； 8.2 夹具带自由度调节装置，可以自适应对中； 8.3 适用于螺纹棒材样品与非标金属平板试样。 9.测试软件 9.1 中英文操作界面，可实现撕裂、剥离、弯曲、压缩、拉伸、以及往复拉压等模块； 9.2 金属试验软件满足GB、ISO、EN、DIN金属材料拉伸、压缩、剪切、弯曲试验标准要求。并能自动测量运算以下各性能参数：E、ReL、ReH、Rp、Rt、Rm、Ae、A、Ag、Agt、n、r、Fmax 9.3 允许不同电脑通过软件控制试验机，软件不得设置权限或者额外收费； ▲9.4 软件可采集接触式引伸计(如Epsilon)。 10. 数据处理终端： 多语言工作站，配置不低于： · CPU不少于20核/频率不低于5.6GHz· 支持双显示器的显卡 · 用于控制器连接的以太网端口 · 27英寸TFT显示器 ·带正版操作系统 · 多语言版 11. 三维应变测量装置 11.1测量范围：0.8mm×0.8mm ~10m×10m； 11.2应变测量精度≤0.005%；最大测量应变≥3000%； ★11.3提供符合测量范围所需要的专用镜头和标定板，可快速更换测量场，满足测量范围。提供符合测量范围所需要的专用镜头和标定板，可快速更换测量场，满足测量范围。(该参数须提供符合VID2634Part1和VID2626，或国内相同等级，符合GB/T 12979或GB∕T 12160-2019校验证书)； 11.4利用DIC技术获得表面全场应变分布图，并以彩色云图形式显示，可任意旋转、缩放及编辑处理；同时支持分析外部图片，如高速相机、扫描电镜的图片，计算全场应变等； ▲11.5可直接计算材料的基本力学性能，包括弹性模量E、泊松比、n值和r值等；开放的后处理接口，可以输入函数对结果做各种后处理； 11.6便携图形工作站：性能优于CPU不少于20核/频率不低于5.3GHz/32GB/RTX2000 8GB/1TB SSD/18英寸/正版操作系统； 12. 配置清单： 12.1静态试验机主机 1套; 12.2 高精度力值传感器 1套; 12.3 50kN液压夹具 1套; 12.4 光学非接触式高低温引伸计 1套; 12.5 高低温环境箱 1套; 12.6 高温炉1套; 12.7 高低温测试夹具 1套; 12.8 低温液氮浸泡夹具 1套; 12.9 测试软件 1套; 12.10 数据处理终端 1套; 12.11 三维应变测量装置 1套。 13. 备品备件清单: 13.1试验机专用工具一套； 13.2液压动力源过滤芯； 13.3液压夹具配套密封圈； 13.4液压动力源油品采样器； 13.5散斑制作工具及耗材。 本产品通过进口产品采购批准，允许采购进口产品 |
| 3 |  | 研究级金相显微镜（最高限价：464000元、数量1套）： ★1. 主机镜体：电动正置显微镜，具备电动光强、电动光阑、电动聚光镜、电动三目镜筒、电动载物台、电动调焦等，镜体集成触摸显示屏，屏幕可实时显示控制镜体状态，具体包括物镜倍数、观察方式、光强及光阑大小等； 2. 光学系统：无限元颜色差反差双重校正系统； 3. 观察方式：不少于4位电动反射光转盘，具备反射明场、反射暗场、偏光、微分干涉，透射明场功能，功能转盘可通过原厂软件控制； 4. 目镜：10X目镜2个，视场数不小于23，屈光度可调； 5. 目镜筒：电动控制，视场数25，瞳距可调节，目镜筒三档分光方式100:0/50:50或30:70/0:100； 6. 照明系统：透射光及发射光均用LED照明，使用寿命不低于6万小时； 7. 物镜转盘：电动控制，不少于6孔，可通过原厂软件控制； 8. 物镜：至少6个不同倍率物镜，其中低倍物镜达到1.25X；其他倍率为5X，10X，20X，50X，100X。 ▲9. Z轴电动调焦，调焦精度≤10nm； ▲10. 载物台物一：电动控制，XY轴移动范围不小于76X50mm，物台二为手动控制，XY移动范围100x100mm≥100mm´100mm，最大载重：≥5kg； 11. 聚光镜：电动控制，聚光镜前透镜可根据物镜倍率自动调节； ▲12. 电动光阑系统：光路具有电动孔径光阑和电动视场光阑模块，切换物镜时显微镜会自动调整相对应倍数所记忆的孔径光阑和视场光阑； 13. 智能手柄：可电动控制载物台以及Z轴聚焦，并具备4个电动控快捷键，便于客户操作； 14. 摄像系统：显微镜同品牌，物理像素不低于2000万，像素大小不小于2.4mm´2.4mm, USB3.0接口； 15. 图像采集软件：与显微镜同品牌原厂专业图像采集分析软件，可控制曝光、对比度、增益等，可进行自动白平衡、整体阴影校正。可实现视频录制、景深扩展等图像拍摄功能；可对图像进行测量，标注、自动叠加比例尺、图像对比等功能；同时具有电动拼图、电动景深叠加以及表面三维形貌测量功能； 16. 数据处理终端：配置不低于：CPU不少于20核/频率不低于5.4GHz/32G内存/2T硬盘/8GB显存/27寸显示器； 17. 工具一套，十字线目镜测微尺一个，压平器一个； 18. 离线分析软件一套； 19. 适配原位拉伸台。 本产品通过进口产品采购批准，允许采购进口产品 |