1.激光线轮廓点数≥1700点/轮廓；

2.X方向分辨率(轮廓线数据间隔）≤2.5 μm；

3.Z方向重复性≤0.1 μm；

- 4.安装净距离≥8 mm；

- 5.测量范围≥1 mm；视野≥4mm；

6.扫描速率：覆盖2～16 kHz；

7.机身防护IP67；

▲8.镜面下角度兼容性±15°；

▲9.扫描软件可实现参数设置和三维数据实时可视化。

▲10.智能线光谱共聚焦传感器，内置测量算法功能块轮廓和点云处理工具≥160种。

压力变送模块1：(2个)

- 精度：±0.1 %FS（0～50℃）;

- 12.压力量程：0～1000 bar;

13.压力类型：表压

▲14.采样频率：≥1800 Hz;

15.分辨率：≤0.002 % FS;

16.启动时间：≤250ms;

17.接触介质材质：316L/1.4435 不锈钢;

18.隔离膜片材质：316不锈钢;

压力变送模块2：(2个)

19.精度：±0.075% FS；

20.量程比：150:1（可调）

21.响应时间：≤100 ms；

▲22.最大工作压力：≥300 psi

23.压力类型：表压

涉氢压力模块：(2个)

24.精度：±0.065% FS

25.量程比：16:1（可调）

26.响应时间：≤150ms；

▲27.压力≥150 MPa

28.量程：覆盖10MPa ~ 150 MPa

29.压力类型：表压

30.模块材质：N06625（高镍抗氢脆）+ 镀金膜片