### 采 购 需 求

采购包1：

标的名称： 电磁声激光多物理场高精度测量平台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、航空三轴磁场测量装置 1、三轴磁通门 ★1.1 噪声：≤10pT/√Hz@1Hz |
| 2 |  | 1.2 分辨率：≥0.1nT |
| 3 |  | 1.3 三轴正交度：±0.3° |
| 4 |  | 1.4 量程：±100uT |
| 5 |  | 1.5 线性度：<0.01% |
| 6 |  | 1.6 5个无人机载三轴磁通门组成传感器阵列，具备磁场强度与方向同步测量、冗余保障和梯度探测能力。 |
| 7 |  | 2、16通道高速采集模块 2.1 ADC采集通道：16通道 |
| 8 |  | 2.2 ADC采集位数：24位 |
| 9 |  | 2.3 有效量程：-10～+10V |
| 10 |  | 2.4 最小分辨电压：≤0.1uV |
| 11 |  | 2.5 供电端口电压：12～24V |
| 12 |  | 2.6 200 Hz高采样率，有效抑制工频干扰并保证高速飞行下的高密度采样 |
| 13 |  | 3、4G传输模块 3.1 射频频率：1427.9～1447.9MHz；2401.5～2481.5MHz |
| 14 |  | 3.2数据接口：RJ45; USB |
| 15 |  | 3.3传输方式：双天线 |
| 16 |  | 3.4速率性能：＞30Mbps |
| 17 |  | 3.5开机时延：＜15s |
| 18 | ▲ | 4、RTK差分定位系统 ▲4.1 定位模组+基站模组，支持RTK实时结算和PPK后处理，含无磁固定支架 |
| 19 |  | 4.2 信号接收：L1,L5 QZSS L1 C/A,L1C,L2C, L5 水平单点定位 L1：1.5 m；单点L1/L2：1.2 m |
| 20 |  | 4.3 RTK差分定位：水平0.8cm 1ppm，高程1.5cm +1ppm |
| 21 |  | 4.4 初始化时间＜10 s |
| 22 |  | 4.5 初始化可靠性＞ 99.9% |
| 23 |  | 4.6 信号重捕获 L1＜0.5 s （典型值）L2＜1.0 s（典型值） |
| 24 | ▲ | 5、可调节碳纤维结构件 ▲5.1 数量与布置形式: 一字线阵 |
| 25 |  | 5.2 收拢长度(25cm)：1.5～1.8 m |
| 26 |  | 5.3 展开长度(50cm)：2.0～2.2 m |
| 27 |  | 5.4 静态最大下挠: ≤10～15 mm |
| 28 | ▲ | ▲5.5 传感器中心距误差: ≤±1cm |
| 29 |  | 5.6 左右对称误差：≤ ±1cm |
| 30 |  | 5.7 支持25 cm/50 cm可调传感器间距 |
| 31 | ★ | 6、无人机定制改装 ★6.1 需负责将上述磁测挂载（三轴磁通门、碳纤维结构件）、数据采集与传输模块（16通道采集模块、4G模块）及高精度定位设备（RTK系统）与无人机平台进行物理集成与安装。 |
| 32 |  | 6.2需完成各任务载荷在无人机平台上的供电适配与数据通信链路打通，确保飞行安全与磁测数据稳定下传。 |
| 33 | ▲ | ▲ 6.3整体重量≤1,400 g，适配无人机并通过起落架安装降低磁干扰 |
| 34 | ▲ | ▲ 6.4集成实时数据处理系统，实现轨迹监控、自动滤波补偿及专业成图输出 |
| 35 |  | 7、分析探针台台体 7.1 卡盘采用X-Y平移滑台形式，卡盘X-Y轴微调行程≥4英寸*4英寸；微调方式：平移滑台形式，调节控制精度≤5微米，大手柄操作； |
| 36 |  | 7.2 升降平台：针座平台，精密微调； |
| 37 |  | 7.3 卡盘微调转角度：360°，可旋转微调≥±7.5°，调节精度≤0.1°，带锁死旋钮； |
| 38 |  | 7.4 载物台：4英寸，吸附方式：真空环形吸附或微孔吸附，卡盘最高耐压≥700 V DC，卡盘电学独立悬空，卡盘电学接口：香蕉头接口（背面出线），可以作为背电极使用； |
| 39 |  | 7.5 载物台温度范围：室温-500℃，温控方式：电阻丝加热/洁净压缩空气(CDA)冷却； |
| 40 |  | 7.6 温控精度：温控系统分辨率：0.1℃，温度稳定性：±0.1℃，温度均匀性：<±0.5℃@ 室温～200℃/ <±0.5%@ ＞200℃。 |
| 41 |  | 8、高温卡盘 8.1 尺寸：直径约105mm（4英寸），专用不锈钢，表面平整度≤10um； |
| 42 |  | 8.2 吸附方式：环形多通道真空，共3个通道（吸附槽），镀金； |
| 43 |  | 8.3 卡盘表面平整度优于±10um@25℃；≤30um@100-250℃；≤40um@250℃-500℃； |
| 44 |  | 8.4 Chuck背面弱电缆：香蕉头插口； |
| 45 |  | 8.5 卡盘耐压：经700 V DC； |
| 46 |  | 8.6 温度传感器：PT100，四线连接； |
| 47 |  | 8.7 PID温控控制器分辨率≥0.1℃； |
| 48 |  | 8.8 温度稳定性：±0.1℃； |
| 49 |  | 8.9 温度均匀性：室温到最高200度：≤200℃时±0.5℃； ≥200℃时＜±0.5%； |
| 50 |  | 8.10 带通讯补偿反馈，可以显示样品温度； |
| 51 |  | 8.11 降温方式：压缩气辅助降温； |
| 52 |  | 8.12 温控器带20段程序升温功能，触摸屏操作，可程序控制升降温，可存储、导出温控曲线； |
| 53 |  | 8.13 卡盘和探针台之间带水冷隔离盘，0.5P小型压缩冷水机（制冷量1.5KW）循环冷却水隔离。 |
| 54 |  | 8.14 卡盘降温方式：气冷。降温停止时，触摸屏打开气冷电磁阀，压缩空气吹即卡盘自动快速降温； |
| 55 |  | 8.15 卡盘微调升降，总行程≥9 mm，调节控制精度≤1微米。 |
| 55 |  | 9、空气压缩机 9.1 国产，静音无油，流量100L/min，压力8 bar； |
| 56 |  | 9.2 储气罐容积：35L； |
| 57 |  | 9.3 功率约0.75KW，电压220V AC@50HZ； |
| 58 |  | 10、单筒视频显微镜 10.1 单筒显微镜：物镜连续变倍范围：0.6 X～5 X； |
| 59 |  | 10.2 标配工作距离（1X高倍物镜时）：≥80 mm； |
| 60 |  | 10.3 CCD接口：0.5 X C-Mount； |
| 61 |  | 10.4 高倍时分辨率达≤4.5 um； |
| 62 |  | 10.5 配LED点光源，白光，亮度可调； |
| 63 |  | 10.6 显微镜Z向微调机构：Z轴粗调移动行程 50 mm，微调精度约±1µm； |
| 64 |  | 10.7 显微镜支架采用高架万向支架，可在水平方向任意位置快速移动显微镜。显微镜可绕立柱360度旋转，可水平微调移动，移动距离70mm，精度约10µm。 |
| 65 |  | 11、成像设备 11.1 HDMI+WIFI 双接口高清CCD； |
| 66 |  | 11.2成像设备带自动对焦功能； |
| 67 |  | 11.3 CCD Sensor靶面尺寸 ≥1/2英寸； |
| 68 |  | 11.4 ARM Cortex A7 双核@Max1.3GHz 处理器，工作流畅稳定； |
| 69 |  | 11.5 像素≥200万像素（非电子假像素）； |
| 70 |  | 11.6 HDMI接口帧率60fps，WIFI接口输出帧率25fps； |
| 71 |  | 11.7 USB功能：USB 鼠标XCamView 实现控制/USB WIFI 模块实现WIFI成像功能； |
| 72 |  | 11.8 带SD卡，可存储无压缩JPEG 格式图片，视频录像以ASF 格式，1080P 分辨率，30fps速度保存在SD 卡中。 |
| 73 |  | 12、显示终端 12.1 IPS三边窄边框广视角显示终端； |
| 74 |  | 12.2 尺寸≥23.8英寸，分辨率：≥1080P； |
| 75 |  | 13、探针座 13.1 直流探针座：±2微米精度； |
| 76 |  | 13.2固定方式：磁力吸附； |
| 77 |  | 13.3行程：X-Y-Z 方向的移动行程分别为12mm-12mm-12mm。 |
| 78 |  | 14、三轴接口管状夹具 14.1 三同轴探针夹具：数量4套； |
| 79 |  | 14.2 配置：进口长2米三同轴线缆和三轴公接头； |
| 80 |  | 14.3 漏电精度：能达100fA以内，线长2米； |
| 81 |  | 14.4 耐压：0～700V DC。 |
| 82 |  | 15、同轴接口管状夹具 15.1 同轴接口管状夹具 |
| 83 |  | 15.2 接口配置：进口BNC公接头； |
| 84 |  | 15.3 漏电精度：≥10 pA。 |
| 85 |  | 16、2微米针尖直径的探针，5PC/BOX 16.1 规格：2微米针尖直径的探针； |
| 86 |  | 16.2 材质：铼钨合金。 |
| 87 |  | 17、探针座 17.1 射频探针座； |
| 88 |  | 17.2 精度≥0.7微米精度 |
| 89 |  | 18、射频探针调节机构 18.1 移动行程：X-Y-Z 方向移动行程分别为12mm-12mm-12mm。 |
| 90 |  | 19、射频探头 19.1 射频探针：数量2个； |
| 100 |  | 19.2 测试频率：直流到40GHZ； |
| 101 |  | 19.3 插入损耗：典型值小于-0.7dB @DC to 40GHZ； |
| 102 |  | 19.4 脚间距：150μm。 |
| 103 |  | 20、GSG探针校准基片 20.1 GSG探针校准基片：数量1个； |
| 104 |  | 20.2 适用的pad间距：50～250微米； |
| 105 |  | 20.3 校准方式：SOLT, LRM等。 |
| 106 |  | 21、40G 射频信号线（带稳幅稳相高精密型） 21.1 40G 射频信号线； |
| 107 |  | 21.2 特性：低损耗，低驻波比，带稳幅稳相高精密型； |
| 108 |  | 21.3 组件衰减指标：＜3.2 dB@40GHZ、＜3.0 dB@35GHZ。 |
| 109 |  | 22、真空泵 22.1 类型：静音无油； |
| 110 |  | 22.2 抽速≥ 5升/分钟，能够稳定吸附固定试样。 |
| 111 |  | 23、三轴母转三轴母接头 漏电精度100fA以内。 |
| 112 |  | 24、三轴公转三轴公跳线 24.1 漏电精度100fA以内。 |
| 113 |  | 25、屏蔽箱 25.1 配置：数量1台，带接地端子，左右开门，左右两侧有转接头安装板，后面靠下有隐蔽型线缆出口； |
| 114 |  | 25.2 尺寸：≥长900mm*宽900mm*高1200mm。 |
| 115 |  | 26、气浮式防震桌（被动式） 26.1 尺寸：台面尺寸 800mm长×800mm宽×高800mm； |
| 116 |  | 26.2 材质：台面采用高导磁不锈钢材料； |
| 117 |  | 26.3 平面度：≤0.05mm； |
| 118 |  | 26.4 固有频率：x方向，1.2Hz～2.0Hz，y方向，1.2Hz～2.0Hz； |
| 119 |  | 26.5 表面粗糙度：≤0.8µm； |
| 120 |  | 26.6 承重：面板材质和结构，承重 500kg左右。 |
| 121 | ★ | 二、矢量网络分析仪1 ★27 频率范围≥100kHz～53GHz； |
| 122 | ▲ | ▲28.频率分辨率：≤1Hz； |
| 123 | ▲ | ▲29测试端口数：≥2； |
| 124 |  | 30.系统动态范围：≥103dB (10MHz-20GHz)； ≥93dB (20GHz-26.5GHz)； ≥90dB (26.5GHz-40GHz)；≥80dB (40GHz-54GHz)； |
| 125 |  | 31.中频带宽：下限可至3Hz，上限可达100kHz； |
| 126 |  | 32.最大输出功率：≥3.0dBm (10MHz-9GHz)； ≥0.0dBm (9GHz-20GHz)； ≥-2.0dBm (20GHz-26.5GHz)； ≥-8.0dBm (26.5GHz-50GHz)；≥-12.0dBm (50GHz-54GHz)； |
| 127 |  | 33.结构形式：手持式； |
| 128 | ▲ | ▲34.电池续航时间：≥3小时（典型值）； |
| 129 |  | 35.支持触摸屏操作； |
| 130 |  | 36.迹线噪声相位≤0.018 dB rms；幅度稳定度≤0.06 dB/°C；相位稳定度≤1 degree/°C； |
| 131 |  | 37.需要满足便携式要求。 |
| 132 |  | 37.同轴校准件 37.1 测试频率范围：1GHz～18GHz，支持向下扩展至500MHz； |
| 133 |  | 37.2 测量参数：介电常数、磁导率、电/磁损耗角正切、S参数。 |
| 134 |  | 38.VNA测试电缆：85mm稳幅稳相柔性电缆。 |
| 135 |  | 39.波导测试装置（波导校准件） 39.1 测试频率范围：8GHz～40GHz（分段）； |
| 136 | ▲ | ▲39.2 每一段分别配置工装支架，无需配置螺钉及螺母或者定位销，即可实现紧固，单人即可实现校准及测试操作； |
| 137 |  | 39.3 测量参数：介电常数、磁导率、电/磁损耗角正切、屏蔽效能； |
| 138 |  | 39.4 介电常数实部测试精度：≤±5%。 |
| 139 |  | 40.波导测试夹具装置（波导校准件） 频率范围18GHz～26.5GHz，含波导夹具、同轴波导转接器等。 |
| 140 |  | 41.波导测试装置（波导校准件） 频率范围26.5GHz～40GHz，含波导夹具、同轴波导转接器。 |
| 141 |  | 42.波导法相关附件 支撑装置（搭配波同使用，提升操作性）、不同接口的同轴转接器、标准材料、连接电缆 |
| 142 |  | 三、矢量网络分析仪2 43.主机频率范围覆盖10 MHz～ 67 GHz； |
| 143 |  | 44. 频率分辨率：≤0.1Hz； |
| 144 |  | 45. 测试端口数：≥4； |
| 145 |  | 46.系统动态范围：≥127dB（0.5GHz～4GHz）；≥130dB（4GHz～14GHz）；≥129dB（14GHz～26.5GHz）；≥120dB（26.5GHz～40GHz）；≥116dB（40GHz～50GHz）；≥106dB（50GHz～67GHz）； |
| 146 |  | 47.中频带宽：下限可至1Hz，上限可达35MHz； |
| 147 |  | 48.扫描点数：覆盖1～210001； |
| 148 |  | 49.最大输出功率：≥+10dBm（10MHz～14GHz）；≥+12dBm（14GHz～20GHz）；≥+11dBm（20GHz～26.5GHz）；≥+10dBm（26.5GHz～30GHz）；≥+7dBm（30GHz～32GHz）；≥+9dBm（32GHz～35GHz）；≥+5dBm（35GHz～40GHz）；≥+10dBm（40GHz～67GHz）； |
| 149 |  | 50.支持四端口测量，支持配置频偏测量功能，支持太赫兹频率扩展； |
| 150 |  | 四、无振膜光学麦克风 51.采样分辨率≥16bit； |
| 151 |  | 52. 采样速率≥25 MBPS，并具备光学成像配套软件； |
| 152 | ▲ | ▲53.换能器支持光学/压电切换； |
| 153 | ▲ | ▲54.换能器最高响应≥100 MHz； |
| 155 |  | 55.信号表征方式：支持原始信号的时间、频率、幅值多维度实时表征最大采样率：≥30 MS/s。 |