采 购 需 求
采购包1： 
标的名称： 电磁声激光多物理场高精度测量平台
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4] ★
	一、航空三轴磁场测量装置
1、三轴磁通门
★1.1 噪声：≤10pT/√Hz@1Hz

	2
	 
	 1.2 分辨率：≥0.1nT

	3
	 
	 1.3 三轴正交度：±0.3°

	4
	 
	 1.4 量程：±100uT

	5
	 
	 1.5 线性度：<0.01%

	6
	 
	 1.6 5个无人机载三轴磁通门组成传感器阵列，具备磁场强度与方向同步测量、冗余保障和梯度探测能力。

	7
	 
	2、16通道高速采集模块
2.1 ADC采集通道：16通道

	8
	 
	 2.2 ADC采集位数：24位

	9
	 
	 2.3 有效量程：-10～+10V

	10
	 
	 2.4 最小分辨电压：≤0.1uV

	11
	 
	 2.5 供电端口电压：12～24V

	12
	 
	 2.6 200 Hz高采样率，有效抑制工频干扰并保证高速飞行下的高密度采样

	13
	 
	3、4G传输模块
3.1 射频频率：1427.9～1447.9MHz；2401.5～2481.5MHz

	14
	 
	 3.2数据接口：RJ45; USB

	15
	 
	 3.3传输方式：双天线

	16
	 
	 3.4速率性能：＞30Mbps

	17
	 
	 3.5开机时延：＜15s

	18
	 ▲
	4、RTK差分定位系统
▲4.1 定位模组+基站模组，支持RTK实时结算和PPK后处理，含无磁固定支架

	19
	 
	 4.2 信号接收：L1,L5 QZSS L1 C/A,L1C,L2C, L5 水平单点定位 L1：1.5 m；单点L1/L2：1.2 m

	20
	 
	 4.3 RTK差分定位：水平0.8cm 1ppm，高程1.5cm +1ppm

	21
	 
	 4.4 初始化时间＜10 s

	22
	 
	 4.5 初始化可靠性＞ 99.9%

	23
	 
	 4.6 信号重捕获 L1＜0.5 s （典型值）L2＜1.0 s（典型值）

	24
	▲
	5、可调节碳纤维结构件
▲5.1 数量与布置形式: 一字线阵

	25
	 
	 5.2 收拢长度(25cm)：1.5～1.8 m

	26
	 
	 5.3 展开长度(50cm)：2.0～2.2 m

	27
	 
	 5.4 静态最大下挠: ≤10～15 mm

	28
	▲
	▲5.5 传感器中心距误差: ≤±1cm

	29
	 
	 5.6 左右对称误差：≤ ±1cm

	30
	 
	 5.7 支持25 cm/50 cm可调传感器间距

	31
	★
	[bookmark: OLE_LINK5]6、无人机定制改装
★6.1 需负责将上述磁测挂载（三轴磁通门、碳纤维结构件）、数据采集与传输模块（16通道采集模块、4G模块）及高精度定位设备（RTK系统）与无人机平台进行物理集成与安装。

	32
	 
	 6.2需完成各任务载荷在无人机平台上的供电适配与数据通信链路打通，确保飞行安全与磁测数据稳定下传。

	33
	▲
	▲ 6.3整体重量≤1,400 g，适配无人机并通过起落架安装降低磁干扰

	34
	 ▲
	▲ 6.4集成实时数据处理系统，实现轨迹监控、自动滤波补偿及专业成图输出

	35
	 
	7、分析探针台台体
7.1 卡盘采用X-Y平移滑台形式，卡盘X-Y轴微调行程≥4英寸*4英寸；微调方式：平移滑台形式，调节控制精度≤5微米，大手柄操作；

	36
	
	7.2 升降平台：针座平台，精密微调；

	37
	 
	 7.3 卡盘微调转角度：360°，可旋转微调≥±7.5°，调节精度≤0.1°，带锁死旋钮；

	38
	 
	 7.4 载物台：4英寸，吸附方式：真空环形吸附或微孔吸附，卡盘最高耐压≥700 V DC，卡盘电学独立悬空，卡盘电学接口：香蕉头接口（背面出线），可以作为背电极使用；

	39
	 
	 7.5 载物台温度范围：室温-500℃，温控方式：电阻丝加热/洁净压缩空气(CDA)冷却；

	40
	 
	 7.6 温控精度：温控系统分辨率：0.1℃，温度稳定性：±0.1℃，温度均匀性：<±0.5℃@ 室温～200℃/ <±0.5%@ ＞200℃。

	41
	 
	 8、高温卡盘
8.1 尺寸：直径约105mm（4英寸），专用不锈钢，表面平整度≤10um；

	42
	 
	 8.2 吸附方式：环形多通道真空，共3个通道（吸附槽），镀金；

	43
	 
	 8.3 卡盘表面平整度优于±10um@25℃；≤30um@100-250℃；≤40um@250℃-500℃；

	44
	
	8.4 Chuck背面弱电缆：香蕉头插口；

	45
	
	8.5 卡盘耐压：经700 V DC；

	46
	
	8.6 温度传感器：PT100，四线连接；

	47
	
	8.7 PID温控控制器分辨率≥0.1℃；

	48
	
	8.8 温度稳定性：±0.1℃；

	49
	
	8.9 温度均匀性：室温到最高200度：≤200℃时±0.5℃； ≥200℃时＜±0.5%；

	50
	
	8.10 带通讯补偿反馈，可以显示样品温度；

	51
	
	8.11 降温方式：压缩气辅助降温；

	52
	
	8.12 温控器带20段程序升温功能，触摸屏操作，可程序控制升降温，可存储、导出温控曲线；

	53
	
	8.13 卡盘和探针台之间带水冷隔离盘，0.5P小型压缩冷水机（制冷量1.5KW）循环冷却水隔离。

	54
	
	8.14 卡盘降温方式：气冷。降温停止时，触摸屏打开气冷电磁阀，压缩空气吹即卡盘自动快速降温；

	55
	
	8.15 卡盘微调升降，总行程≥9 mm，调节控制精度≤1微米。

	55
	 
	9、空气压缩机
9.1 国产，静音无油，流量100L/min，压力8 bar；

	56
	 
	9.2 储气罐容积：35L；

	57
	
	9.3 功率约0.75KW，电压220V AC@50HZ；

	58
	 
	 10、单筒视频显微镜
10.1 单筒显微镜：物镜连续变倍范围：0.6 X～5 X；

	59
	 
	10.2 标配工作距离（1X高倍物镜时）：≥80 mm；

	60
	
	10.3 CCD接口：0.5 X C-Mount；

	61
	
	10.4 高倍时分辨率达≤4.5 um；

	62
	
	10.5 配LED点光源，白光，亮度可调；

	63
	
	10.6 显微镜Z向微调机构：Z轴粗调移动行程 50 mm，微调精度约±1µm；

	64
	
	10.7 显微镜支架采用高架万向支架，可在水平方向任意位置快速移动显微镜。显微镜可绕立柱360度旋转，可水平微调移动，移动距离70mm，精度约10µm。

	65
	 
	11、成像设备
11.1 HDMI+WIFI 双接口高清CCD；

	66
	 
	 11.2成像设备带自动对焦功能；

	67
	 
	 11.3 CCD Sensor靶面尺寸 ≥1/2英寸；

	68
	
	11.4 ARM Cortex A7 双核@Max1.3GHz 处理器，工作流畅稳定；

	69
	
	11.5 像素≥200万像素（非电子假像素）；

	70
	
	11.6 HDMI接口帧率60fps，WIFI接口输出帧率25fps；

	71
	
	11.7 USB功能：USB 鼠标XCamView 实现控制/USB WIFI 模块实现WIFI成像功能；

	72
	
	11.8 带SD卡，可存储无压缩JPEG 格式图片，视频录像以ASF 格式，1080P 分辨率，30fps速度保存在SD 卡中。

	73
	
	12、显示终端
12.1 IPS三边窄边框广视角显示终端；

	74
	
	12.2 尺寸≥23.8英寸，分辨率：≥1080P；

	75
	 
	13、探针座
13.1 直流探针座：±2微米精度；

	76
	
	13.2固定方式：磁力吸附；

	77
	
	13.3行程：X-Y-Z 方向的移动行程分别为12mm-12mm-12mm。

	78
	 
	14、三轴接口管状夹具
14.1 三同轴探针夹具：数量4套；

	79
	
	14.2 配置：进口长2米三同轴线缆和三轴公接头；

	80
	
	14.3 漏电精度：能达100fA以内，线长2米；

	81
	
	14.4 耐压：0～700V DC。

	82
	 
	15、同轴接口管状夹具
15.1 同轴接口管状夹具

	83
	
	15.2 接口配置：进口BNC公接头；

	84
	
	15.3 漏电精度：≥10 pA。

	85
	 
	16、2微米针尖直径的探针，5PC/BOX 
16.1 规格：2微米针尖直径的探针；

	86
	 
	 16.2 材质：铼钨合金。

	87
	 
	17、探针座
17.1 射频探针座；

	88
	
	17.2 精度≥0.7微米精度

	89
	 
	18、射频探针调节机构
18.1 移动行程：X-Y-Z 方向移动行程分别为12mm-12mm-12mm。

	90
	 
	19、射频探头
19.1 射频探针：数量2个；

	100
	
	19.2 测试频率：直流到40GHZ；

	101
	
	19.3 插入损耗：典型值小于-0.7dB @DC to 40GHZ；

	102
	
	19.4 脚间距：150μm。

	103
	 
	 20、GSG探针校准基片
20.1 GSG探针校准基片：数量1个；

	104
	
	20.2 适用的pad间距：50～250微米；

	105
	
	20.3 校准方式：SOLT, LRM等。

	106
	 
	21、40G 射频信号线（带稳幅稳相高精密型）
21.1 40G 射频信号线；

	107
	
	21.2 特性：低损耗，低驻波比，带稳幅稳相高精密型；

	108
	
	21.3 组件衰减指标：＜3.2 dB@40GHZ、＜3.0 dB@35GHZ。

	109
	
	22、真空泵
22.1 类型：静音无油；

	110
	 
	 22.2 抽速≥ 5升/分钟，能够稳定吸附固定试样。

	111
	 
	23、三轴母转三轴母接头
漏电精度100fA以内。

	112
	 
	24、三轴公转三轴公跳线
24.1 漏电精度100fA以内。

	113
	 
	25、屏蔽箱
25.1 配置：数量1台，带接地端子，左右开门，左右两侧有转接头安装板，后面靠下有隐蔽型线缆出口；

	114
	 
	 25.2 尺寸：≥长900mm*宽900mm*高1200mm。

	115
	
	26、气浮式防震桌（被动式）
26.1 尺寸：台面尺寸 800mm长×800mm宽×高800mm；

	116
	
	26.2 材质：台面采用高导磁不锈钢材料；

	117
	
	26.3 平面度：≤0.05mm；

	118
	
	26.4 固有频率：x方向，1.2Hz～2.0Hz，y方向，1.2Hz～2.0Hz；

	119
	
	26.5 表面粗糙度：≤0.8µm；

	120
	
	26.6 承重：面板材质和结构，承重 500kg左右。

	121
	★
	二、矢量网络分析仪1
★27 频率范围≥100kHz～53GHz；

	122
	▲
	▲28.频率分辨率：≤1Hz；

	123
	▲
	▲29测试端口数：≥2；

	124
	
	30.系统动态范围：≥103dB (10MHz-20GHz)； ≥93dB (20GHz-26.5GHz)； ≥90dB (26.5GHz-40GHz)；≥80dB (40GHz-54GHz)；

	125
	
	31.中频带宽：下限可至3Hz，上限可达100kHz；

	126
	
	32.最大输出功率：≥3.0dBm (10MHz-9GHz)； ≥0.0dBm (9GHz-20GHz)； ≥-2.0dBm (20GHz-26.5GHz)； ≥-8.0dBm (26.5GHz-50GHz)；≥-12.0dBm (50GHz-54GHz)；

	127
	
	33.结构形式：手持式；

	128
	▲
	[bookmark: OLE_LINK1]▲34.电池续航时间：≥3小时（典型值）；

	129
	
	35.支持触摸屏操作；

	130
	
	36.迹线噪声相位≤0.018 dB rms；幅度稳定度≤0.06 dB/°C；相位稳定度≤1 degree/°C；

	131
	 
	37.需要满足便携式要求。

	132
	 
	37.同轴校准件
37.1 测试频率范围：1GHz～18GHz，支持向下扩展至500MHz；

	133
	
	37.2 测量参数：介电常数、磁导率、电/磁损耗角正切、S参数。

	134
	 
	38.VNA测试电缆：85mm稳幅稳相柔性电缆。

	135
	 
	39.波导测试装置（波导校准件）
39.1 测试频率范围：8GHz～40GHz（分段）；

	136
	 ▲
	▲39.2 每一段分别配置工装支架，无需配置螺钉及螺母或者定位销，即可实现紧固，单人即可实现校准及测试操作；

	137
	
	39.3 测量参数：介电常数、磁导率、电/磁损耗角正切、屏蔽效能；

	138
	 
	39.4 介电常数实部测试精度：≤±5%。

	139
	 
	40.波导测试夹具装置（波导校准件）
 频率范围18GHz～26.5GHz，含波导夹具、同轴波导转接器等。

	140
	 
	41.波导测试装置（波导校准件）
频率范围26.5GHz～40GHz，含波导夹具、同轴波导转接器。

	141
	
	42.波导法相关附件
支撑装置（搭配波同使用，提升操作性）、不同接口的同轴转接器、标准材料、连接电缆

	142
	  
	三、矢量网络分析仪2
43.主机频率范围覆盖10 MHz～ 67 GHz；

	143
	
	44. 频率分辨率：≤0.1Hz；

	144
	
	45. 测试端口数：≥4；

	145
	
	46.系统动态范围：≥127dB（0.5GHz～4GHz）；≥130dB（4GHz～14GHz）；≥129dB（14GHz～26.5GHz）；≥120dB（26.5GHz～40GHz）；≥116dB（40GHz～50GHz）；≥106dB（50GHz～67GHz）；

	146
	
	47.中频带宽：下限可至1Hz，上限可达35MHz；

	147
	
	48.扫描点数：覆盖1～210001；

	148
	
	49.最大输出功率：≥+10dBm（10MHz～14GHz）；≥+12dBm（14GHz～20GHz）；≥+11dBm（20GHz～26.5GHz）；≥+10dBm（26.5GHz～30GHz）；≥+7dBm（30GHz～32GHz）；≥+9dBm（32GHz～35GHz）；≥+5dBm（35GHz～40GHz）；≥+10dBm（40GHz～67GHz）；

	149
	 
	50.支持四端口测量，支持配置频偏测量功能，支持太赫兹频率扩展；

	150
	
	四、无振膜光学麦克风
51.采样分辨率≥16bit；

	151
	
	52. 采样速率≥25 MBPS，并具备光学成像配套软件；

	152
	▲
	▲53.换能器支持光学/压电切换；

	153
	▲
	▲54.换能器最高响应≥100 MHz；

	155
	
	55.信号表征方式：支持原始信号的时间、频率、幅值多维度实时表征最大采样率：≥30 MS/s。



