关于眼科设备一批项目部分参数调整的情况说明
一、项目基本信息：
项目名称：眼科设备一批
项目编号：SCIT-ZG-SX2026060001 
二、变更事项： 

品目一 超声乳化仪

4.1 具有原厂可重复使用超乳针头，可开展微切口超乳手术
变更为：4.1具有原厂超乳针头，可开展微切口纵向或者扭动超乳手术
 4.2 超乳脚踏开关模式：具有线性或双线性等模式
变更为：4.2超乳脚踏开关模式：具有线性等模式；同时设备使用年限≥8年
 4.3 超乳模式：连续、脉冲、冷超乳、突发、多次突发等模式。
变更为：4.3超乳模式：连续、脉冲、爆破等模式。
4.4 脉冲模式：1-250pps 可调，占空比 10-90%
变更为：4.4脉冲模式：1-250pps 可调
 4.5 突发模式持续时间：0-1000ms
变更为：4.5工作时间比例 0 -100% 连续可调
4.6 多次突发模式：脉冲时间开始范围：0-3000ms
变更为：4.6爆破模式开始时间：2-500ms
4.7 多次突发模式：脉冲时间结束范围：0-3000ms

变更为：4.7爆破模式停止时间：2500-0ms

 4.8 超乳手柄频率≥28KHZ

变更为：4.8超乳手柄频率≥41KHZ

 ▲4.9 具备内置或外置照明模块≥3个（支持 23G、25G 眼内照明）
变更为：▲4.9设备主机具备内置或外置照明模块≥3个

品目三  眼科光学相干断层扫描仪

二、具备OCTA成像功能：

2.前节血流成像单次扫描最大范围≥18mm×18mm，眼底血流成像扫描最大范围≥29mm×29mm。变更为：前节血流成像单次扫描最大范围≥18mm×18mm，眼底血流成像扫描最大范围≥29mm×25mm.

六、其他参数

4.具备眼动追踪功能，最大追踪率≥150Hz，屈光补偿范围≥-33D-＋40D，颏托可调节范围≥45mm。变更为：具备眼动追踪功能，最大追踪率≥125Hz，屈光补偿范围≥-33D-＋40D，颏托可调节范围≥45mm。

品目四  眼科光学生物测量仪

二、测量范围

1.眼轴长度测量范围：12-45mm。变更为：眼轴长度测量范围：≥12-40mm.

3.前房深度测量范围：0.5-10mm。变更为：前房深度测量范围：≥0.7-8mm.

4.晶状体厚度测量范围：0.2-12mm。变更为：晶状体厚度测量范围：≥0.5-7.5mm。

5.白到白范围：5-16mm。变更为：白到白范围：≥6-16mm.

6.瞳孔直径范围：1-16mm。变更为：瞳孔直径范围：≥1-14mm。

7.中央角膜厚度范围：0.2-2mm。变更为：中央角膜厚度范围：≥0.2-1.2mm。

9.Kappa角和Alpha角：0-8mm@0°-360°。变更为：Kappa角和Alpha角：≥0-7mm@0°-360°.

配置清单中：4.MT分析软件。变更为：分析软件。

