经颅磁刺激仪参数
名称：经颅磁刺激仪
数量：1套
1、刺激发生器（主机）
▲1.1、一体式设计，冷却系统和刺激主机高度集成，整机便于移动；
▲1.2、主机内置微电脑配置数码管，刺激主机面板实时显示刺激线圈连接状态、刺激强度、冷却循环状态、供电状态、工作状态；
1.3、最大输出脉冲频率≥100Hz，允差±5%，0～100Hz连续可调；刺激频率调节：1Hz以下时，步长为 0.1Hz，超过1Hz，步长为1Hz；
1.4、具备输入输出触发接口；开放的技术平台，兼容国内外主流的脑电图EEG、肌电图EMG、事件相关电位ERP、近红外脑功能成像系统NIRS等设备；
▲1.5、内置MEP模块，可快速检测上下肢运动诱发电位，采样率≥110KHz；
1.6、通信接口：以太网；支持同一平台多主机协同工作。 
2、TMS数据管理系统
2.1、全中文操作系统，配套磁场刺激仪管理软件，软件中每一个方案自带人体大脑3D解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位；
2.2、支持刺激模式：单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式、爆发刺激模式等；
2.3、MEP检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能；
2.4、数据库管理：治疗处方管理、治疗记录管理，可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激；
2.5、内置海量刺激治疗方案，每个内置方案均给出国内外相关权威指南与循证医学证据，也可自定义治疗方案，支持操作员根据患者差异调整刺激治疗方案；
2.6、可设置刺激倒计时提示，支持长间隔时间多次提示；
2.7、具有矩阵刺激模式，可编辑组合式连续刺激；
2.8、病例报告输出：可自动化输出患者单次治疗报告（Word）与多次治疗统计表（Excel），也可自定义编辑报告模板输出打印功能（word与excel）；
2.9、支持主题切换、字体大小切换、中英文双语言切换；
2.10、集成中英文操作手册。
3、冷却系统
▲3.1、采用智能高效液体冷却系统，噪声小、冷却性能优越，保证设备连续不间断工作；
4、刺激线圈
4.1、具备脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命；
▲4.2、线圈自带显示屏呈现实时强度，通过线圈按钮可实现刺激强度调节、触发等功能，单人单手操作；
4.3、磁场强度≥3T；
4.4、线圈更换：操作人员可在不需要任何工具情况下自行更换线圈；多种线圈兼容，满足不同的应用需求；
4.5、磁感应强度最大变化率：10～50KT/s；
4.6、脉冲上升时间：40～120μs；
4.7、双向波单边脉冲宽度：100～200μs；
4.8、刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到41℃时系统将会自动停机并过热报警。
5、配置要求
5.1、1套刺激发生器（内置MEP）、2个刺激线圈（成人型1个、儿童型1个）、1套电脑、1台医用一体式推车、1副刺激线圈支架、1套TMS数据管理系统、10套定位帽、10对耳塞。

参数分级说明:
1、 重要参数“▲”:不满足会按评审标准每项扣2分。
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