采购需求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、整体要求 1.1对医院设备清单（该清单为初步清单，具体设备清单以甲乙双方共同清点后为准）内所有医疗设备提供接修、维修、周期保养及日常维护保养计划建立（重点设备按月巡检，大型设备按季度保养），实施和管理，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务（包括所有人工和配件，系统故障服务）。 |
|  |  | 1.2维保工程师每次上门服务必须与使用部门负责人或医院设备科充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行。 |
|  |  | 1.3为医院提供设备管理软件，该设备管理软件需满足国家法规及医院设备管理要求，同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关设备负责人及分管领导，用于医院监督管理。 |
|  |  | 1.4每半年提供维修、保养分析总结报告，包括且不限于维修工作量，保养工作量，重大事件等记录汇总及分析。对于医疗设备（包括但不限于影像设备，超声设备，消毒供应设备，检验设备，透析设备等）需提供成本分析和社会效益分析报告。 |
|  |  | 1.5医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和配件、系统故障服务（一次性使用医用耗材除外） |
|  |  | 1.6场地安排：医院提供西门院区及经开院区场地包括：办公场地、维修间及备件储备仓库，投标公司须在医院设立驻场服务。 |
|  | ★ | ★1.7人员安排：投标公司须具有稳定服务团队。在医院常驻工作人员≥20人，其中在医院常驻工程师≥19人，负责日常医疗设备的维修及大型设备的现场保养；另设1名运营专员负责处理医院报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。提供以上人员名单及近三个月社保证明。 |
|  |  | 1.8维保工程师要遵守需方规章制度、维保工程师需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。 |
|  |  | 1.9维保工程师记录典型故障的处理方法，形成知识库同时，定期参加技术培训，并按要求为医院临床科提供设备操作或基础保养的培训。 |
|  |  | 1.10对本项目服务内容具有保密义务，并和院方签订保密协议。 |
|  |  | 2、医疗设备整体售后服务内容要求： 2.1投标公司需根据医院的管理模式及管理要求，制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报采购人审定备案后方可实施。 |
|  |  | 2.2医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，投标公司有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。 |
|  |  | 2.3医疗设备维护巡检管理。投标公司需编制各科室医疗设备巡检计划每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。 |
|  |  | 2.4定期保养：医疗设备维护保养管理。投标公司需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关保养规范文件。保养书面记录需由临床科室签字确认。 |
|  |  | 2.4.1投标人在合同期内应根据项目情况提供维护、备件更换等服务，保证设备达到符合原厂合格标准及相应的国家质量标准的要求。 |
|  |  | 2.4.2采购人依据设备的风险等级(高、中、低),遵循国家《医疗器械监督管理条例》和医院评审标准，低风险设备每年≥一次；中等风险设备每年≥两次；高风险设备每年≥四次的全面预防性维护保养工作，并提供保养报告，预防性维修保养应包含但不限于以下内容： 2.4.2.1外观检查：检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线是否老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好等。 2.4.2.2清洁保养：对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网、有关管道、机身、电路板、键盘等，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑等。 2.4.2.3更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的备件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障等。 2.4.2.4更换耗材件：按照设备使用说明定期更换设备耗材件等。 |
|  |  | 2.5医疗设备维修管理。当医院的医疗设备出现故障时，投标人须按投标响应的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，投标人需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由使用科室负责人签字确认，同时记录入设备管理系统保存。 |
|  |  | 2.6质量控制检测：对服务范围内的医疗设备的质控及计量检测工作，投标公司需安排人员协助，配合医院、计量检测机构完成相关工作。 |
|  |  | 2.7医疗设备报废管理：协助医院进行报废工作，符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。 |
|  |  | 2.8医疗设备档案管理：按照国家相关规定建立规范化的医疗设备管理档案。对医院所有医疗设备以科室为单位建立档案（包括科室设备台账，培训记录等），并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。投标公司负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。 |
|  |  | 2.9医疗设备标准操作、维护保养培训：定期对医院操作人员进行医疗设备日常维护及操作培训。培训每年≥2次。并由使用科室负责人签字确认，同时记录入设备管理系统保存。 |
|  |  | 2.10每季度向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。 |
|  |  | 2.11维修响应时间：工作时间为365×24h，工作时间内15分钟内响应，30分钟内到达现场进行处理维修。 |
|  | ▲ | ▲2.12对医院过保一年内的设备提供原厂配件，为证明其维修备件来源的合规性与可靠性，投标人须提供使用原厂配件承诺函。（提供承诺函） |
|  | ▲ | ▲2.13医疗设备开机率≥95%，如有不足，按2倍日期延长该设备的维保服务期限。生命支持类设备及急救设备时刻保持备用状态，并提供备用机及列出清单。 |
|  |  | 2.14根据国家相关政策法规要求，配合医院规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。定期组织医院应急预案演练。 |
|  |  | 2.15设备移机：中大型价值人民币50万元以上及专业设备，协助医院及厂家移机安装实施，其他设备由中标人负责。 |
|  |  | 2.16射线装置安全管理：每季度辐射场所自主监测及巡检，辐射工作人员管理及培训考核，辐射事故应急演练，辐射资料收集管理。 |
|  |  | 3.管理软件 序号; 模块名称; 具体功能; 功能详述. 1-1; 系统设置; 医学装备编码; 使用最新编码对全部医学装备进行重新编码。. 1-2; 医学装备档案管理; 全生命周期各类档案信息，如采购、验收、计量、质控、维修、报废等过程形成的各类信息，同时各模块可一键获取此信息. 1-3; 科室、工作人员及相应权限管理; 能根据科室实际情况划分科室、工作人员并进行相应权限的设置. 1-4; 数据接入导出; 能连接采购人各类系统及信息化平台，进行数据交换，也可以与WORD、EXCEL等OFFICE应用工具进行数据的导出导入. 1-5; 数据维护; 根据医学装备管理实际情况，灵活维护各类数据. 1-6; 首页展示; 根据医学装备管理需求，获取后台数据，形成各式图表. 2-1; 采购管理; 预算管理; 采购人年度预算直接导入系统，可录入执行计划并预警，系统内录入预算执行情况后能随时导出. 2-2; 申购及进度管理; OA申购流程完成后，相应数据直接导入系统，可对采购进度进行实时维护更新并反馈至申购人. 2-3; 资料管理; 自申购流程至发票，全程资料随时录入系统管理，同时支持图片等格式的附件上传. 2-4; 资产管理; 可使用系统、微信端或手机APP查询采购人现有医学装备及相应状态. 3-1; 资产管理; 便签管理; 已有医学装备均配置的编码可打印并粘贴标签. 3-2; 变更管理; 入账、报废、转移等医学装备资产变更流程. 3-3; 折旧管理; 自动计算折旧数据. 3-4; 盘点管理; 协助盘点及数据变更. 4-1; 维修管理; 报障; 科室可通过系统、微信端或手机APP进行扫码、录入等方式的报障，医疗器械维修组完成派工后，工作直接转至医学工程师并及时提醒、周期提醒. 4-2; 维修状态管理; 医学工程师可根据维修情况，录入维修全程的各类信息。同时，自医学工程师接单至确认完成维修，计算相应工时. 4-3; 维修评价及归总; 维修完成后，短信提醒科室负责人/设备管理员评价，科室可根据服务情况进行满意度填写，同时维修全程数据直接归入医学装备生命周期档案. 4-4; 维修费用审批; OA费用审批流程完成后，相应数据直接导入系统；或通过本系统进行费用审批，审批内容在OA系统进行提醒。支持图片等格式的附件上传. 4-5; 常用零备件管理; 建立维修常用零备件库，实现出入库管理. 4-6; 故障描述维护; 分类建立常见故障及处理方法描述的数据库，方便科室报修或医学工程师选取填写维修过程. 5-1; 保养管理; 计划制定; 医学工程师根据医学装备分类情况制定相应保养计划；新购医学装备或新购维保服务根据合同条款内容，自动形成或人为编制保养计划. 5-2; 工作预警; 预警提醒医学工程师开展或联系中标方开展保养工作. 5-3; 保养记录; 根据保养情况，录入或上传图片等格式的工作单，相关工作记录自动导入医学装备生命周期档案. 5-4; 质保查询; 全体设备均具备起保日期、质保或保修时长、出保时间、是否出保等信息的录入及查询功能. 6-1; 质控管理; 计划制定; 医学工程师根据医学装备分类情况制定相应质控计划. 6-2; 工作预警; 预警提醒医学工程师开展质控工作. 6-3; 质控记录; 根据质控情况，录入质控信息，相关工作记录自动导入医学装备生命周期档案. 6-4; 不良事件管理; 不良事件上报系统与本系统对接，相应数据直接导入医学装备生命周期档案. 7-1; 特殊设备 管理; 医用计量设备管理; 根据资产管理中的计量标识及专用医用设备账目，自动生成医用计量台账，智能预警检测周期. 7-2; 承压类特种设备管理; 根据资产管理中的承压类特种设备标识，自动生成承压类特种设备台账，预警承压类特种设备及安全附件检测周期. 7-3; 放射诊疗设备管理; 放射诊疗设备台账及维护管理、周期性检测管理. 8-1; 运行分析; 成本效益管理; 对接HIS、LIS、PACS等系统，直接获取收费、工作量等数据，运用公式进行成本效益计算. 8-2; 运行状态管理; 采集维修管理、保养管理、质控管理模块的数据，自动生成现有医学装备的运行状态比例图并直观展现. 8-3; 在线监控; 实时监控重点医学装备的运行状态（关机、待机、使用、维护/故障等）并直观展现，形成运行效率分析功能. 9-1; 证照管理; 采购资料; 建档管理采购过程的各类文件. 9-2; 中标方资质; 建档单独管理中标方资质文件. 9-3; 医疗器械资质; 建档单独管理医疗器械资质文件. 9-4; 附件管理; 上传至本系统的图片等格式的附件，自动分别建档管理. 10-1; 文档管理; 法律法规管理; 医学装备、特种设备等相关法律法规. 10-2; 规章制度管理; 采购人内部管理的规章制度. 10-3; 工作表格管理; 院内外各类工作表格，如保养、质控等工作模板. 10-4; 培训资料管理; 设备科组织的各式培训考核、新引进医学装备培训考核及科室自行组织的各式培训考核等资料. 10-5; 检查资料管理; 上级检查及自查资料. 10-6; 法规证件管理; 大型医用设备配置许可证、辐安证、放射诊疗许可证、特种设备使用登记证等. 10-7; 技术资料管理; 保管医学装备使用说明书、维护说明书等电子技术资料. 11; 报表管理; /; 根据采购人实际管理需求，采集系统数据，形成各类报表，供不同角色的工作人员查看. 12; 多院区管 理; 多院区管理; 分院区单独管理，数据统一汇总分析。总院区帐号随时查看各个分院数据，各分院数据也可单独汇总分析. ▲13.; 硬件配置; 大屏（2台）：≥55英寸 标签打印机：2台 电脑：4台（按采购人要求提供配置）. |
|  |  | 4、其他履约能力要求： 4.1服务保障基本要求 4.1.1.在实施本项目经营管理时，需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。大型医疗设备符合国家大型医疗设备维修、保养、验收相关规定；计量和特种设备安检符合国家相关规定。 |
|  |  | 4.1.2.投标人应提供所有设备全保服务，如技术能力不能满足，可通过购置原厂维保或其他合法途径，以保障服务要求，费用由中标方自行承担。 |
|  |  | 4.1.3.投标人应具有我院现有医疗设备品牌厂家（GE、PHILIP、SIEMENS、佳能、徕卡、德尔格、迈瑞、科曼、奥林巴斯等）的维修委托书或具有品牌厂家原厂维修培训的合格证书(≥20名），为投标单位员工，需提供近三个月社保证明资料。 |
|  |  | 4.1.4.投标人国内需有独立的备件仓库，须提供加盖公章的备件、备用机清单。（须提供现有仓库地址、房屋产权证、有效期内的房屋租赁合同） |
|  |  | 4.1.5.采购人仅提供办公场地、供维修间、备件库驻场工程师使用；投标人提供自己的办公用品和所需要的维修、维护等工具。 |
|  |  | 4.2工作模式及人员要求 4.2.1.中标方驻场设备维护服务所聘用的工作人员必须身心健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。如中标方所聘用的工作人员发生安全问题由中标方负责，与医院无关。 |
|  | ▲ | ▲4.2.2.驻场维护人员需提交本单位近1年，至少三个月的社保参保证明资料及能证明其医疗设备维修保养能力的证明文件（在本单位参保证明复印件、技术人员学历证明、设备维修等相关专业证书材料）供采购人备案。 |
|  |  | 4.2.2.1项目负责人须至少具有与本项目相关的职业技能高级证书，和三年三甲医院医用设备维修管理经验，提供证明材料及至少三个月社保证明材料。 |
|  |  | 4.2.2.2投标人具有影像设备维修资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院影像设备提供服务； |
|  |  | 4.2.2.3投标人具有急救设备维修资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院急救类设备提供服务； |
|  |  | 4.2.2.4投标人具有内窥镜维修资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院内窥镜设备提供服务； |
|  |  | 4.2.2.5投标人具有超声维修资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院超声设备提供服务； |
|  |  | 4.2.2.6投标人具有机械设备修理资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院机械设备修理提供服务； |
|  |  | 4.2.2.7投标人具有辐射安全资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院放射辐射类设备提供服务； |
|  | ▲ | ▲4.2.2.8投标人具有特种设备作业相关证书及至少三个月社保证明材料，种类为特种设备安全管理，项目为特种设备安全管理(代号A),可为医院特种设备进行管理； |
|  | ▲ | ▲4.2.2.9投标人具有特种设备作业相关证书及至少三个月社保证明材料，种类为特种作业人员，(代号R1/R3))证书应符合特种设备作业人员的资质要求； |
|  |  | 4.2.2.10投标人具有电工作业证及至少三个月社保证明材料。 |
|  | ▲ | ▲4.2.2.11投标人具有高压氧舱相关维修维护资质。 |
|  |  | 4.3配合采购人现有作息制度，建立维修工程师双休日、节假日值班制。 |
|  | ★ | ★4.4所有服务由投标方独立完成，不允许转包给第三方，特殊设备如需转包必须经过院方同意方可实施，相关费用及风险由投标人承担（提供承诺书，格式自拟）。 |
|  | ★ | ★4.5维修过程中发生意外事故，造成人身伤亡或财产损失的由中标人负责。(提供承诺函)。 |
|  |  | 4.6本项目内设备经投标方维保后，其性能指标必须符合国家有关规定的性能要求。对于放射、辐射设备维修维保需提供辐射II/III类安全许可证证书，并附辐射工作人员培训合格证。 |