# 技术参数及要求

一、血液透析机技术参数及相关配置要求：1台

1、技术参数要求

- (1)供水：供水压:1－3bar；供水温度：2－30℃。

- (2)动脉压显示范围-700～+800mmHg，静脉压显示范围-700～+800mmHg。

- (3)血流量：20－600ml/min可调；

- (4)跨膜压：-700～+800mmHg，有跨膜压自动跟踪报警功能。

- (5)透析液流量：300～800ml/min，可任意可调；透析液导电率监测范围：0－20mS/cm；B液浓度测量范围：1.0～7.0mS/cm；透析液温度：33～40℃，误差≤±0.3℃，可实时监测及可调。

- (6)肝素注入：给药速率：0.1～10.0ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml，50ml,可自动识别注射器规格，可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。

- (7)空气探测：采用超声探测；检测位置在静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求。空气检测灵敏度0.01ml。

- (8)漏血检测：漏血探测器灵敏度≤0.35ml/min。

2、相关配置要求

- (1)人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，可上下左右旋转。

- (2)后备电池：内置后备电池，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据≥45分钟，具备断电记忆功能。

- (3)超滤系统：采用密闭双容量平衡腔+超滤泵方式的超滤控制系统。

- (4)浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，可单独使用或与超滤曲线组合使用，实现个性化透析。

- (5)▲具备化学消毒和热消毒方式，自动运转程序，热水柠檬酸消毒温度最高可达到≥90℃，消毒、脱钙一体化完成时间≤40min，密闭循环消毒模式，消毒结束后可自动关机。

- (6)具备装置的设定、报警、操作信息记录功能；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态。

- (7)具备全中文报警自我解释功能，提示报警的原因与排除的方式。

- (8)标配细菌过滤器组件和细菌过滤器，并且具备细菌过滤器泄露检测功能。

- (9)▲标配在线清除率检测功能，具有动态实时KT/V监测功能；支持集中供液，也可分别供液。支持免费升级在线血压监测、在线血温监测、在线相对血容量监测功能。

- (10)具有透析器血室压力下降监测和报警功能、透析液暂停功能

- (11)▲具有一键排液、快速补液功能；具有光学漏血探测器、超声波空气探测器

- (12)▲具有自动预充、自动引血、自动回血功能。

- (13)设备使用有效期≥8年。

二、其他要求

1.供应商负责培训及配备培训人员。

2.维修响应时间2小时，24小时到位。

3.安装标准：符合国家有关安全技术标准。