1.采购项目概况
本项目主要用于西安石油大学极端条件下天然气管道输送与流动安全保障实验子平台项目建设，是其重要组成部分。
2.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 450000.00
采购包最高限价（元）: 450000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额（元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	含气率测量系统
	1.00
	450000.00
	套
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


3.技术要求
采购包1：
标的名称：含气率测量系统
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	测量系统

	1.1
	★
	采用电容检测方式，可实现流场2、3维成像，电极等距交叉排布于圆形流道截面，规格DN50，接口：法兰连接。

	1.2
	
	电极数量≥8×8，电极线直径≤1.5mm。电极材质：铜或其它耐腐蚀材质，本体材质：FR-4或其它电绝缘材质，非介质接触部件材质：不锈钢。

	1.3
	★
	支持油水、油气、油气水等多相组合（介质cond.<600nS/m），适用于体积含气率0.10%到100%的组合，适用于所有非导电类型的液体，工作温度范围不小于-20℃至70℃。

	1.4
	
	集成射频连接接口，具备EMI屏蔽和锁紧能力。

	1.5
	★
	最大工作频率≥200Hz，测量范围≥3pF，测量分辨率≤0.1fF，偏差≤±1fF。

	1.6
	
	传感器电气接口：兼容BNC、SMA、UMCC或其他通用工业级连接方式。

	2
	
	采集分析系统

	2.1
	
	专用分析、处理、显示终端（计算能力FP32峰值≥15TFlops,计算能力FP64峰值≥2Tflops，内存≥64G，数据储存能力≥8T）。

	2.2
	
	支持管道截面气液分布的三维动态信号采集、分析。支持数据自动采集，自动存储、历史数据回放及数据管理功能（历史数据存储时间不小于48小时）。

	2.3
	★
	支持测量节点≥64个，数据帧率≥250fps。

	2.4
	
	具备“满管纯液”与“满管纯气”的标定功能。

	2.5
	★
	支持保存原始电容数据，并以点状图、变化曲线趋势图展示。具备空间成像算法，将原始的电容测量通道数据实时渲染为2D、3D彩色分布图。

	2.6
	
	能够实时显示管道截面的含气率分布。能够通过将帧率序列转换至轴向流动长度，实时堆叠出一段流道内气泡/液塞的三维空间立体形态。

	2.7
	
	提供二次开发接口，支持用户自定义算法与功能扩展。

	3
	
	甲烷探测器
含探测、报警、信号输出功能，数量≥2套；当局部环境甲烷体积浓度达到1.25%时触发报警机制。

	4
	★
	供应商拟投产品必须满足所有技术参数要求，提供相关证明材料。
[bookmark: _GoBack]其中，标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性；
未标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于技术方案、产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、技术偏离表、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性。



