标的名称：真三轴煤与瓦斯突出模拟装置

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 系统总体要求 ★1.1试件尺寸：200mm×200mm×200mm，300mm×300mm×300mm，400mm×400mm×400mm，三向应力：水平方向分三层等分加载，层间应力差≤10.0MPa（精度：≤0.1MPa）；三向油缸加载吨位≥1000T ▲1.2流量：0.01～15000mL/min（精度：≤0.01ml） ▲1.3控制压力：0~100.0MPa连续可控，精度≤±0.1MPa；升压速率：≥（0~10MPa/min）升压稳定度≤0.01MPa/8h 1.4控制：具备流量交互功能、压力预增功能、阀门预开功能； |
| 2 |  | 核心单元技术要求 2.1压裂液注入模块（核心承压主体） ▲2.1.1适应三种规格煤岩都需实现渗流功能，且渗流压力：≥100MPa； 2.1.2渗流方式：采用封闭式框架、胶套式； ▲2.1.3回压泵：工作压力≥100.0MPa，具备自动恒流模式、恒压模式和手动进液/退液模式等工作模式。流量控制范围0.1～50mL/min，流量控制误差≤±0.001mL/min； ▲2.1.4出口计量系统：具备分离筒、液位探测器、液位控制器等部分组成，计量综合误差≤±0.1%FS，体积计量误差≤±0.05mL； 2.2高刚度加载框架（核心承压主体） ★2.2.1主结构：柱+承载板模式，符合按照国际岩石力学学会和ASTM标准框架要求，刚度≥15GN/m；三向应力加载釜采用高强度合金钢材质，投标人应提供所投设备厂家特种设备生产许可证(包含D级及以上压力容器特种设备生产许可)； 2.2.2底座：多功能合金底座在平台上可以自由拖动，具有限位装置，底座预留加热接口和声学电阻率接头； 2.3CO2压裂、携砂压裂模块 ▲2.3.1注入泵：最大流量≥100mL/min，最大压力≥150.0MPa，耐腐蚀材质； 2.3.2流量计量装置：注入流程带流量计量装置，测量误差≤±0.1mL/min； ▲2.3.3恒温控温系统：具备控制加热温度功能，控温范围：（室温～150℃)；控温误差≤±0.2℃；升温速率：≥（0~1℃/min），温度稳定度≤1℃/8h; ★2.3.4中间活塞容器：容积2000mL，耐压120MPa，材质2205，耐酸性水溶液腐蚀；投标人应提供所投设备厂家特种设备生产许可证(包含D级及以上压力容器特种设备生产许可)； 2.4实验数据采集模块 2.4.1压力传感器：测量压力120.0MPa，精度≤±0.1MPa； ▲2.4.2位移传感器：测量误差≤±1μm； 2.4.3温度传感器：测量范围:室温～150℃，精度≤±0.2℃； 2.4.4伺服阀：电磁伺服模式，采用比例控制流量、压力或力控制高动态响应系统； 2.4.5数据采集和控制柜：将应力加载模块、定量供液与压裂模拟模块、液体压力输出模块、数据采集装置集成一体控制柜，通过面板进行操作。控制柜设置紧急制动锁，在出现仪器加载失控等紧急 情况下可快速关闭仪器，切断压力供给，自动卸载压力；配数据显示终端（≥27英寸），嵌入式安装； 2.4.6数据解释处理软件：可实现压力、温度、流量等数据的采集、储存、实时处理 和实验后详细分析处理；能够根据需要实现曲线图等的绘制和显示；能够获取图中任意点的参数值，能够将整体参数值以纯文本形式输出；适配国产操作系统； 2.4.7远程控制功能：具备实时监测及远程控制功能数据采集软件； 2.4.8数据处理单元：≥8个性能核、12个能效核、5.6GHz，≥64G内存、≥4G专业图形卡、≥512固态硬盘+4T机械硬盘，64位操作系统； 2.5裂缝监测模块 ▲2.5.1声发射监测系统：三轴加载配备16通道采集接口，接口屏蔽处理，另配备备用通道1个，具备用于任意波发射功能；配备相应的声发射解释处理软件； ★2.5.2光纤光栅监测系统：包括10套测压/变形探头、1套光纤信号解调器、光纤线40米、高压光纤引出接头、光纤熔融器等；采集频率：1-100HZ； 2.6安全控制保障模块 2.6.1报警保护：超温超压报警，报警温度压力可人为设定，报警同时断电保护，电接点压力表和安全阀双重安全保护控制功能； 2.6.2过滤器：过滤流体系统中的固体颗粒污染物，保证进入系统的流体介质纯净，保护系统控制阀门，过滤固体直径≤10μm； 2.6.3管阀件：耐压≥200.0MPa； ▲2.6.4安全参数：100MPa高压安全阀、爆破片、超压自动报警泄压。 |