[bookmark: _Toc210126361]1.采购项目概况：
[bookmark: _Toc210126362]本项目是西安石油大学石油与天然气工程学科创新平台重大设备更新项目的重要部分，旨在建设一套面向油气储运过程的多相流动测试与智能控制系统，突破传统点测量方法的局限，实现管道截面全域流场的非介入式精细测试，为多相流动机理研究提供高保真实验数据；构建高精度、快响应的流量调控与远程监控能力，支撑多相混输管路在变工况条件下的流动保障与控制策略研究。为核心课程提供高水平的实验教学平台，提升学生的工程实践能力与创新思维。项目的实施将为深化多相流理论认知、推动管道输送技术升级以及培养高素质油气储运人才提供有力支撑。
2.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1000000.00
采购包最高限价（元）: 1000000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	[bookmark: _Toc210126363]序号
	标的名称
	数量
	标的金额（元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	远程监控和控制系统
	1.00
	1000000.00
	套
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


3.技术要求
采购包1：
标的名称：远程监控和控制系统
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	系统应包含流场监测系统、实验控制系统、数据处理分析系统，以成套形式提供（机箱机柜等）。

	
	2
	流场监测系统

	
	2.1
	包含成像模块，激光光源模块。

	★
	2.2
	成像分辨率≥1280*1024，采样率≥5000fps，高清格式记录时间≥10s，内置存储≥64G。

	
	2.3
	具备2D2C、2D3C测量功能，支持微流体与高速流体测量，测速范围0-10m/s。

	★
	2.4
	连续激光光源波长532nm±5nm；功率≥10W，功率波动≤1%；片光厚度≤1mm；TTL调制频率≥100KHz；TTL调制最小脉冲宽度≥5us。

	
	2.5
	具备图像增强/增益控制功能，可调节感光强度≥8倍。

	
	2.6
	数据接口：万兆以太网，传输速率≥2.5Gbps。

	
	2.7
	配备足够质保期内正常使用的云台、三角架、光学标定、量勺、摇瓶配件1套及耗材。

	
	3
	实验控制系统

	
	3.1
	具备对输入的温度、压力、流量等数值输出泵频、电磁阀、电动阀的控制信号。

	
	3.2
	输入适应高压工况（0-10MPa），采样频率≥1kHz，数据延迟≤1ms。

	
	3.3
	支持模拟量输入/输出，通过IO总线向右扩展分布式IO。

	
	3.4
	包含≥12路DI、≥16路DO控制节点，支持Modbus TCP、Modbus RTU协议支持实时数据、历史数据、报警事件等。支持RS-485、RJ45、Type-C 接口。

	
	3.5
	可输入标准电压，电流，电阻信号，输入模块AI/AO，精度：≤±0.2% FS；分辨率≥16位；可输出标准4–20mA信号。

	
	3.6
	支持工艺流程画面绘制；具有数据存储功能（历史数据存储时间≥48h），可查看历史数据、历史报警、历史曲线等功能。

	
	4
	数据处理分析系统

	
	4.1
	专用分析、处理、显示终端（计算能力FP32峰值≥15TFlops,计算能力FP64峰值≥2Tflops，内存≥64G，数据储存能力≥8T）。

	
	4.2
	支持4重迭代，具备窗口变形功能，集成多目录大批量数据自动处理功能。

	
	4.3
	具备多核GPU并行计算技术，支持导入≥2000万像素图像在判读区≥64*64像素、步长≥32*32像素条件下，计算时间≤1秒。

	
	4.4
	可分析显示图像中颗粒的等效圆直径大小，空间位置坐标，颗粒截面面积、速度等参数。搜索分析显示图像中颗粒的粒径分布，包括颗粒的等效圆直径大小，空间位置坐标，颗粒截面面积等参数。

	
	4.5
	具备连续相流体与离散相颗粒同步测量的功能，具备根据不同颗粒粒径进行分相流场速度计算功能，具备分相背景灰度补偿填充功能。

	
	4.6
	可实现小尺度的未确定的流动分析。具备单像素计算功能，计算稠密速度场。图像放大率、单个速度矢量空间分辨率。

	
	4.7
	具备虚拟现实流场展示功能：通过VR终端对流场测量得到的流场结果和试验模型进行虚拟现实交互显示。

	
	4.8
	可实时无线显示实验中拍摄的粒子图像，辅助手动镜头对焦。

	★
	5
	供应商拟投产品必须满足所有技术参数要求，提供相关证明材料。
[bookmark: _GoBack]其中，标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性；
未标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于技术方案、产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、技术偏离表、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性。



