采购需求（具体详见招标文件）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 货物名称; 单价限价（元）; 数量 （台/套）; 备注1. 1; 咽腔及食管测压设备; 80; 1; 核心产品. |
| 2 |  | - 一、功能需求 - 系统功能要求：本设备可完成咽腔、上食管括约肌（UES）定量压力监测，采集吞咽过程压力指标、运动协调性、食团传导等相关数据。依托食管高分辨率测压技术，实现吞咽功能精准评估，完成上气道阻塞平面定位，为吞咽障碍临床诊断提供客观依据。 - 二、技术参数要求 （一）消化道动力 1、通道数：固态测压≥36通道： 2、软件系统配置：食管、测压采集及分析软件； 3、技术性能： ▲3.1 测量范围：-100mmHg～+600mmHg； 3.2压力分辨率：0.04mmHg； ▲3.3 精确度： 在-100mmHg～+100mmHg 范围内≤±1.6mmHg；在+100mmHg～+600mmHg 范围内≤±1.6%； 3.4压力控制：采用智能恒压技术，提供精准水灌注压力源； 3.5导管响应率：测压导管每一通道压力响应率≥300mmHg/s； 3.6 水路阀门控制：计算机自动控制，能独立控制每个阀门； 3.7毛细管防堵功能：计算机自动压力冲洗毛细管，无需人工干预； 3.8 一键式高压并行出水； 3.9 清洗和消毒：相关部件（水箱、毛细管、测压导管）可耐受通用消毒剂，需配备专用导管消毒装置； ▲3.10设备支持固态高分辨测压，主机硬件及软件具备拓展接口，可后期选配液态灌注测压模块； 4、软件性能及参数： 4. 1图像显示：≥ 3 种显示方法：包含二维波形曲线图，三维 Clouse 等高图，模拟动画图等； 4.2 事件分析：自动分析和人工干预； 4.3高分辨测压和专家系统分析软件性能及参数 4.4.1 食管测压检查参数：可记录食管静息压力 、吞咽过程实时压力 、上食管括约肌（UES）与下食管括约肌（LES）松弛压、 食管推进波速度、下食管括约肌，可分析 EGJ 形态、PB、CFV、DCI 等参数； 4.4.2咽部-UES 动力学分析：支持吞咽分析次数统计、蠕动速率、峰值压力（UES 中心上方 8cm、UES 中心上方 5cm 位置），同时可解析上行、上行时间、收缩时间、恢复时间等动力学指标。 4.4.3 一键式自动分析检查数据； 4.4.4具有自动诊断系统。 （二）酸碱度检测仪主要技术要求 ▲1.同时具有阻抗和PH值监测功能并且阻抗和PH监测必须在同一根导管上完成；阻抗支持最大通道数：≥6个 ； 2. 温度最大允许误差：±2℃； 3.pH传感器数量：1通道或2通道 4.电极导管直径：2.1±0.2mm； 5.导管pH测量范围：1.0 ~ 9.0； 6.导管pH测量精确度：≤0.5 7.导管有效长度L：1270mm≤L≤1550mm； ▲ 8.记录仪阻抗测量范围：50Ω至10,000Ω； 9.记录仪阻抗测量精确度：测量范围50Ω至99Ω精确度为±10Ω；测量范围100Ω至10,000Ω精确度为5%； 10.蓝牙适配器 有效工作距离 2 米内，维持与记录仪稳定蓝牙连接；软件与记录仪采用 BLE4.2 协议完成数据交互。 （三）全自动内镜清洗消毒机主要技术要求 1.消耗水量：每条内镜的循环水耗量≤50L 2.消毒剂储存箱容量≥15L，独立的消毒液泵 3.酶液储存箱容量≥2.5L，装有可调节液位浮球，可根据使用量添加耗材 4.酒精储存箱容量≥2.5L，装有可调节液位浮球，可根据使用量添加耗材 5.设有底部和顶部两级喷淋装置，消除槽内清洗死角 6.带有空气开关，防止漏电和短路发生。 7.外形尺寸≥（mm）680(L)×740(W)×850(H) 8.内腔尺寸≥（mm）465(L)×390(W)×140(H) 9.标准模式可在15min内自动完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、漂洗、酒精、空气吹干等程序，符合卫生部相关规范的要求； 10.使用一次性消毒液（5min 高水平消毒），高水平消毒一条内镜总用时≤20min，使用一次性过氧乙酸（15min灭菌），灭菌一条内镜总用时≤30min。 11.自动对消毒液进行添加和排放，全程无需人手接触 12.消毒液箱、酶液桶、酒精桶，均有低液位自动检测装置，低液位时设备停止运行且报警提醒。 13.具备自身消毒程序，可对内镜清洗、消毒、漂洗阶段所使用的水或溶液接触的设备的所有腔体、管道和清洗槽进行清洗消毒。 配置清单 消化道动力学检查系统1套 消化道动力学数据采集、分析软件1套 固态测压导管5根 酸碱度分析软件1套 全自动内镜清洗消毒机1套 |

采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 货物名称; 单价限价（元）; 数量 （台/套）; 备注. 1; 经颅电刺激仪; 28; 1. 2; 认知功能评估与训练仪器（基础版一）; 18; 2. 3; 认知功能评估与训练仪器（基础版二）; 18; 1. 4; 认知功能评估与训练仪器（标准版）; 30; 1; 核心产品. 5; 迷走神经电刺激; 30; 1. |
| 2 |  | - 一、经颅电刺激仪 - （一）技术要求 - ▲1. 输出方式：有线输出组合，单台设备具有两个高精度输出通道，两个常规输出通道，可同时治疗2名患者。 - 阻抗检测：具备阻抗检测功能，显示实时阻抗。 - 3. 参数设定：系统内置多种不同病症相关治疗方案，也可在系统内根据临床经验新建治疗方案。 - ▲4. 刺激模式：须包含tDCS经颅直流电刺激模式、tACS经颅交流电刺激模式、tPCS经颅脉冲电刺激模式、CES经颅微电流刺激模式、tRNS经颅随机噪声刺激模式五种刺激模式（提供佐证材料） - 5. 电流强度 - 5.1电流强度范围：至少包括0～2500μA，范围内可调（提供佐证材料） - 5.2 电流控制：刺激过程中可实时调节电流输出强度，通过专用电流调节旋钮，可快速实现电流粗调与微调。 - 5.3 可设置电流淡入、淡出时间，保证患者舒适度。 - 6. 输出频率：至少包括0～200Hz，范围内可调。 - 7. 刺激时间范围：至少包括0～60min，范围内可调。 - ▲8. CES经颅微电流刺激模式 - 8.1脉冲宽度：500µs，允差±5%。 - 8.2 脉冲频率：990Hz，允差±5% - 伪刺激模式：具有伪刺激功能。 - 预刺激模式：治疗前输出一定强度的前适应电流，测试患者的耐受性并帮助提高适应性。 - 9 .单双相模式：具有单相/双相波形功能，可实现tODCS经颅振荡直流电刺激。 - 10.安全保护功能：治疗过程中可进行治疗“暂停”或“继续”，也可按下专用终止按键，一键终止治疗，终止按键独立设置，防止误操作，不与其他按键混用。 - 11.声音提示：治疗过程中阻抗检测异常发出警示音，治疗时间结束或终止治疗播放语音提示。 - 12.电极：具备标准矩形电极、圆形电极、耳夹电极、高精度环形电极。 - 13.可无线连接打印机，支持打印治疗报告。 - （二）软件技术参数： - 1.档案管理功能：配套的管理软件具有患者档案管理功能，可以新增、查询、删除患者，能够显示病人姓名、出生日期、性别、病历号、治疗次数、科室、床号等信息。 - 2.方案管理功能：内置治疗方案，操作者既可使用内置方案进行治疗，亦可自定义新的治疗 - 方案。 - 3.显示功能：可显示每个通道运行状态，显示病人信息、设定电流和实际输出强度、阻抗检测结果、治疗剩余时间等功能。 - 4.治疗记录：自动生成并保存治疗记录。 - 5.报告打印功能：内置报告模板，可一键打印治疗报告，也可自定义编辑报告模板。 - 二、认知功能评估与训练仪器（基础版一） - （一）治疗范围 - 针对认知损害进行全面评估与训练，包括各种筛查测验（含定向力测验）以及注意、记忆、计算、思维、知觉、执行专项6大模块 - （二）功能参数 - 1、认知障碍评定模块： - （1）提供30个神经心理学、认知康复相关量表，以及常规认知功能测验内容，包括注意、记忆、数算、思维、知觉等多维度能力的测试与评定 - （2）包括：MMSE、MOCA、EC301、星型划销、划消测验、瞬时记忆、反应时检查、 - 威斯康星测验等多种评定筛查工具。 - （3）评定结果能出具可编辑的评估报告，报告内容包括患者的基本信息、临床诊断、目前存在主要问题、评定时间等相关信息 - 2、认知障碍训练模块 - （1）训练系统与评定系统的检查分类相对应，训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍等5大康复训练模块。 - ▲（2）认知功能训练的细分亚型≥5个，且每个亚型的子亚型分类≥3个。 - ▲（3）执行功能训练子亚型≥4个。 - （4）如注意训练子亚型≥5个。 - （5）记忆训练子亚型≥5个。 - （6）训练应具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度; - ★（7）AR增强现实训练：提供4套AR卡片，包括常见的动物、植物、交通工具等ADL生活物品。 - 3、后台病案管理功能 - （1）专业数据库存储功能，能存储上百万条以上的病历信息及治疗数据；可录入并查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等 - （2）支持完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、训练进步情况等方面分析个体的训练情况 - （3）系统支持主界面选择用户头像进入训练界面，并可对患者的自然信息、康复目标、病历信息等相关性信息进行更新、重置 - （4）可查看不同阶段的训练成绩及明细，包括训练用时、正确数量、错误数量等，以评估训练效果，为后续康复计划调整提供数据支持 - 4、系统管理功能 - （1）排班管理：可对科室的训练资源进行排班管理，包括安排、查看病人训练排期，对设备的管理等，以保证最大程度的利用. - （2）系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。 - 5、系统应配置AR高清摄像头，分辨率≥1920×1080 - 6、提供产品GCP临床实验报告； - 7、需配备人体工程学可移动外壳，安装静音万向轮。外壳底部设专用凹槽，适配轮椅或座椅嵌入，凹槽边缘圆角处理，桌面设计握力支撑点 - ▲8、设备使用年限≥10年（提供佐证材料） - 9、终端 - CPU≥4核心 8线程，主频≥3.0GHz，内存≥4GB DDR4，硬盘≥64GB - （三）配置清单 - 类别; - 产品名称及规格; - 单位; - 数量. - 软件; - 认知康复训练与评估软件; - 套; - 2. - 辅助 - 硬件; - 触控显示器：≥30寸电容触控屏；; - 个; - 2. - 终端; - 台; - 2. - AR高清摄像头; - 个; - 2. - 外壳; - 套; - 2. - AR卡片; - 套; - 6. - 三、认知功能评估与训练仪器（基础版二） - （一）治疗范围 - 针对认知损害进行全面评估与训练，包括各种筛查测验（含定向力测验）以及注意、记忆、计算、思维、知觉、执行专项6大模块。 - （二）功能参数 - 1、认知障碍评定模块： - （1）提供30个神经心理学、认知康复相关量表，以及常规认知功能测验内容，包括注意、记忆、数算、思维、知觉等多维度能力的测试与评定 - （2）包括：MMSE、MOCA、EC301、星型划销、划消测验、瞬时记忆、反应时检查、威斯康星测验等多种评定筛查工具。 - （3）评定结果能出具可编辑的评估报告，报告内容包括患者的基本信息、临床诊断、目前存在主要问题、评定时间等相关信息 - 2、认知障碍训练模块. - （1）训练系统与评定系统的检查分类相对应，训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍等5大康复训练模块。 - ▲（2）认知功能训练的细分亚型≥5个，且每个亚型的子亚型分类≥3个。 - ▲（3）执行功能训练子亚型≥4个。 - （4）如注意训练子亚型≥5个， - （5）记忆训练子亚型≥5个; - （6）训练应具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度; - ▲（7）AR增强现实训练：提供3套AR卡片，包括常见的动物、植物、交通工具等ADL生活物品。 - 3、后台病案管理功能 - （1）专业数据库存储功能，能存储上百万条以上的病历信息及治疗数据；可录入并查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等 - （2）支持完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、训练进步情况等方面分析个体的训练情况 - （3）系统支持主界面选择用户头像进入训练界面，并可对患者的自然信息、康复目标、病历信息等相关性信息进行更新、重置 - （4）可查看不同阶段的训练成绩及明细，包括训练用时、正确数量、错误数量等，以评估训练效果，为后续康复计划调整提供数据支持 - 4、系统管理功能 - （1）排班管理：可对科室的训练资源进行排班管理，包括安排、查看病人训练排期，对设备的管理等，以保证最大程度的利用 - （2）系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。 - 5、系统应配置AR高清摄像头，分辨率：1920x1080 - 6、提供产品GCP临床实验报告； - 7、需配备人体工程学可移动外壳，安装静音万向轮，便于移动与固定。外壳底部设专用凹槽，适配轮椅或座椅嵌入，凹槽边缘圆角处理，确保安全。桌面设计握力支撑点，便于老人起坐借力。 - ▲8、设备使用年限≥10年（提供佐证材料） - 9、触屏一体机：≥23英寸电容触摸屏，CPU≥4核心 8线程，主频≥3.0GHz，内存≥4GB DDR4，硬盘≥64GB - （三）配置清单 类别; 产品名称及规格; 单位; 数量. 软件; 认知康复训练与评估软件; 套; 1. 辅助 硬件; 触屏一体机; 个; 1. 便携式外壳; 套; 1. - AR高清摄像头; 个; 1. AR卡片; 套; 3. - 四、认知功能评估与训练仪器（标准版） - （一）治疗范围 - 产品适用于脑功能损伤、脑卒中所致认知障碍的诊断及辅助康复。 - （二）产品性能 - 1眼动追踪传感器 - 1.1采用眼球自动跟踪功能，快速、直观、准确地对患者注意力的辅助诊断； - ★1.2眼动监控采用眼动跟踪传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于50-95cm，采样率：≥120Hz；（提供佐证材料） - 1.3可通过算法剔除头部相对位移速度≥40cm/s； - 2.评估模块 - ▲2.1眼动辅助评估：可针对注意力障碍、单侧忽略、阅读障碍、视觉跟踪进行辅助评估；快速、直观、准确地对患者注意力的诊断；包括10个眼动跟踪训练项目，包括除害虫、余光狗、选购商品、阅读、眼动切水果、等特制训练题目，且眼动轨迹可实时查看。每个眼动训练题完成后，可以直接查看成绩和每次眼动训练的轨迹记录。（提供佐证材料） - 2.2系统须具备EC301量表，用于数算障碍患者的评估。（提供证明资料） - 2.3提供≥30个神经心理学、认知康复相关量表，以及常规认知功能测验内容，应至少包括：MMSE、MOCA、星型划销、划消测验、瞬时记忆、反应时检查、威斯康星测验等多种评定筛查工具。评定结果能出具可编辑的评估报告。 - 3.认知障碍训练模块 - 3.1应包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力、执行功能等6大认知主题，≥100个训练题目； - ▲3.2具备临床试验报告，确保临床使用有效性；（提供证明文件） - 3.3 AR增强现实训练：AR卡片≥4套，应至少包括常见的动物、植物 、交通工具等常见的ADL生活物品； - ▲3.4脑功能临床训练的细分亚型≥5个，而且每个亚型的子亚型分类≥3个；训练具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度。 - 4后台病案管理功能 - 4.1专业数据库存储功能，能存储≥100万条的治疗数据； - 4.2可录入并查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等； - 4.3可提供完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、训练进步情况等方面分析个体的训练情况。 - 5.系统管理功能 - 可对科室的训练资源进行排班管理，并保证最大程度的利用；针对不同的用户可以开通相应的权限；对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。 - ▲6.设备使用年限≥10年（提供佐证材料） - 7.终端，CPU≥4核心 8线程，主频≥3.0GHz，内存≥4GB DDR4，硬盘≥64GB - 三、配置清单： 类别; 产品名称及规格; 单位; 数量. 软件; 认知康复训练与评估软件 备注：含眼动; 套; 1. 辅助 硬件; 触控显示器：≥23寸电容触控屏，分辨率≥1920x1080；; 个; 1. 终端; 台; 1. AR高清摄像头：分辨率≥1920x1080；; 个; 1. 外壳; 套; 1. AR卡片; 套; 4. 眼动跟踪传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于50-95cm，采样率≥120Hz；可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s；; 个; 1. 移动训练终端; 台; 1. - 五、迷走神经电刺激 - 1.设备技术要求 - 1.1电流强度：≥6mA；脉冲频率：≥100Hz;脉冲宽度：≥500μs; - ▲1.2设备输出通道数≥8通道；（提供佐证材料） - 1.3负载阻值检测：实时监测电极接触部位阻抗值并在界面上显示。时间设定≥30min； - 治疗过程中持续刺激与停止刺激交替，且治疗过程中的刺激持续时间（On-time）和刺激停止时间（Off-time）可调，调节范围：0-200s； - ▲1.4治疗方式：可选择主机通道治疗或便携通道治疗，其中主机通道至少可同时对2名患者进行治疗，便携治疗通道可独立使用。（提供佐证材料） - 2管理软件 - ▲2.1刺激模式≥3种刺激模式； - 2.2参数设置：可设置刺激模式、刺激时间、刺激强度等参数； - 2.3刺激过程中可实时调节电流输出强度； - 2.4全中文操作系统，配套的管理软件系统内含专家级治疗方案可供参考； - 2.5治疗报告打印：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板，医院名称、科室等信息可编辑； - 2.6可显示通道运行状态，显示刺激模式、输出强度、治疗时间和治疗时间倒计时、运行状态等功能； - 3.刺激电极：可同时刺激左耳耳甲艇与耳屏迷走神经的耳部电极、刺激颈部迷走神经的颈部电极。 - 4. 拓展功能：支持后续拓展增配移动端便携设备。 - 5.主机输出通道2个，长度≥1米； - 6.一体式工作站要求：CPU≥6核 12线程；主频≥2.5GHz，内存≥8GB DDR4，硬盘≥5124GB，预装操作系统；显示器≥23英寸 - 7.配置要求： - 主机1台；便携式设备8台；一体式工作站 1台；电极线8条；输出设备1台：彩色，激光，可双面输出。 |