采购需求
一、功能：血液透析设备的主要功能是进行血液净化，通过弥散、超滤、吸附和对流原理进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡。
二、技术参数：
显示屏≥15英寸多角度旋转彩色液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。
透析液：
2.1透析液流量范围: 0，100～800ml/min
2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃
▲2.3透析液导电率监测范围: 12～18ms/cm，精度±0.1ms/cm
2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度
3.压力监测：
3.1动脉压范围:  -550～＋600 mmHg
3.2静脉压范围: -550～＋600 mmHg
3.3跨膜压范围: ﹣550mmHg～﹢600 mmHg
4.血泵流量：30～650mL/min
5.具有定时器提醒功能,可以输入提醒信息
6.肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能
7.漏血检测与报警: 光学原理检测
8.超滤方式: 容量式平衡腔控制
▲9.超滤率:100～5200ml/h
10.可作碳酸氢盐等常规透析，血路管、原液配方全开放
11.超滤曲线:可存储设定曲线，10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析。
12.钠离子曲线功能提供个性化透析方案
13.碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案
14.肝素曲线功能提供个性化透析方案
15.透析液流量曲线功能提供个性化透析方案
16.透析液温度曲线功能提供个性化透析方案
17.透析过程中有补液功能，能够自动累计计算总补液量
18.配有同品牌透析液过滤器及支架，可过滤透析液，每支透析液过滤器可使用≥140人次
▲19.具备充分性监测装置，能够动态检测清除率: 精确监测透析剂量，测定并显示URR值，spKt/V或eKt/V值，显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示），有实时曲线显示功能及达标预测功能
▲20.血容量监测功能，监测治疗过程中患者的相对血容量。
▲21.体外循环血液温度监测功能，监测治疗过程中体外循环管路内血液温度。（需提供注册证）
22.可保存治疗方案与治疗结果，自动保存≥20次病人治疗记录
23.水供应，水压：0.5-6.0bar
24.具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断
25.后备电池: 标配内置电池, 机器停电后最少使用时间≥15分钟,保存数据不丢失;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作
26具备联机无创血压监测
27.具备联机干粉筒支架
28.具备联网模块，负责与科室现用血液透析信息系统进行接口对接，确保连接正常，相关费用包含在服务费内。（科室现用为学透通血液透析信息系统）。
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