采购需求
	一、采购清单
	设备名称
	数量
	备注

	真密度分析仪
	1套
	核心产品

	全自动工业分析仪
	1套
	


二、参数要求
（一）真密度分析仪
1.测试内容：密度(对无闭孔材料，如金属、液体等)；孔隙率(对块状材料，如发泡材料、岩心、金属元件等)。
[bookmark: _GoBack]2.▲测试精度：精确度≤0.03%，重复性精度≤0.02%，分辨率：0.0001g/ml。
3.测试速度：可同时测试两个样品，也可在一个样品测试时，再开始另外一个样品测试，测试过程互不干扰，且1-2min完成整个测试过程。
4.适用范围：样品密度大小不受限制，可以测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品，以及浆状物质、不挥发的液体等样品的真密度；发泡材料、金属材料等物质的开闭孔率；
5.▲测试方式: 采用下装式的装样方式，以样品池直接作为样品测试腔；“下装卡口式”的样品池，可以满足10mL到2L装样量的需求。
6.样品池：10mL～2000ml，同时能满足其他内方样品池（2.5cm×2.5cm×5.0cm）及其他不同规格样品池
7.压力范围：7×10-7～2 bar，可调节，精度优于0.01%FS。
8.具有负压预处理功能，处理时间≤10min。
9.仪器配件：阀门及压力传感器。
（二）全自动工业分析仪
1.测试时间：经典法：180分钟19个样；快速法：120分钟19个样
2.测试内容：水分、灰分和挥发分
3.适应标准
GB/T212-2008《煤的工业分析方法》
ASTMD7582-2012《煤和焦炭工业分析标准测试方法 热重法》
GB/T30729-2014《煤的工业分析方法 仪器法》
GB/T28731-2012《固体生物质燃料工业分析方法》
4.应用领域：煤、焦炭、生物质燃料
5.▲控制方式：控制模块方式，实时监控仪器状态，保存仪器参数，试验过程独立完成，无需上位机干预，实现脱机运行、仪器自诊断提醒；
6.称量方式：内置万分之一天平，量程为0-200g，内置显示屏，实时显示称量数值
7.送样方式：入口线性滑轨垂直送样
8.▲炉膛结构：双炉组合：可单独测试水分灰分、单独测试挥发分
9.开盖方式：电子液压杆，无需气源及空气泵
10.控温范围：室温～1050℃，采用炉膛内置电炉丝加热，升温速度为≥15℃/min
11.控温精度：±2℃
12.电源：（220±22）V/（50～60）Hz
13.配有陶瓷转盘、陶瓷转轴、陶瓷送样杆、陶瓷称杆
14.设有恒温室。
二、其他要求
提供设备现场安装、系统调试及人员操作培训。成交供应商需对实验人员进行不少于2次现场操作培训。
 



