标的名称：磁场耦合真空快速热压烧结炉

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲1、加热功率≥70KW； 2、磁感线圈内径：300～350mm； ▲3、最大磁场强度≥0.7T；可实现0～最大磁场强度可调。 4、开门型式：立式前开门； 5、工作气氛：真空和保护气氛下（氮气/氩气）进行热压； 6、真空系统： 6.1 真空度≤1×10-3Pa； 6.2 不放置样品，抽真空到10Pa所需时间≤10分钟； ▲6.3 压力传感器：量程-100～100KPa，精度：±3%FS； 6.4 真空度可自行调节； 7、加热系统： ▲7.1 正常工作温度≥1100℃；均温区≥φ60×60mm； 7.2 测温方式：K型热电偶； 7.3 最快升温速率≥800℃/min； 7.4 控温精度：1000℃以下（含1000℃）≤±1℃，1000℃以上≤±2℃； 8、加压系统： 8.1 压缸行程≥75mm； 8.2 石墨压头尺寸≥φ150mm； 8.3 压力≥100kN； 8.4 压头间距≤100mm； 8.5 压力控制精度：±100N； 8.6 压头行程控制精度≤0.02mm； 9、控制系统：可编程控制，温度、压力和行程随时间变化的数据可导出到电脑，提供的数据可查阅和作图； 10、加载系统：可实时记录样品的温度和压力等关键数据，给出相应动力学参数； ▲11、样品规格：样品尺寸范围：φ10～φ50mm，高度1～15mm； 12、冷却系统： 12.1 冷却水回路上带有安全流量联锁传感器，具有低流量和温度过高报警功能； 12.2 具有进水、回水管路，并配有用于水回路隔离和流量调节的手动阀； 12.3 配置10P水冷装置； 12.4 水容量≥140L； 13、真空腔室：整体由 304 不锈钢制成，设置观察窗，带有用于连接真空系统的法兰接口和红外测温仪窗。 |