### 技术要求

采购包1：

标的名称：经颅直流电治疗仪及经颅电刺激仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、经颅直流电治疗仪技术参数 |
| 2 | ▲ | ▲1.输出方式：可选择主机通道治疗或便携通道治疗，其中主机通道至少可同时对2名患者进行治疗。 |
| 3 |  | 2.具有阻抗检测功能，可实时显示阻抗质量； |
| 4 |  | 3.系统内置不同模式治疗方案，也可根据临床与科研需求设置病症、治疗模式、治疗时间、刺激时间、暂停时间、脉冲频率、刺激强度、阴极部位、阳极部位等； |
| 5 |  | 4.tDCS模式电流强度设置可调，最大输出电流≤2mA； |
| 6 |  | 5.电流误差≤±10%设定值； |
| 7 |  | 6.刺激过程中可实时调节电流输出强度； |
| 8 |  | 7.脉冲宽度设置可调，最大脉宽≤1ms； |
| 9 |  | 8.脉冲频率设置可调，最小脉冲频率≥5Hz； |
| 10 |  | 9.刺激时间设置可调，最大刺激时长≥60min； |
| 11 |  | 10.刺激模式≥4种刺激模式； |
| 12 |  | 11.刺激过程中，可进行治疗“暂停”或“继续”，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出。 |
| 13 | ▲ | ▲12.提供≥10台移动便携设备。 |
| 14 |  | 13.支持后期拓展增配移动便携设备，拓展增配数≥20； |
| 15 |  | 14.支持移动便携设备可独立运行，脱离主机且无需联网或蓝牙连接； |
| 16 |  | 15.具备矩形理疗电极片、耳部电极，配备多部位电极线（≥4部位）可进行多部位治疗。 |
| 17 |  | 16.全中文操作系统，配套的管理软件系统支持病历信息管理，可新建病历信息：病人姓名、出生日期、性别、病历号、治疗次数、科室、床号等信息，查询框输入“病人姓名/病历号/姓氏”可查询所需病历。 |
| 18 |  | 17.可根据患者的治疗记录进行选择或建立新的治疗方案。内置治疗方案，操作者既可使用内置方案进行治疗，亦可自定义新的治疗方案。 |
| 20 |  | 18.显示各通道运行状态、治疗剩余时间、当前通道治疗病人姓名、治疗方案以及负载阻值等 |
| 21 |  | 19.治疗完成后设备自动生成并保存治疗记录。进入治疗记录窗口，可查看、删除或打印历史治疗记录。 |
| 22 |  | 20.可设置治疗提示音，治疗时间结束或终止治疗会播放语音提示。 |
| 23 |  | 21.自动输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板，医院名称、科室等信息可编辑。支持打印单人治疗记录、多人治疗记录。 |
| 24 | ▲ | ▲22.负责对接医院HIS系统（费用包含在投标报价中）。 |
| 25 |  | 23.需提供产品说明书、彩页或技术要求并加盖制造商公章或第三方检验报告进行佐证。 |
| 26 |  | 24.使用年限≥5年，自生产日期起到安装验收时半年内的产品。 |
| 27 |  | 25.所提供的产品如符合相关计量检定、校准、检测要求的须提供有资质部门的最新相关报告证书。 |
| 28 |  | 二、经颅电刺激仪技术参数 |
| 29 |  | 1. 输出通道：有线输出组合，单台设备具有≥2个高精度输出通道，≥2个常规输出通道，可同时用不同模式治疗2名患者。 |
| 30 | ▲ | ▲2.刺激类型：常规通道支持≥2个电极输出，高精度通道支持≥5个电极构成的环绕刺激矩阵。 |
| 31 |  | 3.具备阻抗检测功能，显示实时阻抗值。 |
| 32 |  | 4.系统内置多种不同病症相关治疗方案，也可在系统内根据临床经验新建治疗方案。 |
| 33 | ▲ | ▲5. 刺激模式：须包含 tDCS经颅直流电刺激模式、 tACS经颅交流电刺激模式、tPCS经颅脉冲电刺激模式、CES经颅微电流刺激模式、tRNS经颅随机噪声刺激模式五种刺激模式等（提供第三方检验报告证明） |
| 34 |  | 6. 电流强度 6.1电流强度范围：至少包括0～2500μA，范围内可调（提供第三方检验报告证明） |
| 35 |  | 6.2刺激过程中可实时调节电流输出强度，通过专用电流调节旋钮，可快速实现电流粗调与微调。 |
| 36 |  | 6.3 可设置电流淡入、淡出时间。 |
| 37 |  | 7. 输出频率范围0～200Hz，可调。 |
| 38 |  | 8. 刺激时间范围0~60min，可调。 |
| 39 |  | 9. CES经颅微电流刺激模式 （提供第三方检验报告证明） 9.1脉冲宽度：500µs，允差±5%。 |
| 40 |  | 9.2 脉冲频率：990Hz，允差±5% |
| 41 |  | 10.具有伪刺激功能。 |
| 42 |  | 11.具有预刺激模式。 |
| 43 |  | 12.具有单相/双相波形功能，可实现tODCS经颅震荡直流电刺激。 |
| 44 |  | 13.治疗过程中可进行治疗“暂停”或“继续”，也可按下专用终止按键，一键终止治疗，终止按键独立设置。 |
| 45 |  | 14.治疗过程中阻抗检测异常发出警示音，治疗时间结束或终止治疗播放语音提示。 |
| 46 |  | 15.具备理疗电极片、圆形电极、耳夹电极、高精度环形电极（外径≤12mm,内径≤6mm）。 |
| 47 |  | 16. 可无线连接打印机，支持打印治疗报告。 |
| 48 | ▲ | ▲17.配备BNC接口，支持外部操作驱动设备输出，可实现与fNIRS/MRI/EEG等多种设备联合使用。 |
| 49 |  | 18.配套的管理软件具有患者档案管理功能，可以新增、查询、删除患者，能够显示病人姓名、出生日期、性别、病历号、治疗次数、科室、床号等信息。 |
| 50 |  | 19.内置治疗方案，操作者既可使用内置方案进行治疗，亦可自定义新的治疗方案。 |
| 51 |  | 20.可显示每个通道运行状态，显示病人信息、设定电流和实际输出强度、阻抗检测结果、治疗剩余时间等功能。 |
| 52 |  | 21.自动生成并保存治疗记录，方便医保核查。 |
| 53 |  | 22.报告打印功能：内置报告模板，可一键打印治疗报告，也可自定义编辑报告模板。 |
| 54 | ▲ | ▲23.负责对接医院HIS系统（费用包含在投标报价中） |
| 55 |  | 24.重要参数，需提供产品说明书、彩页或技术要求并加盖制造商公章或第三方检验报告进行佐证。 |
| 56 |  | 25.使用年限≥10年，自生产日期起到安装验收时半年内的产品。 |
| 57 |  | 26.所提供的产品如符合相关计量检定、校准、检测要求的须提供有资质部门的最新相关报告证书。 |

采购包2：

标的名称：精神压力分析仪（心率变异性分析仪）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.设备基本功能要求 1.1.具备检查自主神经均衡度功能 |
| 2 |  | 1.2.具备精神、躯体上的压力检测分析功能 |
| 3 |  | 1.3.具备糖尿病性神经病症的早期检测功能 |
| 4 |  | 1.4.具备针对心脏猝死的预测指标功能 |
| 5 |  | 1.5.具备血管老化及血液循环检测，评价血管弹性和老化程度； |
| 6 |  | 1.6.具备心血管循环系统检测、动脉硬化等心血管疾病的早期预测功能； |
| 7 |  | 1.7.具备心率的分析：平均心率数、脉频、缓脉和异常心率数和心律不齐指标等； |
| 8 |  | 1.8.具备药物治疗效果评价 |
| 9 | ▲ | ▲1.9.具备针对18岁以下人员（儿童/未成年人）的情感分析和紧张状态分析，以及压力的综合评价等功能； |
| 10 |  | 1.10.具备通过特定的呼吸训练方式，激活副交感神经系统，舒缓压力。 |
| 11 | ▲ | ▲1.11.具备与医院HIS系统对接功能，具备人工操作功能（在医院HIS系统临时故障时，还能够正常运行，进行检查、采集存储、打印报告等操作，在HIS系统恢复后能够上传相关检查数据资料等）。并负责接入医院现有HIS系统，完成报告的存储、电子签名、审核上传等，所产生的费用包含在投标报价中。 |
| 12 |  | 2.检测参数要求 2.1 成人模式 2.1.1.心率变异检测 （1）具备HRV（心率变异检测）：自主神经分析HRV功能，包括HRV波形图、能量光谱密度图、直方图、散点图、柱状图、自主神经系统平衡图等。 |
| 13 |  | （2）具备时域分析：平均心率、异常心率、心率变异标准偏差、连续性差异的平方根、身体压力指数、心率复杂度、检测稳定度等。 |
| 14 |  | （3）具备频域分析：总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、高低频比率等。 |
| 15 |  | （4）具备精神压力指标分析功能：自主神经系统稳定性、自主神经系统的活性、自主神经系统的平衡、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心脏稳定性分析、异常心率等。 |
| 16 |  | 2.1.2 APG（心血管循环系统检测）： （1）具备加速度脉波波形分析，基于PTG两次微分的基本波形功能。 |
| 17 |  | （2）具备血管状态分析（≥7个血管状态评价阶段）功能。 |
| 18 |  | （3）具备管老化指数、动脉血管弹性度、末梢血管弹性度等分析功能。 |
| 20 |  | （4）具备自动评估血液循环和血管状态，给出相应的指导建议。 |
| 21 |  | 2.1.3 呼吸训练（自主神经平衡与功能恢复）： （1）具备通过特定的呼吸训练，激活副交感神经系统功能。 |
| 22 |  | （2）具备先行学习模式：测试计算受检者目标呼吸次数，测试时间≥2分钟。 |
| 23 |  | （3）具备训练模式：生物反馈模式、自调模式等。 |
| 24 |  | （4）具备在生物反馈模式下，能够设置目标呼吸次数的难度（RSA等级）。 |
| 25 |  | （5）具备在自调模式下，能够设置目标呼吸次数和RSA图像。 |
| 26 |  | （6）具备可选择ECG或PPG传感器。 |
| 27 |  | （7）具备选择3分钟、5分钟和10分钟功能。 |
| 28 |  | （8）具备呼吸训练效果评价功能：呼吸训练前后HRV心率变异图对比等功能。 |
| 29 |  | 2.2 儿童/未成年人模式 HRV（心率变异检测）： 2.2.1具备自主神经分析HRV：HRV波形图、能量光谱密度图、自主神经系统平衡图、直方图、散点图、柱状图等项功能。 |
| 30 |  | 2.2.2 具备心率定量化分析：平均心率、最快心率、最慢心率、异常心率等分析功能。 |
| 31 |  | 2.2.3 具备压力分析：压力指数、压力评估等项分析功能。 |
| 32 |  | 2.2.4 具备ANS 平衡度分析：低频、高频、高低频比率、交感、副交感神经的平衡度、综合评价等功能。 |
| 33 |  | 2.2.5 具备抗压能力分析：抗压能力（心率变异标准偏差 SDNN）、抗压能力评估等功能。 |
| 34 |  | 2.2.6 具备自主神经调节能力分析：总能量、极低频、低频、高频、自主神经系统稳定性、自主神经系统的活性、自主神经系统的平衡等。 |
| 35 |  | 2.2.7 具备压力综合评价及评分。 |
| 36 | ▲ | 3.技术参数要求： ▲3.1.检测方式采用光电传感器和电极。 |
| 37 |  | 3.2.具备重复使用的手指传感器。 |
| 38 | ▲ | ▲3.3.具备重复使用的电极夹和电极连接线。 |
| 39 |  | 3.4.脉波/心率测定范围：30—200 BPM |
| 40 |  | 3.5.脉波/心率测量重复性：±2BPM或2%取大值 |
| 41 |  | 3.6.检测时间可选择3分钟或5分钟。 |
| 42 |  | 3.7.检测年龄：具备儿童/未成年人模式（≤18岁）和成人模式（>18岁）。 |
| 43 |  | 3.8.具备自动打印结果报告书，提供指导建议。 |
| 44 |  | 3.9.具备自动分析系统功能：对自主神经活性度、自主神经均衡度、抗压能力、压力指数、疲劳度、心率、心脏稳定度、异常心率等检查结果的解读分析。 |
| 45 |  | 4. 硬件设备规格基本要求： 4.1.系统O/S : Windows 7及以上。 |
| 46 |  | 4.2.显示屏：≥12英寸彩色液晶触摸屏。 |
| 47 |  | 4.3.分辨率：≥1200×900像素。 |
| 48 |  | 4.4.输入方式：触摸屏和键盘鼠标。 |
| 49 |  | 5.设备运行条件基本要求： 5.1具备电击保护等级：Ι级BF型 |
| 50 |  | 5.2功率：≤40VA |
| 51 |  | 6.其它要求： 6.1 打印机：彩色连供喷墨打印机1台（扫描、复印、打印一体机）。 |
| 52 |  | 6.2工作人员操作桌椅1套，患者检查座椅1把。 |
| 53 |  | 6.3负责制作安装宣传介绍版1块：参照使用科室统一要求制作。 |
| 54 |  | 6.4人员培训：厂家提供专业人员现场操作和培训，以及培训证书。 |
| 55 |  | 7.使用年限≥5年，自生产日期起到安装验收时半年内的产品。 |
| 56 |  | 8.所提供的产品如符合相关计量检定、校准、检测要求的须提供有资质部门的最新相关报告证书。 |
| 57 | ▲ | ▲9.所投产品医疗器械注册证中结构及组成应包含ECG电极传感器，用于对患者的心率进行测量和分析。 |