	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	定向仪器标定系统

	
	1.1
	电磁线圈

	
	1.1.1
	边长尺寸：≥2.5m

	
	1.1.2
	最小调整步长：≤1nT

	★
	1.1.3
	中心磁场强度：≥100uT(±1Gs)， 

	
	1.1.4
	0.5%均匀区：≥600*600*600mm

	
	1.1.5
	线性度：≤0.01%

	
	1.1.6
	正交度：≤0.05°

	
	1.1.7
	补偿功能：带自动补偿功能

	
	1.1.8
	工作温度：0-55℃

	
	1.2
	三维标定台

	
	1.2.1
	装卡长度：≥600mm

	
	1.2.2
	承重：≥10Kg

	
	1.2.3
	环境适应温度：≥180℃

	
	1.2.4
	高温筒通电磁场：≤200nT（通电保温过程中）

	
	1.2.5
	升温速度：0.5℃-3℃/min可调

	
	1.2.6
	闭环控温精度：≤0.5℃

	
	1.2.7
	安装面剩磁：≤20nT

	★
	1.2.8
	转角范围：0-360°（三维电动）

	★
	1.2.9
	转速：0-10°/ s

	
	1.3.0
	角位置分辨率：≤0.0001°或 1″可切换

	
	1.3.1
	重复性精度：≤0.01°

	
	1.3.2
	寻北仪：可检测磁场梯度预警 寻北分辨率≤0.01°

	
	1.3.3
	加温装置可拆卸 仪器可以不加高温实现标定

	
	1.3.4
	初始调平精度0.01º（36＂）；初始对北精度0.05º（3＇）

	
	1.3.5
	软件：提供接口通信协议 终身免费使用

	
	
	注：★项技术参数在响应文件中需提供证明材料，包括但不限于产品彩页、白皮书、第三方检测报告等相关佐证材料。
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