# 技术参数及要求

一、血液透析机技术参数及相关配置要求：1台

1、技术参数要求

- (1)供水：供水压:1－3bar；供水温度：2－30℃。

- (2)动脉压显示范围-300～+800mmHg，静脉压显示范围-300～+800mmHg。

- (3)血流量：40－600ml/min可调；

- (4)跨膜压：-100～+800mmHg，有跨膜压自动跟踪报警功能。

- (5)透析液流量：300～700ml/min，可任意可调；透析液导电率监测范围：0－20mS/cm；B液浓度测量范围：1.0～7.0mS/cm；透析液温度：33～40℃，误差不高于±0.3℃，可实时监测及可调。

- (6)肝素注入：给药速率：0.1～10.0ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml，50ml,可自动识别注射器规格，可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。

- (7)空气探测：采用超声探测；检测位置在静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求。空气检测灵敏度0.01ml。

- (8)漏血检测：漏血探测器灵敏度≤0.35ml/min。

2、相关配置要求

- (1)人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，可上下左右旋转。

- (2)后备电池：内置后备电池，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据不少于30分钟，具备断电记忆功能。

- (3)超滤系统：采用密闭双容量平衡腔+超滤泵方式的超滤控制系统。

- (4)浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，可单独使用或与超滤曲线组合使用，实现个性化透析。

- (5)▲具备化学消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可调，热水柠檬酸消毒温度最高可达到≥90℃，消毒、脱钙一体化完成时间≤40min，密闭循环消毒模式，消毒结束后可自动关机。

- (6)具备装置的设定、报警、操作信息记录功能；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态。

- (7)具备全中文报警自我解释功能，提示报警的原因与排除的方式。

- (8)标配细菌过滤器组件和细菌过滤器，并且具备细菌过滤器泄露检测功能。

- (9)▲标配在线清除率检测功能，具有动态实时KT/V监测功能；支持集中供液，也可分别供液。支持免费升级在线血压监测、在线血温监测、在线相对血容量监测功能。

- (10)▲具有一键排液、快速补液功能；具有光学漏血探测器、超声波空气探测器

- (11)▲具有自动预充、自动引血、自动回血功能。

- (12)设备使用有效期≥8年。

二、其他要求

1.供应商负责培训及配备培训人员。

2.维修响应时间2小时，24小时到位。

3.安装标准：符合国家有关安全技术标准。