采购需求
一、清单明细
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价限价（元）
	备注

	1
	气相色谱仪
	1
	台
	300000.00
	核心产品

	2
	阴离子抑制器
	1
	套
	12000.00
	离子色谱仪使用

	3
	溶解性总固体快速萃取仪
	1
	台
	58000.00
	


注：投标人的投标报价及单项报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
二、参数要求
[bookmark: _GoBack]（一）气相色谱仪（核心产品）
技术参数：
1.仪器工作环境
1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ
1.2温度：5-40 ºC
2.系统性能指标
2.1保留时间重现性：≤0.0008min
▲2.2 峰面积重现性：≤0.3% RSD
3.柱温箱
3.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃
3.2 温度控制精度：≤0.1℃
3.3 程序升温：≥32阶／33平台
3.4最高升温速率：≥125℃／min
3.5温度稳定性：≤0.01℃/1℃
▲3.6多孔柱箱设计，提升柱温箱升降温效率，提升整体分析效率。
4.电子压力控制器
▲4.1 压力范围：0-152 psi
4.2 全程压力范围内控制精度：≤0.001psi
▲4.3最大分流比：≥12500:1
5.分流不分流进样口
5.1 最高使用温度：≥400℃
5.2 支持CSR大体积进样技术，最大支持50μL进样量
5.3 可升级为反吹模式，兼容柱前，柱中以及柱后反吹
▲5.4 进样口即时联接模块设计，用户可2min之内更换进样口
6.检测器
▲6.1检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器
6.2氢火焰离子化检测器（FID）
6.2.1 最低检测限（MDL）：≤1.2 pg C/s
6.2.2 灵敏度：≤0.03 库仑/gC
6.2.3 线性动态范围：≥ 107
6.2.4 最高温度：450℃，增量为 0.1℃
6.2.5 熄火检测和自动重新点火
6.3 电子捕获检测器（ECD）
6.3.2 MDL: ≤4.5 fg/s lindane
6.3.3 线性动态范围：≥104
6.3.4 最高温度：400℃，增量为 1℃
7.液体自动进样器
7.1 样品位数：≥100位
▲7.2 进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器
7.3 进样精度：RSD<0.3%
7.4交叉污染：<0.001%
7.5进样针体积范围：0.5μL-100μL
7.6 最大进样体积：80μL，最小进样体积：0.005μL
8.数据处理软件
[bookmark: _Hlk116916408][bookmark: OLE_LINK1]8.1 原装软件，支持一款软件直接控制气相色谱，无需其他插件，可同时支持 Oracle和SQL Server数据库，保障数据安全。
8.2仪器方法，处理方法统一包含在序列里，无需单独建立仪器方法和处理方法文件夹，方便数据备份以及快速引用。
8.3在查看正在运行或已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图
▲8.4可生成文件类型为eWorkflow的文件，单一文件即可包含仪器方法，处理方法，报告模板，视图模板，PDF文档。方便方法的快速转换。
8.5一键诊断功能，迅速查看异常信息，可对进样口，气相检测器一键降温
9.配置清单
9.1气相色谱主机 1台
9.2分流不分流进样口 1套
9.3自动进样器 1台
9.4 FID检测器 1套
9.5 ECD检测器1套
9.6 原装中文软件1套
9.7气体净化器 1套
9.8 耗材包1套
9.9 安装工具包1套
9.10 色谱柱2根
9.11 空气发生器1台
输出压力:0.45Mpa
最大输出流量：2L/min
气体经两级稳压三级过滤输出。
最大功率：150W
工作噪音：≤42dB
外型尺寸：480*235*365mm
重量：20Kg
9.12氢气发生器 1台
氢气纯度：99.999%
氢气流量：0～300ml/min
输出压力：0～0.4Mpa
最大功率：150W
外型尺寸：320*180*350mm
重量：10Kg
电解池采用桶式结构；气体过滤采用硅胶、分子筛、微量除氧剂有效提高气体纯度；输出流量 数码显示 自动跟踪
9.13氮气+氮气瓶+氮气减压阀 1套
（注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标的，按⼀家投标⼈计算，评审后得分最⾼的同品牌投标⼈获得中标⼈推荐资格；评审得分相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会采取随机抽取⽅式确定⼀个投标⼈获得中标⼈推荐资格，其他同品牌投标⼈不作为中标候选⼈。在符合性审查环节提供核⼼产品品牌不⾜3个的，视为有效投标⼈不⾜3家）
（二）阴离子抑制器（离子色谱仪使用）
拟采购阴离子抑制器参数要求如下：
1.抑制模式：自再生循环
2.抑制量：阴离子100mmol/L NaOH
3.抑制器死体积：<50μL
4.阴离子抑制器电流控制：0-200mA，以1mA为增量; 阳离子抑制器电流控制: 0-300mA，以1mA为增量
（三）溶解性总固体快速萃取仪
应用领域
该仪器可广泛适用于水质及自来水行业，放射性总α、β及其他放射性水样检测过程中的水样蒸发浓缩赶酸全自动前处理；环境空气降尘样品自动蒸发浓缩；溶解性总固体(TDS)项目的蒸发浓缩，等其他大体积水样浓缩过程。
技术参数 :
1.一体化模块化设计，确保样品容器与加热源密切结合，蒸发浓缩赶酸全过程无需转移，减少了待测物质的损失；
2.智能自动补水功能，无需人工频繁查看和手动补水，试验过程中实时记录已蒸发量，达到设定量停止工作，应用更加灵活广泛；
3.远红外辐射加热，耐腐蚀的碳纤维热源，自动识别判断坩埚状态，无坩埚自动停止加热/进水，加热效率高；
4.内置断电保护电路，断电后可继续工作；
▲5.配备10寸无线触摸屏，界面友好，易于操控，运行过程中可随时编辑修改，仪器放置在通风橱内蒸发加酸及灰化，无线触摸屏可远距离操作，避免了仪器工作过程中产生的酸气，高温等对实验人员造成潜在危险。
具备自动灰化模式，实现蒸发浓缩后直接灰化功能，减少人工转移操作。
安全保护模式，具备样品反应容器防干烧保护、防进溅保护，确保实验安全有效进行；
8.具有开机自检功能，蠕动泵工作状态可视化，配套防护门，方便观察运行状态和故障排除及维护；
9.仪器内置自动清洗程序，一键操作完成管路清洗。
10.具有自动定量浓缩和非定量浓缩两种模式，实现样品的自动无人值守进样浓缩。
11.具备任意通道暂停功能，互不干扰，水样蒸发过程任意追加样品，操作灵活方便。
12.蒸发完成自动进入灰化阶段，自动清洗排废
▲13.预留可拆卸排风装置，含酸的水蒸气有组织收集系统。
▲14.加酸液体流路为PEEK材质，整机采用耐高温，防酸的特氟龙图层材质，具有较强的防高温防腐蚀性。
▲15.具有温度效准功能，温度点位分别在300°C、400°、500°C时，波动范围＜5%。
▲16.赶酸部分与水样蒸发仪部分为分体结构，可根据实验需求随意组装，控制部分由耐酸腐蚀，高灵敏度的智能分配十通阀组成。
技术要求：
1.样品通道：4个样品，可单孔单独控制，样品自动逐次添加
2.加热功率：0-250W
3.容器规格：兼容 125ml 150ml 200ml瓷蒸发皿
4.最大处理量：水样体积60L
5.浓缩体积：0-150ml
6.进样精度校准：自动校准，免校准运行；
7.蒸发温度：0-300℃；准确度：≤±5%；
8.灰化温度：0-500℃，准确度：≤±5%；
9.蒸发速度：2L/7-8h ；
