采购需求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一体化振动、温度、湿度三综合环境试验系统 |
|  | 1.1 | 腔体有效空间≥1000mm*1000mm*1000mm |
|  | 1.2 | 材质采用304不锈钢，厚度≥1.5mm |
|  | 1.3 | 电气参数 |
|  | 1.3.1 | 主电源：三相五线 380V±10%，50Hz；功率100kW |
|  | 1.3.2 | 接地：保护接地电阻≤4Ω，振动台独立接地、箱体接地分离防干扰 |
|  | 1.4 | 温度控制技术 |
| ★ | 1.4.1 | 工作温度范围： -70℃～200℃ |
|  | 1.4.2 | 控制精度： 温度分辨率：≤0.1℃； 温度波动度：≤0.5℃ |
| ★ | 1.4.3 | 升降温速率：1℃/min～5℃/min |
|  | 1.4.4 | 制冷系统： 制冷方式：单级压缩（≥-40℃）/复叠式压缩（＜-40℃低温） 制冷剂：环保R404A、R507、R23等（复叠低温） 散热：水冷/风冷可选，水冷进水温度≤25℃ 控温方式：冷热双向动态补偿 |
|  | 1.5 | 湿度控制技术 |
| ★ | 1.5.1 | 工作湿度范围：10%RH～98%RH |
|  | 1.5.2 | 湿度控制精度： 湿度分辨率：≤0.1%RH 湿度波动度：±2%RH 湿度均匀度：≤3%RH 湿度偏差：＞75%RH时±3%RH；≤75%RH时±5%RH |
|  | 1.5.3 | 加湿/除湿结构： 加湿：不锈钢电热蒸汽式加湿器，纯水供水，防结露污染 除湿：制冷盘管冷凝除湿+空气干燥辅助除湿 供水：自动纯水供水箱，缺水自动报警，水箱容积≥10L |
|  | 1.6 | 振动加载系统 |
|  | 1.6.1 | 基础力学参数： 额定正弦激振力≥40kN 额定冲击激振力≥80kN 频率范围 2Hz～3000Hz 最大加速度100g 位移≥76mm 最大正弦加速度≥100g 最大随机加速度≥70g 台面尺寸：≥800×800mm 功放采用当前主流的IGBT模块 |
|  | 1.6.2 | 气锤式振动系统： ★1）振动方式：三轴六自由度 2）振动频带：5～10000Hz 3）振动加速度：≥70g 4）振动台台面尺寸：适配腔体 |  |
|  | 1.6.3 | 振动试验模式： 1）振动方向：标配垂直振动，选配垂直+水平双向振动 2）正弦振动：扫频、定频、共振搜索、共振驻留；扫频速率0.1～100oct/min可调 3）随机振动：功率谱密度PSD 0.01～10g²/Hz，可自定义多段谱、道路谱、机载谱、运输谱等 4）冲击/碰撞：半正弦波、梯形波、后峰锯齿波；冲击加速度5～200g，脉宽0.5～30ms |
|  | 1.6.4 | 台面与导向： 台面材质：铝合金/镁合金台面，螺纹安装孔阵列 导向：空气弹簧导向/滚轮导向台面平面度误差：≤0.1mm/m |
|  | 1.7 | 控制系统 |
|  | 1.7.1 | 控制器：快捷触摸功能，温湿振三合一中央控制器，三场同步时序编程触摸控制器， |
|  | 1.7.2 | 程序编辑：可编辑≥1000段复合试验剖面，温度、湿度、振动参数随时间自动切换，支持循环程序 |
|  | 1.7.3 | 同步联动：振动启停跟随温湿度到达设定值，温湿度升降过程中振动应力持续施加；振动台反馈实时修正腔体温场扰动 |
|  | 1.7.4 | 数据采集： 温湿度采样：≥1次/秒，振动加速度采样≥10kHz； 存储容量：本地存储≥10年试验数据，支持U盘导出； ★控制器配置：≥6TOPS INT8 算力，≥1T存储空间。 |
|  | 1.7.5 | 通讯接口：标配RS485、以太网，上位机远程控制 |
|  | 1.7.6 | 曲线回放：实时显示温度曲线、湿度曲线、振动PSD/加速度曲线，试验结束自动生成报告 |
|  | 1.8 | 安全配置 |
|  | 1.8.1 | 温湿度：超温保护、低温防冻、加湿器缺水、制冷过载、风机故障等，试验箱箱体可升降，禁止采用整体升降方案，避免倾覆风险，需采用试验箱机组部分固定不动，箱体仅箱头部分升降，确保保证使用安全，以及方便使用； 具备电动移动功能 |
|  | 1.8.2 | 振动系统：过流、过压、过载、位移超限、加速度超限、台面碰撞保护等 |
|  | 1.8.3 | 综合保护：门联锁（开门立即停止振动+切断加热制冷）、漏电保护、紧急停止按钮、超压泄压阀等 |
|  | 1.9 | 智能仪器管理软件 |
| ★ | 1.9.1 | BS架构支持分布式部署，5G远传，边缘计算，实现仪器工作状态实时监测，故障预警，试验结果展示。 |
|  | 1.9.2 | 主要功能模块包括：1）数据采集模块基于sip-gateway 1.8.0实现GB/T 28181信令交互，2）数据库管理模块默认SQLite零配置启动，支持平滑迁移至MySQL；支持Redis缓存及Pub/Sub跨节点消息扇出。 |
| ★ | 1.9.3 | 安全体系：RBAC权限体系、XSS过滤、防重复提交、限流切面、Redis分布式锁。同时源码交付。 |
|  | 2.0 | 温压湿条件下流体摩阻性能测试仪 |
|  |  | 1.仪器功能 通过模拟压裂液体现场施工的温度压力湿度条件下流动状态，采用循环系统，通过设置实验室内管路中固液流体流动时的剪切速率，测定管路中压裂液流变性能、摩阻性能，对压裂液的摩阻性能和降阻剂的性能进行评价，优化压裂液和添加剂的配方，控制压裂液体系的质量。 2. 技术参数与要求 2.1 工作条件 2.1.1电源：220V，50HZ； 2.1.2 环境温度：-15℃~40℃ ； 2.1.3 环境湿度：20% ~60% RH。 2.2 主要技术指标 1）直管二组：每组长度≥5m；每组管内径分别涵盖5mm，7mm，8mm，10mm，12mm，15mm；每组可单独测试压力，流量，密度，黏度等参数； 2）工作压力：≥35MPa； 3）温度：室温~200℃； 4） 管路设计两测压点，每段管之间均配置差压传感器，双量程：0～248KPa，0～2070KPa，精度0.075%，过程隔离膜片； 5）普通输液泵：进口直联式泵，最大排量3m3/h，变频精确控制流量；（含阻尼器—压力脉冲消除器）； 6）CO2柱塞泵：400L/h液态CO2柱塞泵两台，二氧化碳碳气瓶四个，每个容积≥200L； 7）压裂储液桶：变频调速搅拌，容积200L，数量2只，耐腐蚀，带恒温加热装置； 8）流量计量系统：具有液体质量流量、体积流量及密度的测量性能。测试范围：54~6000 kg/h（2~220lb/min），精度：±0.5%； 9）压力控制系统：压力波动≤0.1MPa，压力缓冲容器10.0L；压力监测系统：0～70MPa（0～10000psi），精度：±0.1%； 10）流程管阀件：双卡套密封结构，手动球阀，快速接头； 11）压力保护系统：可调压大排量安全阀，通径15mm； 12）模拟管道自带油浴夹套加温，并带有高压观察窗； 13）管路系统中，测试用管线、气动阀、卡套三通、四通、弯头、变径转换接头、直通接头、阀门等的材质均为316材料； 14）具备数据采集自动采集处理画图系统，软件监控、分析，数据以太网输出，能够实现自动化控制操作。 |
| 备注：★号项必须提供佐证材料（包括但不限于第三方检测报告、产品说明书等） |  |  |  |