[bookmark: _Toc21901]标段1眼科、耳鼻喉、皮肤类设备（核心产品：激光共焦超广角眼底相机 ）
一、激光共焦超广角眼底相机   1套
1.成像技术：超广角
2.光源：激光光源、扫描镜
3.拍照模式：单张、自动拼图
4.模式：彩照
5.手动操作：手动遥控器拍照：控制前后/左右/手动拍照功能
▲6.采集速度：≥16帧/秒  图像捕获≤60ms  
7.分辨率：视场中心：≥601p/mm
视场中部（r/2）≥401p/mm
视场边缘（r）≥251p/mm
8.屈光补偿：≥-15~+15D
9.图像分辨率：≥2200万
10.成像范围（从眼球中心）：单张176°（允差±5%）、拼图模式≥220°
▲11.分辨率（光学）：8微米
12.瞳孔直径：≥3mm
▲13.工作距离：≥10mm
14.操作者方位：患者同侧/患者对侧
15.内固视标：采用液晶点阵，周边模式全方位4点固视标
16.图像显示：可多幅眼底图像显示2幅/4幅/9幅/16幅
17.自动操作：自动对焦、自动对位、自动拍照、自动增益、自动调整工作位置
18.显示器：≥21英寸彩色监视器
计算机配置：CPU≥I5，≥32G内存，≥1T硬盘
[bookmark: _Toc25617]二、裂隙灯   1台
（一）功能要求
1. 眼前节检查：
眼前节包括角膜、结膜、巩膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体等结构。
2. 眼后节检查：
配合手持眼底镜，裂隙灯可观察部分眼后节结构（玻璃体、视网膜周边部等）。
（二）技术参数
2.1显微镜系统
2.1.1显微镜类型          伽利略平行夹角式（内置黄色滤光片）
2.1.2光学分辨率          ≥1800 Nlp/mm（168 lp/mm）
2.1.3变倍方式            ≥3档转鼓变倍式
2.1.4放大倍率            10X、16X、25X等
2.1.5目镜倍率            12.5X
2.1.6目镜夹角            ≥10°
2.1.7瞳距调节范围        52mm～80mm
2.1.8屈光度调节          -8D~+8D
视场直径            φ≥22mm、 φ≥14mm、 φ≥8.5mm
2.2照明系统
2.2.1裂隙宽度            0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形）
2.2.2裂隙长度            1—14mm连续可调
2.2.3光    源            LED
2.2.4裂隙角度            0°~180°由垂直到水平方向连续可调
2.2.5滤 色 片            隔热片、无赤片、钴蓝片
2.2.6光阑大小            φ14mm、φ8mm、φ3.5mm、φ0.2mm
2.2.7照  度            ≥150klx                                                                 
2.3运动底座
2.3.1前后移动            ≥115mm
2.3.2左右移动            ≥110mm
2.3.2上下移动            ≥30mm
2.4颚托支架
上下移动            ≥80mm
（三）配置清单
	序号
	部件名称
	数量

	1
	颚托支架组件
	1

	2
	显微镜组件
	1

	3
	裂隙灯组件
	1

	4
	台面组件
	1

	5
	齿轮齿条护罩
	1

	6
	电源线
	1

	7
	对焦棒
	1

	8
	防尘罩
	1

	9
	鄂托纸
	1

	10
	L型扳手5mm
	1

	11
	挡气板
	1


[bookmark: _Toc6740][bookmark: _Toc10451]三、电脑验光仪    1台
1.球镜：－ 25 D ～＋ 22 D（0.12 D/0.25 D精度）
2.柱镜：0 D～± 10 D（0.12 D/0.25 D 精度）
3.轴向：0゜～ 180゜（1゜/5゜精度）
4.最小可测瞳孔直径：≤φ2mm
5.瞳距测量范围20 ～ 85mm（1mm 步长显示）
6.具备旋转棱镜技术
7.≥8英寸LCD触控屏
8.自动打印， 自动切纸
9.外部连接接口USB，RS-232C，LAN
10.可连接局域网
[bookmark: _Toc9569]四、带状光检影镜   1台
1.灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠，光带亮度强弱适中
2.可快速、精确确定散光轴位
3.光线可调集合、发散、平行三种方式
4.灯泡亮度连续可调
5.自动挂断功能
6.灯泡亮度S（亮）、W（暗）两档可调
7.快速充电，随充随用，自动防过充功能
8.工作距离：≥600mm
9.光带宽度：1.5mm－20mm （聚焦于500mm处）
10.光带可旋转：360°
11.照明光源：卤钨灯泡
[bookmark: _Toc18753]五、同视机    1台
[bookmark: _Toc2172]一、主要功能：三级功能检查三级功能训练 白光闪烁  红光闪烁绿光闪烁后像
[bookmark: _Toc2016]二、 结构性能：
1.瞳距调节范围：45mm-75mm
2.左、右镜筒可绕竖轴转动，转动范围：集合≥50°开散≥40 °
3.左、右镜筒之画片相对光轴可上下调节，调节范围：≥6mm
4.下颌托调节范围：上下调节≥25mm
5.额架调节范围：上下调节≥25mm  前后调节≥20mm
[bookmark: _Toc8731]三、功能要求：
1.光闪烁装置：手动和自动
2.自动光闪烁频率调节范围：0.5Hz—5Hz
3.自动光闪烁点灭交替方式：
4.自动光闪烁装置：
5.画片：9 幅画片照明亮度可调节
技术参数
	目镜放大倍率
	1.65×

	视场直径
	≥55mm

	瞳距调节范围
	45mm—75mm

	各镜筒独立横向转动
	外转≥40°，内转≥40°

	各镜筒独立纵向转动
	仰角≥30°，俯角≥30°

	视标扭动（旋向）
	顺时针范围≥20°，逆时针范围≥20°

	两镜筒互锁状态下，在整个横向转动范围内两视标位置偏差
	纵向±10′、横向±0.5°、旋向±10′

	额托顶端至目镜中心的调节范围
	75mm~125mm

	视标上下移动范围
	≥10mm

	额托架调节范围
	上下调节≥25mm，前后调节≥40mm

	自动闪烁频率
	30～300次/分，闪烁频率分十档可调

	自动闪烁明暗交替方式
	一周期中：1/4亮  3/4灭

	
	1/2亮  1/2灭

	
	3/4亮  1/4灭

	画片照明亮度
	无级可调

	海丁格刷速度
	无级调速

	海丁格刷工作时的噪声
	≤60dB

	照明灯泡
	LED发光器


[bookmark: _Toc29164]六、眼科超声雾化器   2台
1.频率：≥2MHz，
2.最大雾化率：≥2mL/min；
3.雾化水槽内水温：≤60℃；
4.正常工作时的整机噪声：≤50dB
5.雾化颗粒中位粒径：雾化器的雾粒等效粒径中位值为3μm。
6.温度范围为6℃至45℃。
7.连续工作时间≥1小时；
8.具有进气出雾双加热系统；
9.配置≥3.5英寸电容触摸屏；
10.雾化水槽和主机采用分体设计；
11.智能报警功能：积液报警、超温报警、送风故障报警、测温故障报警、出雾加热报警、进气加热报警、缺水报警等智能监控报警；
[bookmark: _Toc8205]七、眼科生物测量仪  1台
[bookmark: _Toc23812]1.具备眼轴长度测量功能  测量范围14mm—30mm
[bookmark: _Toc26103]2.具备角膜曲率测量功能  测量范围35D-50D
[bookmark: _Toc8135]3.具备前房深度测量功能  测量范围0.7mm—10mm
[bookmark: _Toc30666]4.具备晶状体厚度测量功能  测量范围2mm—8mm
[bookmark: _Toc5403]5.具备角膜厚度测量功能  测量范围200μm-8μm

八、双目台式视力筛查仪   1台
[bookmark: _Toc27111]1.测量模式：双目/单目
[bookmark: _Toc20822]2.操作模式：对焦后自动拍摄
[bookmark: _Toc14953]3.测量时间：1秒（对焦后）
[bookmark: _Toc6461][bookmark: _Toc1539]4.球镜度DS：范围：-9D～+7.5D
[bookmark: _Toc23961]5.分辨率：0.25D/0.01D
[bookmark: _Toc4112]6.精度：±0.5D
[bookmark: _Toc21557][bookmark: _Toc8093]7.柱镜度DC：范围：0～3D
[bookmark: _Toc13963]8.分辨率：0.25D/0.01D
[bookmark: _Toc1085]9.精度：±0.5D
[bookmark: _Toc10724][bookmark: _Toc31274]10.轴位Axis：范围：0°～180°
[bookmark: _Toc15706]11.分辨率：1°
[bookmark: _Toc12469]12.精度：±5°
[bookmark: _Toc21778][bookmark: _Toc3362]13.瞳孔直径：范围：3.5～9.0mm
[bookmark: _Toc21547]14.精度：±0.1mm
[bookmark: _Toc21846][bookmark: _Toc9007]15.瞳距：范围：30～80mm
[bookmark: _Toc2309]16.精度：±1mm
[bookmark: _Toc24334]17.目标固视：声音&闪烁灯光
[bookmark: _Toc9539]18.连续工作时间：≥5小时
[bookmark: _Toc7400]19.数据传输：Wi-Fi、蓝牙
[bookmark: _Toc11680]20.显示屏：≥4英寸彩色触摸液晶屏
[bookmark: _Toc20785]21.充电接口：USB
[bookmark: _Toc28481]22.配置：激光打印机、暗箱、Wi-Fi打印服务器
[bookmark: _Toc7416]23.适用人群：6个月以上人群
配置要求
	序号
	配件名称
	数量

	1
	 主机            
	1

	2
	镜头盖
	1

	3
	电源适配器
	1

	4
	USB 连接线
	1

	5
	锂电池
	2


[bookmark: _Toc11358]九、听力计   1台
1.通道：两路独立输出通道
2.测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～4000Hz，误差≤±2%
3.测试强度范围：气导-10～120dB  骨导-10~70dB
4.掩蔽强度范围：-10～110dB
5.测试信号： 三种以上测试信号
6.失真度： 气导≤2.5% 骨导≤5.5%  
7.精度： 连续衰减/步进5dB，误差≤1dB
8.患者应答：配有应答手柄
9.麦克风：具备对讲系统
10.输出：气导耳机、骨导耳机、自由声场
11.掩蔽：气导、骨导双路独立对侧掩蔽，自动提醒掩蔽测试功能
12.声场测试：配置外置功放，内置声场校准功能
13.气骨导PTA计算方式：智能PTA均值计算方式。
14.根据测试结果得到可打印的测试报告
15.报告设置：多种报告表头模板可供选择，报告参数自由组合，支持电子签名，导出报告文件名可以多种方式命名
16.测试报告存储：依据PC容量，通过FTP传输至指定目录存储
17.数据传输：使用USB2.0接口连接PC端，实时获取听力计数据，存储测试数据打印测试报告
18.设备可直接测试，无需借助其他设备或者工作站得到测试结果
19.配置独立工作站一套（含打印机）
十、单层隔音室 1套 
（一）隔音室产品符合 
JJF1191-2019《测听室声学特性校准规范》 
GB/T16296.1-2018声学 测听方法 第1部分：纯音气导和骨导测听法
GB/T16296.2-2016《声学测听方法第2部分：用纯音及窄带测试信号的声场测听》
GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 
室内本底噪声≤30dB(A)； 
（二）技术参数： 
1、隔声墙体采用超薄阻尼隔音墙；墙体内外全钢悬浮结构，采用1.5mm优质钢板冲压、复合构成。墙体结构：隔音层+阻尼层+吸音层，外表静电喷涂，颜色为白色。
2、隔声门采用冷轧钢板+吸音材料+磁吸材料，磁控式双声闸密封结构，磁条采用双气囊结构。隔音门标准规格：810×1880mm，隔声量≥50dB(A)。
3、隔声模块化技术，回字型双层悬浮结构，屏蔽室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接，同时经屏蔽材料处理，全部采用环保材料、安装完成即可投入使用。 
4、 隔音材料：内部采用聚酯纤维棉作为隔音材料，不得使用玻璃棉。并提第三方环保及防火测试报告。
5、减振浮筑底板，采用隔声阻尼减振浮筑底板，在隔声底板上均匀安装阻尼减振器。减振浮筑底板隔声量≥50dB(A)，减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频 率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变。 
6、隔、吸音墙体、顶板，内装饰板采用金属板制造的穿孔吸音板，吸声 系数达到 0.8 以上，冲孔率 40% 
7、双层隔声窗采用加强型三玻两空玻璃隔音窗技术， 钢制外框+三层钢化玻璃，
隔音窗尺寸：600×800（宽×高），隔音窗隔声量≥50dB(A)。
8、 室内照明系统：采用无声、无电磁干扰 LED 照明36W。 电源： 220V 50HZ 允许功率≤2kW，外部安装公牛五孔插座两只、开关一只。
9、  10通道信号转接系统：高保真线路板设计，φ6.5mm 立体声插座，墙面无直孔，防止信号失真和漏声，配备6根立体声信号转接线。 
11、 通风要求：主动式有源通风系统，采用阻抗式进气消声器和阻抗式排气消声器组合，具有良好的空气流通性，换气量≥120m3/小时，消音处理，消音量≥30dB 
12、 地面材料及要求：采用防潮吸音地毯。 
十一、中耳分析仪 1台
技术要求：
1、软件功能
1.1、操做软件为中文操作界面
1.2、可编辑的中文测试报告
1.3、可将声导抗测试结果与纯音听力图打印为单页报告
1.4、负责与医院信息系统（HIS系统）连接
功能要求：
▲1.测试功能:手动鼓室图、自动鼓室图、手动声导抗测试、扫描/自动声导抗测试、声反射筛查、同/对侧声反射阈、声反射衰减、完整鼓膜咽鼓管功能检查
2.标配鼓室图探测音频率：226Hz,  1000Hz
技术参数要求：
（一）声顺测试系统：
探测音：226 Hz( 85 dB SPL ± 3 dB)       1000Hz（69dBHL±1.5 dB）
1. 动态探测音声强：探测音声强将得到补偿以支持各种耳道容积
（0.2-0.8ml（226Hz）；0.9-15.0ml（1000Hz））
总谐波失真 (THD)：< 1%( 2 cc中)
4.频率精度：± 0.5%
5.声顺范围:0.2 ml至5.0ml±5%或0.05ml( 取两者中的较大者)；5.0 ml至8.0ml ± 15% 
（二）声反射：
1.声反射阈和声反射衰减灵敏度：0.01、0.02、0.03、0.04或0.05 mmho
2.声反射筛查灵敏度：0.04 mmho
3.步进dB：1、2、5、10 dB
4.对侧刺激：
纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz
频率精度：± 0.5%
范围:BBN、LPN、HPN( 50至110 dB SPL ±3dB)
对侧 TDH-39 耳机：500 Hz( 50至115dB HL±3dB)；1000 Hz( 50至120 dB HL ± 3dB)2000 Hz( 50到115 dB HL±3dB)；4000 Hz( 50到115 dB HL ± 3dB)
总谐波失真 (THD)：110 dB HL 以下 < 2.5%；110 dB HL 以上 < 5%
5.同侧刺激：
5.1纯音：500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz、BBN、 LPN、 HPN
5.2频率精度：± 0.5%
5.3声强范围(R): BBN、 LPN、 HPN( 50 至 110 dB SPL ±3 dB）
5.4筛查范围：BBN( 50 至 90 dB SPL ±3 dB)
5.5步进dB：1、 2、 5、10 dB
5.6衰减范围： 50 至 100 dB HL
6.同侧探头：带宽限制：1600 Hz( 额定值 -3 dB 设定点)
6.1斜率：高于1600低于1600 Hz 时， 斜率为+12 - +18 dB/倍频程，容差增加 ±6 dB。
6.2声级: 噪声级以 dB HL 表示。 容差为 ±5 dB。
6.3设备有双两个探头接口，可同时连接两个同侧探头
（三）气压系统：
3.1范围: 标准( +200 至 -400 daPa/s) ；扩展( +400 到 -600 daPa/s)
3.2压力扫频速率：50、 100、 200、 400、 600 daPa/s
3.3压力精度： ±20% 或 ±10 daPa
3.4泵测量方向：正值到负值或负值到正值
（四）彩色显示屏：≥7 英寸；
（五）数据管理：USB数据接口，内置热敏打印机打印报告，或使用中文数据库进行数据管理、保存并打印测试结果。
（六）标准配置
	名称
	数量

	诊断探头
	1个

	主机，带内置打印机
	1台

	多频校准腔
	1个

	内置 2cc 腔
	1个

	电源适配器 (115/230V)
	1套

	对侧气导耳机
	1个

	USB 线
	1根

	探头肩带适配器套件
	1个

	中文数据库软件
	1份




[bookmark: _Toc11170]十二、耳内镜、鼻内镜 1套（包含：耳内镜2根、鼻内镜2根）
[bookmark: _Toc25031]耳鼻镜系统配置单
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	摄像主机
	
	1
	台
	

	2
	摄像头
	
	1
	个
	

	3
	光学接口
	
	1
	个
	

	4
	冷光源
	
	1
	台
	

	5
	导光束
	3.5mm×2.3m
	2
	根
	

	6
	台车
	
	1
	辆
	含支架

	7
	标清工作站
	
	1
	套
	含电脑、打印机、脚踏开关、采集卡

	8
	鼻内镜
	
	2
	根
	

	9
	耳内镜
	
	2
	根
	


技术参数
医用内窥镜摄像系统
一、摄像头
1. 1/3彩色CCD，分辨率≥768×576
2. 摄像头手柄具有控制按钮，双按键摄像头
3. 摄像头线缆长≥3米
4. 防水摄像头，防水等级达到IPX8 级
二、接口
▲1. 具有定焦和变焦两种可接不同内窥镜
2. 摄像头接口防水等级达到IPX8 级
三、主机
1.扫描≥768（H）×576（V）
2. 制式：PAL
3. 最低照度：≥0.6LUX(F1.2)
4. 数字输出：DVI
5. 自动曝光控制，自动识别光亮强弱，自动调整图像光亮度；
6. 信噪比≥55dB
7. 双白平衡功能，自动记忆白平衡
8. 图像亮度可手动、自动调节
9. 自动增益：微处理器自动调节
10. 具有纤维镜优化功能
11. 输出方式：分量信号RGB、数字信号DVI、复合信号Y/C/ BNC
12. 快门：自动
13. 清晰度可调，用于选择最适合的图像效果
14. 四级窗口可调，可适用于不同内镜光学需求
15. 摄像机支持SD 卡静态存储。
16. 多科室模式，主机通用
17. 可适用LED、氙灯等不同种类冷光源，具有光源种类选择功能
[bookmark: _Toc1716]医用冷光源：
1.照度输出1000-3000lux
2.色温：≥6500k                                                                                                                                         
[bookmark: _Toc14702]仪器车：
1.规格：高：1150mm  宽：450mm  深：410mm ,允差±10%                                                                                                                 
[bookmark: _Toc19435]2.带抽屉  层高可调                                                
[bookmark: _Toc14177]3.铝合金模具拉伸立柱
影像工作站配置参数
一、配置清单
	名称
	规格

	医学影像工作站
	含医疗手术/检查专用模板

	视频采集卡
	分辨率≥720*576

	视频线
	≥5m  

	脚踏开关
	控制采图

	主机处理器
	≥i5

	内存
	≥16G

	硬盘
	≥1TB

	显示器
	≥19英寸液晶显示器

	医用台车
	一台

	彩色喷墨打印机
	一台

	图文工作站
	一套


二、功能参数
1.支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印在同一界面完成。
2.支持实时动态视频采集图像，支持快捷键或脚踏板图像采集，采图时间间隔20-200ms可选，且采集数量无限制。
3.图像视频帧数30-60fps可调，图像画质码率0-30000kbps可调，支持录像、暂停、停止，回放视频可抓拍图像。
4.支持原始采图，手动锁定取景框采图，支持键盘方向微调，可选左上角、右下角、整体精准取景采图。
5.支持后台采集，支持一边采图一边做报告，支持多个患者采图后再做报告。
6.内置专家诊断词库，典型病历报告模板，提供自动排版功能，并提供范句（词条）插入功能。
7.可自由修改、增加范句功能，诊断术语维护，可以对诊断术语进行快速维护修改。
8.在图像列表下方能显示部位和说明。
9.根据图像数量多少自动滚动图像栏以显示其新拍图像。
10.提供多个部位示意图以供选择。
11.病人信息可在不同检查类型间复制、剪切、粘贴，图像批量删除、图像批量导出到移动硬盘。
12.可选择不同的工具（矩形、圆形、多边形、画笔、文字、图片等）对图像和部位进行标注说明。
13.支持对原图片进行裁剪并保留原图的功能。
14.提供打印0-9幅图打印格式打印图像，并根据用户选择的图片数量，自动选择对应的打印报告模板进行显示打印功能。
15.录像可以按文件大小或文件时间分段保存为多个文件，也可只保存为一个文件。
16.具有硬盘容量不足时预警功能。
17. 可自由设置录制文件存储位置，如有移动硬盘，可以直接设置到移动硬盘。
18.能按检查号、性别、年龄、检查/手术日期段、检查/手术医师、检查/手术所见、检查/手术结论、病理结果等单个项目或组合在一起进行查询。
19.可将病历列表导出到CSV中，导出的项目应能自由设置。  
20.支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料。
21.负责与医院系统联网对接，实现信息共享。
[bookmark: _Toc25452]耳内镜参数
1.工作长度：110mm±3%
2.最大插入部外径（镜体外径）：≤2.7mm
3.视向角：0°±3°
4.视场角：≥105°
5.设计光学工作距d0:10mm
6.视场中心角分辨力：≥2.5 1C/(°)
7.有效景深范围：3～15mm
8.显色指数Ra：≥90
[bookmark: _Toc20087]鼻内镜参数 
1.采用柱状透镜技术，图像清晰，亮度均匀、明亮
2.鼻窦镜规格：直径≤φ4mm，工作长度：≥175mm；视向角：L70°，L0°
3. 镜体可以通配所有导光束及光源；
十三、吸引器：1台
 1.用于耳鼻喉操作以低负压、细流量为主 
2.负压调节范围-常规：-0.01～-0.08MPa
2. 负压精度：±0.005 MPa
3. 流量范围：5～25 L/min
4.负压显示：数显压力表
5. 吸引管内径：2～4mm（细管，适配耳、鼻、咽喉狭小腔道）
6.吸引头类型- 耳用：弯形细吸引头、直细吸引头（直径1.5～2mm）
- 鼻用：直/弯鼻吸引管、内镜配套吸引管
- 咽喉用：可控负压吸痰管、弯嘴咽喉吸引头
7.材质：医用硅胶/PE，耐高温高压、可重复消毒或一次性。
[bookmark: _Toc3795]十四、电耳镜    1台
1.光照方式：光导纤维照明
2.放大倍率：≥3X
3.窥耳器孔径：2.5mm,3mm,5mm
4.照明光源：卤钨灯泡
5.运行时间；连续运行
6.镜体材质：医用级塑料或金属材质。
十五、耳鼻喉操作台     1套
1.工作台下方配备独立储物空间。
2.≥7英寸彩色液晶触摸屏，可控制鼓气、除雾、LED检查灯。
3.压缩机和真空泵：采用悬挂式设计（噪音≤60dB），无需定期加油。标准环境条件下负压值≤-0.1MPa，正压值≥0.5MPa。
4.药物喷枪：四合一喷枪，枪头三直一弯（带喷药粉头），喷枪压力调节（0-0.2Mpa）。气水路分开，采用进口阀门控制气路，喷枪金属部分全部采用304不锈钢抗氧化防堵塞。枪头可更换。
5.吸枪：另配两根吸引弯头（3mm、2.5mm、2mm可选），吸引压力调节（0~-0.08MPa），吸引枪即提即用。
6.LED检查灯：灯头电源DC12V。照明灯灯头转动灵活，在灯的正前方100mm 处的光照度≥20000Lx。
7.欧式管：做咽喉鼓气处理，压力释放最大值≤0.15MPa。
8.间接镜加热器：加热时间1—20秒可任意设置，设置参数具有掉电记忆功能。加温器加温工作5s后，其喷出的气体在间接镜加温器的正上方30mm处温度≥55℃。
9.污染器械收纳装置：具有
10.阅片灯：LED无极调节光源
11.器械盒：标配3个带盖方盘（11.5寸），采用304不锈钢，可高温和紫外线消毒。
12.患者检查椅：座垫升降范围：≥120mm ；靠背俯仰角度：90º-180º；头枕延伸：0-120mm；座椅旋转角度：360º；最大负荷能力：≥135kg。
13.医生椅：1张。
耳鼻喉治疗台配置清单（单工位）
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	主机
	
	1台

	2
	吸引瓶
	2500ml/500ml
	各1  只

	3
	检查灯
	LED
	1  组

	4
	喷药枪
	3直1弯
	1  组

	5
	吸枪
	
	1  套

	6
	间接镜加热器
	
	1  组

	7
	小药瓶
	30ml
	6  只

	8
	器械盒
	
	3  只

	9
	阅片灯
	
	1  只

	10
	污物收集箱
	
	1  只

	11
	收集缸
	80mm
	2  只

	12
	欧氏管
	
	1  支

	13
	患者检查椅
	
	1  把

	14
	医生椅
	
	1  张


[bookmark: _Toc8581]
十六、LED光谱治疗仪    1台
[bookmark: _Toc32535]适应范围
适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合。
[bookmark: _Toc3509]详细技术性能指标：
1. 设备要求：弧形扇面治疗
2. ≥8英寸触摸式液晶显示屏，可旋转的触摸屏设计，可预存治疗方案，一键选择
3. 自由升降阻尼悬臂设计
4. 输出波长：红光633nm±10nm；蓝光417nm±10nm；黄光590nm±10nm
5. 设备具有开关和开机密码双重开关保护
6. 光源类型：半导体芯片光源
7. 照射方式：连续照射、脉冲照射
8. 照射强度：光源强度1%—100%可调；
9. 光源强度自动采集校准功能；
10. 具有语音提示功能告知患者起始及终止状态。
[bookmark: _Toc27574]十七、皮下电子注射器控制助推装置 1台
	序号
	项目名称
	规格参数

	1. 
	设备名称
	皮下电子注射器控制助推装置

	2. 
	适用范围
	与配套注射器配合使用，用于对患者面部真皮层注射透明质酸钠

	3. 
	操作模式
	≥4种（至少包括自动脚踏；自动感应；单次脚踏；连续脚踏）

	4. 
	触摸屏
	≥10英寸电容触摸屏

	5. 
	注射速度
	至少包括慢速、中速、快速可选（误差在±10%）

	6. 
	负压等级
	0~9级别

	7. 
	最高注射总次数
	≥120次，实时显示已注射次数

	8. 
	最小单次注射量
	≤0.007ml

	9. 
	注射准确性
	±3%

	10. 
	注射速度
	最快推进速度：≥3.5mm/s 

	11. 
	操作界面语言
	中文

	12. 
	预存配置
	≥5个

	13. 
	可选注射器种类
	可选1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器

	14. 
	操作手柄
	手柄托盘自动磁吸功能

	15. 
	手柄
	手柄一体化设计

	16. 
	自动报警装置
	当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警

	17. 
	针剂选择种类
	≥9种，0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml等


 
[bookmark: _Toc17237]十八、多功能电离子手术治疗机   1套
[bookmark: _Toc22444]输出模式：
1.①切割（纯切）、   ②混切、    ③混切2、    ④电凝
2.输出功率：≥200W
3.具有记忆功能，再开机时出现上次使用功率设定值
4.具有中性电极接触质量检测功能，可以检测极板接触面积
5.大数码显示
6.具有自动监测并错误提示功能
7.CF型 
额定输出功率：
a) 切    割：          1W ～ 200W（负载500Ω）
b）混    切1：         1W ～ 150W（负载500Ω）
c）混    切2：         1W ～ 100W（负载500Ω）
d）电    凝：          1W ～ 100W（负载500Ω）
整机功耗：≤1000VA。（切割功能200W）

标准配置：

	序号
	名称
	数量

	1
	高频手术电极
	2把

	2
	随弃式导电粘胶中性极板
	5片

	3
	中性极板连接线
	1条

	4
	高频手术电极刀头
	5只

	5
	双脚踏开关
	1个


十九、二氧化碳激光治疗仪  1台
1. 激光器类型：金属封装射频激励CO2激光器；
2. 激光波长：10600nm±10nm；
3. ▲光斑直径：≤0.5mm；
4. 最小脉冲宽度：≤30us;
5. 传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器垂直向下的出光方式；
6. 非扫描模式输出功率：连续、单脉冲、重复脉冲功率可调；
7. 脉冲最大重复频率：≥1580Hz；
8. 扫描图形：至少包含正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形（图形大小、间距、扫描程度可调）
9. 扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。
10. 手具焦距：F=100mm，F=50mm配有点阵扫描、超脉冲治疗、切割通用手具；
11. 图形尺寸：≤20mm，X 轴、Y 轴可调；
12. 扫描密度：F=50mm，密度可调； F=100mm，密度可调；
13. 瞄准光系统：红色半导体指示光，亮度强弱多档可调
14. 冷却方式：风冷冷却系统，具备智能静音模式；
15. 控制系统：≥7英寸彩色触摸屏 （含中英文界面），包括但不限于具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。
16. 安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。 
[bookmark: _Toc28610]二十、医用电子皮肤镜影像系统   1套
[bookmark: _Toc30220]硬件标准配置技术参数
1. [bookmark: _Toc14137]电子皮肤镜
1.1图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集
1.2图像分辨率：≥1080X1920
1.3图像视频输出及速率：HDMI高清输出
1.4图像成像均匀度：≥70%
1.5图像灰阶：图像应能分辨灰度标尺的各级灰阶
1.6图像中心偏差：≤±3mm
1.7图像畸变：≤±5%
1.8信号传输：HDMI
1.9图像像素：≧500万
1.10图像放大倍率及允差：20倍、50倍、200倍，倍率允差：±15%
1.11光源波长范围：400nm＜λ＜700nm；
1.12光源照度：Ev≥1000 Lux（在图像采集处）
1.13医用隔离垫：（防交叉感染）偏振法/浸润法，浸润法透光率≥85%
1.14功能操作：图像冻结、视频录制、图像保存。
2. [bookmark: _Toc30848]宏观相机（非大体相机，含紫外光）
2.1光源波长范围：普通光：400nm＜λ＜700nm；紫外光：360nm＜λ＜390nm
2.2具有普通光/紫外光两种成像模式，并可进行自由切换。
3. [bookmark: _Toc25459]登记信息
3.1登记病人信息、检查信息、病人主诉、临床诊断、病史。
3.2有快速复查功能，并有复诊提示。
4. [bookmark: _Toc7861]图像采集
4.1实时观察视频、采集图像/视频并保存。
4.2上传图像、下载图像/视频。
5. 其他功能要求
[bookmark: _Toc21064]5.1色素分析
提供“ABCD法”“七点检查表评分法”“三点检测评法”“Menzies评分法”“ABC法”等色素类疾病分析法。
色素痣形态计算，包括（面积、周长、直径）。
[bookmark: _Toc30517]5.2毛发分析
可对毛发特征进行标注并计数，并能计算毛发平均直径、毛发密度，毛发总数，终毛、中毛、毳毛、黄点征、黑点征、单位毛囊毛发的根数、终毛/毳毛比。
提供毛发生长周期分析，包括（生长期、休止期、退行期）。
提供毛发诊断标准化术语。
[bookmark: _Toc31330]5.3辅助输入
提供丰富的皮肤图谱库病例辅助参考，并支持快速引用病例描述，便于报告编辑。
提供专家病例词汇术语，并支持快速引用病例描述，便于报告编辑。
[bookmark: _Toc22703]5.4辅助工具
图像处理辅助工具，包括图片标注、几何变换工具、图像效果、辅助线等，并能保存至数据库。
图片拼接，可对多个不同部位图片进行合成，并能保存至数据库，可作为报告图片。
[bookmark: _Toc3387]5.5图片对比：支持图片并列显示，并进行对比分析。
[bookmark: _Toc11378]5.6检查对比：支持患者历史检查记录前后就诊信息对比分析。
[bookmark: _Toc22182]5.7报告编辑及打印
提供典型病历报告模板，支持报告编辑，并能自动排版。
可选择采集图片加入检查报告，图片可移动排序或移除。
报告编辑和打印预览同一界面内完成。
可将临床检查报告信息加入图谱库和专家词库作为临床案例。
支持检查报告导出，并能生成检查报告电子版。
[bookmark: _Toc17712]5.8报告查询
根据查询条件检索检查报告、下载或批量下载报告信息。
查询患者历史检查报告，可导出检查报告信息。
[bookmark: _Toc25622]5.9数据统计：提供病种统计、工作量统计、特征统计，医保类型统计等以图表方式展示。
[bookmark: _Toc29190]5.10用户设置：支持用户管理、角色管理、用户授权
[bookmark: _Toc18879]5.11医生报告端
支持院内诊室联网通过医生报告端访问皮肤镜影像系统数据，并能进行检查报告查阅、编辑、打印，以及导出检查报告电子版等。
[bookmark: _Toc14755]5.12数据备份：备份或还原数据库
[bookmark: _Toc20926]系统配置
处理器：CPU: Intel I5或以上、内存：8G或以上、硬盘：1T或以上、独立显卡
采集卡：HDMI接口，视频输入1080P
    显示器：≥23英寸，全高清≥(1920x1080) 显示器
[bookmark: _Toc11087][bookmark: _Toc28004]数据接口：HDMI, USB
[bookmark: _Toc23931]台车：医用台车。
打印机：彩色打印机     

商务要求
所投设备要求原厂全质保3年


标段2心电及基础医疗设备（核心产品：监护仪）
一、动态血压、动态心电图      1套
动态血压监测仪招标参数 
1.采集盒重量≤170g  ≥2个
2.彩色屏幕显示
3.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析
4.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况
5.数据存储器：闪存储存，存储≥300组数据
6.测量方法：示波法
7.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg
▲8.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，误差：±5 mmHg
9.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm
10.过压保护：具备 
11.监测间隔：多种监测时间可调
12.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时长为120 s
13.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库
14.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找
15.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具
16.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断
17.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间
18.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求
19.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息
[bookmark: _Toc79]24小时动态心电图工作站招标参数（12道）  
1.采集盒重量≤70g  2个
2.直流供电
3.采集盒屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。
4.具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间
5.防水功能：具备
▲6.频率响应：0.05～60Hz
7.输入阻抗：≥20MΩ  
8.噪声电平：≤50μVp-p
9.极化电压：±300mV          
10.共模抑制比（CMRR）：≥100dB             
11.增益：0.5、1、2等可调
12.记录通道：12通道 /3通道         
13.采样率：≥4种
14. A/D转换精度：≥4档可调
15.软件同时兼容3/12导联记录盒
16.重分析功能
17.具有叠加反混淆分析功能，模板聚类后可将模板的内的心电波形叠加，并能根据形态差异辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形；具有≥5个叠加子分析窗。 支持叠加图和直方图的联动分析和修改
18.具有散点图逆向编辑条图功能，可以单独显示每个小时的散点图。支持散点图和叠加图联合分析。
19.软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势；可快速地查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件
20.具有瀑布图功能，便于观察P-R间期
21.可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等起搏器进行分析。
22.心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图
23.具有房扑、房颤分析功能
24.具备24小时动态血压、动态心电专用工作站一套
二、十二导联心电图机   2台
1、心电信号处理 
1.1 ECG输入：同步采集标准12导联； 
1.2 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能； 
1.3 共模抑制比：≥105dB； 
1.4 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mv等； 
1.5 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能； 
1.6 输入阻抗：≥50MΩ@10Hz； 
1.7 定标电压：1mV±1%； 
1.8 耐极化电压：≥±650mV； 
▲1.9 采样速率：≥510000/秒/通道； 
1.10 时间常数：≥5s； 
1.11 交流滤波器：50/60Hz，≥20dB； 
1.12 漂移滤波器：0.25/0.5Hz，≥3dB； 
1.13 肌电滤波器：25/35Hz ，≥3dB； 
1.14 高频截止滤波器：75/100/150Hz。 
2、显示信息 
2.1 显示屏：≥7英寸，可同屏显示12道ECG波形； 
2.2 显示内容：显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等。 
3、记录 
3.1 走纸速度：5、12.5、25、50 mm/sec ±3%； 
3.2 噪声电平：≤15μVp-p； 
3.3 基线稳定性：灵敏度变化时（无信号输入）其位移≤2mm； 
3.4 增益切换：1/4、1/2、1、2、自动； 
3.5 记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录（自动记录方式下如需要延长波形）、压缩记录等方式；可在记录报告中标记异常波形； 
3.6 导联：标准12导联、十二道同步采集及记录； 
3.7 外接存储器：可使用SD卡或U盘，可存储≥10000件心电图文件； 
3.8 记录纸：可打印≥210mm宽记录纸（卷纸和折纸均可使用）或普通A4纸； 
3.9 配备打印机：可连接USB打印机或热敏打印机。 
4、其他功能 
4.1 电源：交直流两用，内置可充电锂电池，可连续使用≥90分钟； 
4.2 分析功能：具有自动诊断分析功能，并能调阅自动诊断； 
4.3 传输功能：具有自动传输心电数据功能，能自动或手动上传新采集及传输未成功的心电数据； 
4.4 数据接口：内置标准的lan口、无线Wi-Fi模块（支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz无线频率范围）、标准的USB接口； 
4.5 显示屏操作：支持触摸屏操作和按键操作； 
4.6 输入法：含中英文输入法，屏显内容中文显示； 
4.7 起搏检测：具备起搏检测功能，独立起搏通道，支持起搏钉标识与显示。
三、医用雾化器（压缩雾化器）6台
1.雾化速度每分钟≥0.15ml。
2.内含鼻插，可同时给鼻腔做雾化。
3.一键操作。
[bookmark: _Toc19600]四、听诊器（数量：50）
导管长度：从三通到听诊器的长度约为50cm
听头直径：36mm
材质：钢材、塑料管、弹簧片组成
用途：供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。
[bookmark: _Toc23833]五、电子血压计  50台
测量方式：臂式/示波测定法
显示：LED数字显示
测量范围：0-300mmHG
精度：±3mmHg以内
模式：连续运行
[bookmark: _Toc20561]六、排痰仪      1台
全胸多频震荡排痰机技术参数
1.适用人群：成人、儿童；
2.彩色触摸屏≥5英寸，中文菜单操作
3.导气方式：采用二级导气软管同步向充气背心充、放气。每个背心同时连接2根导气软管，使背心充气均匀。
4.导气管：内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头。
5.工作模式：手动模式，≥4种自动模式及自定义模式；
6.排痰机振动频率范围：5Hz--20Hz，连续可调，误差为±20％。
▲7.压力设置：0.5Kpa--3.0Kpa
8.定时功能：自动模式定时时间5min--20min，手动模式定时时间1min--60min，步距为1min。
9.设备配有手持控制器
10.工作噪音：≤70dB;
11.充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。可选配一次性充气背心及胸带。
12.标配：标准全胸充气背心≥3个、简易半胸充气带≥3个。
[bookmark: _Toc31544] 七、肺功能仪      1台
[bookmark: _Toc6937]肺功能仪技术参数
[bookmark: _Toc31459]一、产品功能参数
▲1.检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC（肺活量）：VC、VT、IRV、ERV、IC等参数；
2.具有MV测试功能模块；
3.可进行支气管舒张试验，支持用药前后对比测试；
4.可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；含有中国人的预计值；
5.具备交叉感染防控设计，传感器可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性传感器或呼吸过滤器；
6.仪器自带打印功能同时支持A4 报告打印；
7.可显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比
8.体积检测：流量积分法；
9.流量范围：±16L/s；
10.流速精度：±5%或±200ml/s，取大者；
11.FEF25，FEF50，FEF75精度±5%或±200ml/s，取大者，对小气道进行评估；
12.容量范围：0-16L；
13.容量精度：±0.05L；
14.时间范围：0-30s；
15.时间精度：±0.1s；
16.频率范围：0-120 次/分钟；
17.频率精度：±1 次/分钟；
18.分钟通气量范围：0-250L/min；
19.配备同品牌一氧化氮检测仪一台；
20.分钟通气量精度：±3%或±15L/min；
21.流量探头呼气阻力：在0~16 L/s 范围内，≤ 0.15kPa/L/s；
22.≥8英寸触摸屏和整机集成外置快捷按键两种控制方式
23.存储病例：≥9000份病人数据存储；
24.数据接口：主机提供≥4个USB接口，可实现数据传输与软件升级，可外接鼠标、键盘操作，可连接打印机建立工作站；
25.具备自动用于BTPS 校正的外置环境参数传感器
[bookmark: _Toc31153]八、血气分析仪参数    1台
1. 方法学：电极法
2. 进样方式：自动吸样进样，支持注射器模式、毛细管模式
3. 最低用血量：≤80μL
4. 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Hct、Lac、Glu  
5. 计算参数有cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf），BE(B），BB(B），ctCO2，sO2(est），Ca++(7.4），AnGap等≥30项
6. 样本类型支持动脉血、静脉血、混合静脉血等≥6种  
7. 检测时间：从开始测量本次样本到给出本次样本血气结果≤60s
8. 具有自定义参数组合功能
9. 检测耗材：测试卡、定标液，常温（2~26 ℃）或冷藏（2~8 ℃）保存
10. 耗材更换：仅需更换测试卡、试剂包，耗材信息机内自动识别
11. 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品，支持L-J 、Wesgard质控规则
12. ≥10英寸彩色液晶显示屏 ，内置操作指导视频
13. 数据存储：病人样本测试结果≥60000个 ，质控结果≥2000个 ，室间质评数据≥5000个 ，支持U盘导出备份 。
14. 内置5000mAh高容量可充电锂电池，断电后可连续测量时间≥2h（含打印）  
15. 仪器内置热敏打印机，可打印病人样本结果、质控分析结果、室间质评、定标分析结果及日志等。
16. 数据接口：RS232串口≥1个、网络接口≥1个、USB ≥2个
17. 支持仪器故障一键排除
18. 支持超出危急值范围声音报警提示
[bookmark: _Toc16934]九、身高坐高计儿童身高测量仪体检身高尺测量器（2米）  1台
身高体重测量仪参数
1.三岁以上儿童及青少年身高体重，坐高体重检测。
2.自动模式和手动模式；
3.身高测量方式：超声波测距
4.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器测重秤盘（非铸铁）
5.显示方式：主显示屏LED显示屏
6.身高测量范围：0-180cm   分度值0.1cm7.体重测量范围：1—150kg    分度值0.1kg
8.坐高测量范围：20—150cm  分度值0.1cm
9.语音自动播报测量结果
10.数据输出
11.待机实时显示：日期、时间、温度
[bookmark: _Toc5483]十、电动吸引器（吸痰器）  3台
主要性能指标：
1.负压表显示吸引压力；
2.设有止逆阀，防止正压产生；设有浮子阀防止液体吸入负压泵内；
3.大口径贮液瓶，配备密封环的瓶塞；
4.配备的空气过滤器。
5.极限负压值：≥0.08Mpa；
6.负压调节范围：0～0.08Mpa；
7.抽气速率：≥15L/min；
8.输入功率：≥140VA；
配置清单：主机                    1台
吸引管                  1根
储液瓶    1000ml        1只
连接管（带过滤器）      1根
[bookmark: _Toc26737]十一、单通道微量注射泵参数：   6个  
1.整机设计使用年限≥10年；
2.注射精度≤0.005mL/h；
3.速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h；
4.预置输液总量范围：0.1-9999ml；
5.快进流速范围：0.1-1200ml/h，机器上有独立快进按键；
6.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等；
LCD显示屏，可同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；
7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；
8.在线滴定功能；
9.具备声光报警提示，同时显示具体报警信息；
10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
11.电池工作时间≥6小时@5ml/h；
12.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能
13.防异物及进液等级IP34；
14.可升级无线模块，实现无线联网监测；
15.整机重量不超过2kg，主机自带提手；
16.满足EN1789标准，适合在救护车使用。
十二、双通道微量注射泵参数：4个  
1.具有注射器品牌尺寸标注系统。
2.具有压力自动校准方法和系统。
3.具有速度自动校准方法和系统。
4.具有滑块控制结构及含有该滑块控制结构的注射泵推进装置。
5.具有延长管脱落报警功能。
6.泵和固定夹一体化装置，不需要任何工具安装和任意90℃旋转横竖固定；
7.泵带有DC12车载电源接口，护士呼叫接口，电脑DS232接口。
8.可以和输液泵叠加组合成4／5/6/7/8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。
9.注射速率：10ml注射器0.1—400ml/h可调
10.20ml注射器0.1—600ml/h可调；
11.30ml注射器0.1—900ml/h可调；
12.50ml注射器0.1—1500ml/h可调。
13.快进速度：10ml注射器5—400ml/h可调；
14.20ml注射器5—600ml/h可调；
15.30ml注射器5—900ml/h可调；
16.50ml注射器5—1500ml/h可调。
17.注射精度：≤±2% 
18.累计总量和限制量控制。
19.报警功能≥10种。
20.内置充电电池，可连续工作≥5小时。
21.注射器精度自动校准并自定义保存品牌≥2种，内部存储≥20种注射器品牌可选。  
22.历史记录≥1000条
23.快速推注≥2种：暂停状态下快推显示速度，注射过程中快推动态显示快推量；
24.残留报警≥2种模式。
25.KVO速度可调。
26.出现故障系统有声、光报警。
27.报警音量≥6档可调
28.按键音≥6档可调；
29.具有注射中调速功能。
30.紧急断电报警功能。
31.具有通道休眠功能。
32.双通道一体机，可以分速输注。
33.双色系设计，不同通道对应不同颜色。
34.显示屏幕≥2个，分别显示各通道的情况。
[bookmark: _Toc10458]十三、输液泵   10个 
输液泵参数
1.具有脉动补偿方法和系统功能。
2.输液指示灯可开启或关闭。
3.数字键盘快捷输入。
4.点滴传感器可插拔设计。
5.液晶屏显示信息≥8种：具有输液速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示等。
6.设备的电源接口≥2种，具有交流电源AC:100—240V,50/60Hz，车载电源DC12V，DC15V输出接口用于供电给输液加温器。
7.设备的信息接口≥3种。
8.输液器规格≥5种。
9.输液精度≤±5%。
10.冲洗速率可调。
11.阻塞报警阀值≥10档可调。
12.报警≥8种。
13.具备输液速率设定。
14.查询历史记录≥1000条，包括输液时间，速度，报警等输液状态信息。
15.充满电后可供泵以25ml/h速率下运行≥5小时以上。
16.报警音量≥4档可调。
17.按键音量≥3档可调。
18.背光亮度≥8档可调。
19.输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，调整或改变输液速度。
20.具备休眠功能
21.输液模式≥2种：流速模式、点滴模式。
22.流速模式范围0.1—1000ml/h可调。
23.配置清单：输液泵主机一台，输液架一个，电源线一根，操作卡一张。
十四、胰岛素泵  4台
1.防水：IP27
2.屏幕显示：动画、图标、中文 
3.储药器容量：≥3mL 
4.胰岛素选择：U-100/ml 
5.具备装药自动定位读数功能
6.操作模式：≥3种  
7.具备背景光
9.具备屏幕显示胰岛素余量
10.具备屏幕显示电池余量
11.具备屏幕显示基础曲线
12.基础率分段：≥24个时段 
13.基础率输注最小时段：≤60分钟  
14.基础率输注方式：最小间隔2分钟
15.基础率设置范围：0.1U～4U   
16.临基率方式：当前基础率的倍率
17.临基率范围：0% ～ 250%
18.大剂量设置范围：0.1U～87U  
19.大剂量输注速度：约10U/分钟 
20.大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-87U) 
21.预设餐前量：有  
22.上次餐前量显示：有  
23.日总量回顾：≥50次 
24.基础量回顾：≥50次 
25.大剂量回顾：≥50次 
26.排气回顾：≥50次 
27.报警回顾：≥50次  
28.自动报警功能显示：≥4项 
29.具备报警功能  
30.电池：3.0V锂电池，
31.内部时钟：24 小时制   用户可调整时间，有备用电池  
32.安全防护设定：自动锁键功能
33.分 类：Bf型设备（防电击保护）
[bookmark: _Toc12586]十五、监护仪  20台
病人监护仪技术参数
整机要求：
便携一体式监护仪。
≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800*600。
标配锂电池，工作时间≥4小时。
标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温。
[bookmark: _Toc2114]十六、除颤仪     5台
除颤监护仪技术参数
[bookmark: _Toc7604]1.参数要求
1. 防尘防水级别：≥IP44
2. 除颤监护仪面板按除颤操作分区显示
3. 提供双色报警灯
[bookmark: _Toc3235]2.显示屏
1. [bookmark: _Toc29623]彩色液晶显示屏≥7英寸；分辨率≥800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形
2. [bookmark: _Toc7620]中文操作界面
[bookmark: _Toc20719]3.电源及电池
3. [bookmark: _Toc30185]内置可充电锂电池，连续监护时间≥6小时；
[bookmark: _Toc5179]4.手动除颤
1. 支持成人、小儿、新生儿
2. 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
3. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分≥12档
4. 输出能量：成人最大能量可支持360J
5. 充电至200J≤4s
6. 除颤后心电基线恢复时间≤5s
7. 体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值
8. 体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件
9. 体外除颤电极板具有能量选择、充电和放电操作
[bookmark: _Toc30581]5.监护
支持≥3导心电监护
[bookmark: _Toc8557]6.记录仪
1. 内置热敏记录仪
2. 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警
[bookmark: _Toc15872]7.存储容量
可存储≥10小时连续心电波形；支持USB接口
[bookmark: _Toc18811]十七、洗胃机   2台
自动洗胃机技术参数及主机、标准附件清单
[bookmark: _Toc2109]1.技术参数
1. 洗胃压力：50kPa-55kPa
2. 出胃液量：≤450ml/次
3. 进胃液量：≤350ml/次
4. 液量平衡：≤250ml/次
5. 噪声：≤65dB(A)
6. 输入功率：≤80VA
[bookmark: _Toc21462]2.主机、标准附件清单
1. 主机                             1台
2. 一次性使用负压引流（吸引）接管   3包
3. 一次性使用胃管                   3根
4. 防尘堵                           4个
5. 电源线                           1根
[bookmark: _Toc5471]十八、监护仪  6套
[bookmark: _Toc28662]1整机要求：
1.1模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
1.2整机无风扇设计，防水等级IPX1。
1.3≥12英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。
1.4显示屏采用宽视角技术。
1.5内置锂电池，插槽式设计。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
1.6安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
[bookmark: _Toc7697]2监测参数：
2.1配置心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，具备双有创模块。
2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
2.4提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.5支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。
2.6QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.7支持心电多导同步分析。
2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.9配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。
2.10提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。
2.11提供双通道体温和温差参数的监测， 并可根据需要更改体温通道标名。
2.12提供呼吸末二氧化碳监测模块、麻醉深度监测模块（BIS）、有创动脉血压监测模块（同时可提供中心静脉压监测模块）
[bookmark: _Toc18384]3系统功能：
3.1支持所有监测参数报警设置功能。
3.2具有声光报警指示功能
3.3支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
3.4支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。
3.5支持≥100小时ST模板存储与回顾。
3.6支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.7支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.8具备临床评分系统。
3.9提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
十九、降温毯   1台
1.采用微机自动控制系统。
2.采用全数字温度传感器。
3.采用≥9英寸超大真彩液晶显示屏，中文菜单。
4.采用优质低噪、环保型134A压缩机制冷新技术。
5.采用TPU毯面和软帽，双通道、可单毯使用，也可以一毯一帽或双毯同时使用。
6.采用体温和毯温双重自动控制系统，可分别自动控制主机。
7.具有缺水、故障和体温上、下限以及水温超限的智能提醒和声音提醒。
8.该机具有自检功能、参数记忆、定时、计时。
9.该机具有一键运行功能。
10.该机具有实时监测体温，可显示病人24h体温曲线变化的功能。
11.降温速度：空载≥2℃/分钟，负载降温≥4.0℃/小时。
12.体温传感器设置范围30℃-40℃、步进值0.1℃、监测范围24℃～43℃，精度≤0.1℃。
13.毯温/帽温（水温）设置和测量精度在5℃～25℃时≤0.1℃，步进值0.1℃。（内置水温传感器监测毯帽温度）
14.噪音≤55db。
15.使用年限：≥10年；
单台配置：一：两个毯子（含毯罩）、二：一个软帽（含帽罩）、三：两个温度传感器（腋温/肛温）。

商务要求
所投设备要求原厂全质保3年

[bookmark: _GoBack]
