采购需求

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 变温覆压孔渗测定仪 |
| 1.1 | 设备主体 |
| 1.1.1 | ★驱替压力：69MPa； |
| 1.1.2 | 围压泵由PLC控制，具有恒流、恒压模式、恒压差跟踪，排量0~20mL/min，精度±0.1%，压力0~100MPa； |
| 1.1.3 | 孔隙度测量: 测试范围0.01%~50%，误差控制≤0.3 %，相对误差≤3%；通过标准件验证误差； |
| 1.1.4 | 渗透率测量: 测试范围0.001mD~8000mD；测量精度：K＜1mD：误差≤20%；1mD＜K＜40mD：误差≤10%；K＞40mD：误差≤5%；通过标准件验证误差；测试方法：同时具备稳态法和压力脉冲衰减法 |
| 1.1.5 | 全自动计算机控制，所有阀门开关由电脑自动控制，全程图形监视温度、围压、流体压力等环境因素变化，自动采集记录数据并计算结果。 |
| 1.1.6 | 温度控制系统： ★1）室温~150℃ ， 2）控温精度±1℃， 3）显示精度0.01℃ |
| 1.2 | 岩心夹持系统 |
| 1.2.1 | 1）1 寸常规岩心夹持器:φ25mm×100mm， 1套; 1 寸轴压岩心夹持器:φ25mm×100mm， 1套。 2）2 寸常规岩心夹持器:φ50mm×100mm， 1套; 2寸轴压岩心夹持器:φ50mm×100mm，1套。 3）加载围压压力:0~100MPa，加载轴压压力:100MPa 4）工作温度:室温~150°C 5）备用1寸、2寸岩心胶套各5套，各级密封圈/垫3套 |
| 1.2.2 | 1）材质哈氏合金； 2）上、下堵头包含变径块； 3）氟橡胶胶筒夹持； 4）快拆堵头 |
| 1.3 | 自动围压加载系统 |
| 1.3.1 | 工作压力：≥100MPa； |
| 1.3.2 | 恒压精度：±0.1MPa； |
| 1.3.3 | 伺服电机驱动，实时通讯； |
| 1.4 | 高压气体增压系统 |
| 1.4.1 | 空压机：排气量：≥465L/min，启动压力0.6MPa，输出压力0.8MPa； |
| 1.4.2 | 气体增压泵：100:1 |
| 1.4.3 | 精密增压器：入口、出口压力：0~69 MPa |
| 1.4.4 | 高压储气罐：1L容积，耐压80MPa |
| 1.4.5 | 输入压力：可将≥1.5MPa 的气体增压至 69MPa，驱替压力0~69MPa可调，自动增压 |
| 1.5 | 管路流程系统 |
| 1.5.1 | 采用3mm哈氏合金管线、阀门、接头与各系统组合成整个工艺流程，耐压≥100MPa。 |
| 1.6 | 采集控制系统 |
| 1.6.1 | 压力传感器： 1）80MPa，精度0.1%F·S ，1支； 2）120MPa，精度0.1%F·S ，2支； 3）13.79 MPa，精度0.1%F·S ，2支； 4）1MPa，精度0.1%F·S ，1支； - 0.1MPa，精度0.1%F·S ，1支； - 低压传感器配备压力保护模块 |
| 1.6.2 | 差压传感器：0.69 MPa，精度0.075%，1支； |
| 1.6.3 | 流量计： 重复精度为±0.5% F·S，输出信号：4~20mA，量程范围： 1）50 SCCM(m L /min)，1块； 2）200 SCCM(m L /min) ，1块； 3）2000 SCCM(m L /min)，1块； |
| 1.7 | 低压大排量下冲刷系统 |
| 1.7.1 | 工作温度:常温~100℃， |
| 1.7.2 | 包括清水管线加热装置、恒温水箱（体积≥10L）、驱替泵(流量:1~ 1000mL/min，耐压≥2MPa) |
| 1.8 | 轴向加载及测量(可根据内压变化自动跟踪轴压) |
| 1.8.1 | 1）提供轴向夹持器轴向加载压力； ★2）最高加载压力100MPa； 3）压力精度：0.01MPa； 4）轴向加载流量范围：0.001~30 mL /min |
| 1.8.2 | 轴压加载活塞比：1:1 |
| 1.9 | 出口计量单元 |
| 1.9.1 | 分离器 ：容积≥200 mL，耐压≥1 MPa |
| 1.9.2 | 电子天平： 精度：0.01g 量程：2200g |
| 1.9.3 | 回压泵：最高工作压力60MPa，流量精度0.1mL。 回压缓冲器：最高工作压力60MPa，容积：250mL。 回压阀：最高工作压力60MPa，哈氏合金材质 |
| 1.10 | 双缸液体注入泵（双缸工作模块，可实现恒压、恒流功能切换） |
| 1.10.1 | 最高注入压力：69MPa；恒压注入精度：0.01MPa |
| 1.10.2 | 注入流量范围：0.001~30mL/min；流量控制精度 ：0.001mL/min； |
| 1.11 | 中间容器 |
| 1.11.1 | 中间容器容积：≥500mL，工作压力：≥70MPa |
| 1.11.2 | 材质：哈氏合金，数量≥4只；2205，数量≥4只 |
| 1.12 | 配液系统 |
| 1.12.1 | 超声波分散仪（20~25kHz、容积≥20L，1台）；磁力搅拌器（室温～200℃、数显，3台）；离心机（50mL，10mL转子，转速10000r/min，1台）；电子分析天平（可连接电脑实时记录，精度0.0001g，2台）；黏度计（1～100万 mPa·s，1台）；电动pH计（常规笔式，1件）；恒温水浴锅（精度±1℃，可定时，1件）；电动机械搅拌器（5～10L）；纯水机（10 L/h） |
| 1.12.2 | 真空泵（≥-0.1MPa，1台）；真空干燥箱（-0.1MPa，≥40L，1台） |
| 备注：★号项必须提供佐证材料（包括但不限于第三方检测报告、产品说明书、官网截图等） |  |