采购需求

本项目拟采购正置荧光显微镜（核心产品），1套，已通过采购进口产品论证及备案，允许采购进口产品。

1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥45mm

2.观察方式：支持明场、暗场、DIC(微分干涉)、荧光功能

3.LCD显示屏显示物镜、电动孔径光阑和电动视场光阑以及电动聚光镜，可随时观察显微镜状态

▲4.6孔编码物镜转换器（带检偏器插槽）

5.载物台：陶瓷覆盖层载物台，配置样品夹

★6.调焦机构：高精度Z轴控制，调焦范围不低于25mm，步进精度≤3.8nm

7.透射照明：白光LED光源

8.光强变化时：色温恒定≥3000K

▲9.机身内置液晶显示屏，可实时查看显微镜工作状态，包括：当前物镜倍数、总放大倍数、物镜类型（干镜/水镜/油镜）、光强数值、光圈数值、焦距等参数

10.光强管理：具有自动记忆和设置每个物镜的光强度级别的功能

11.目镜：10X，视野数22mm，具备双屈光度调节

★12.物镜：2.5X平场消色差物镜N.A.≥0.07；5X平场消色差物镜N.A.≥0.12；10X平场半复消色差物镜N.A.≥0.3；20X平场半复消色差物镜N.A.≥0.50；40X平场半复消色差物镜N.A.≥0.8；63X平场APO复消色差物镜OIL，数值孔径可调

13.荧光块：带通型DAPI，TRITC，FITC滤片组

14.荧光光源：金属卤素灯或LED型荧光光源

▲15.目镜筒：三目镜筒（双路分光比（100:0/50:50/0:100），可同时接双相机，分别用于明场拍照和荧光拍照

▲16.聚光器：数值孔径 ≥0.9；具有电动光阑系统

17.电动荧光转盘：≥4孔位

▲18.成像系统：双相机，测量软件自动识别相机和显微镜倍数，完成标尺自动匹配；①彩色模式:像素：≥2000万物理像素，像素点: 5472像素X3648像素；②单色模式:像素：≥600万物理像素；满阱容量；14000e-，动态范围≥70dB

19.相机接口：C接口

▲20.软件：具有图像拼接、多通道荧光叠加及明场与荧光叠加的功能；标配图像测量分析模块。图像增强包含：背景扣除与校正，支持手动 / 自动对比度优化（等效对比、伽玛校正、阈值调整）、边缘增强、自动生成反转图像；内置多款常规滤镜，支持自定义滤镜算法与专用边缘增强滤镜；可自动标尺标定，灵活调整图像亮度与对比度

21.数据采集与处理系统：主频≥2.5GHz,内存≥16G，硬盘≥1T，显存≥2GB，显示器≥27英寸。