技术参数

品目1：生化分析仪等检验科设备一批

一、间接免疫荧光/自身抗体检测系统技术参数

（一）全自动免疫荧光核型及滴度判读系统技术参数

1.间接免疫荧光全自动检测设备技术参数

1.1.1 集样本实验处理与智能AI结果判读于一体，实现全流程自动化。

1.1.2一次性可装载≥200个样本。

1.1.3 可同时给出核型与滴度双结果。

1.1.4支持自动稀释。

1.1.5采用荧光相机与物镜组合，支持自动对焦。

1.1.6 判读性能：①阴阳性判读符合率≥95%。②基础单核型判读符合率≥90%。

③滴度识别误差在 ±1个级别内。

1.1.7 样本管兼容性：支持13 * 75mm/13 * 100mm原始采血管、塑料试管等多种类型。

1.1.8 条码识别：支持样本管与载片的条形码/二维码自动识别与扫描。

1.1.9 系统连接：支持单向/双向LIS传输，可通过网口、串口、USB口进行数据传输与控制。

1.1.10 数据管理：可记录超过≥100万条数据日志，并支持导入导出。

1.1.11 图文工作站（图文工作站2台）：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

1.1.12 不间断电源容量≥2kVA。

1.1.13 卧式脱帽离心机≥4000r/min，满足4*30*2-5ml。

1.1.14 系统应与配套检测试剂共同使用，对血清、血浆样本中的自身抗体等被分析物进行定性或半定量检测（核型+滴度），覆盖自身免疫（ANA、ANCA、dsDNA等）检测项目。

1.1.15 荧光光源：LED 光源。

2.荧光正置显微镜设备技术参数

1.2.1 采用无限远校正光学系统。

1.2.2 配置10×大视野平场目镜，视场直径（FN）≥20mm，双目屈光度可调。

1.2.3 三目观察筒，分光比具备100/0和0/100两种模式。

1.2.4 物镜配置：包含4×、10×、20×、40×、100×（油镜）五个倍率，均为无限远平场消色差物镜。

1.2.5 机械移动载物台，移动范围≥75mm×50mm。

1.2.6 粗微动同轴调焦，微动格值≤2μm，带限位装置。

1.2.7 聚光镜，数值孔径NA≥0.9，可升降调节。

1.2.8 透射照明采用LED光源。

1.2.9 配备≥3组荧光激发块（蓝、绿、紫外），波长覆盖常见荧光染料。

1.2.10 荧光转盘/滤色镜盒工位≥3工位。

1.2.11 配备数码相机，物理像素≥500万。

1.2.12 配备中文图像分析软件，支持多通道荧光图像合成、测量、存储。

（二）全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机（间接免疫荧光全自动检测设备）技术参数

2.1 系统为集成样本处理、荧光染色、自动成像与智能分析的全自动一体化平台，或可联机运行的全流程自动化分体系统。

2.2 单批次最大样本位≥96个，支持原始管上机；单批次最大载片装载量≥15张。

2.3 支持单次运行中同时检测≥4个不同项目，并可自由组合。

2.4 系统整体处理速度≥100测试/小时。

2.5 自动完成样本识别、稀释、加样、孵育、清洗、图像采集与结果判读。

2.6 内置人工智能（AI）图像分析软件，可自动进行阴阳性判断、核型识别与滴度计算。

2.7 具备与实验室信息系统（LIS/HIS）进行双向通信的标准接口。

2.8 数据管理：具备数据存储能力，可记录超过≥100万条数据日志，并支持导入导出。

2.9 图文工作站（图文工作站2台）：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

2.10 不间断电源容量≥2kVA。

（三）自身抗体定量检测系统（全自动流式荧光发光免疫分析仪）技术参数

3.1 流式荧光发光法，或液相芯片法可支持多项目联检。

3.2 满足全自动检测，可自动完成扫码上样、免疫反应、检测分析及数据上传。

3.3 管式连续上样，具备识别急诊样本优先检测功能。

3.4 定标：支持批定标。

3.5 反应区温度控制：有温控功能，温控精度±0.5℃，温度波动≤1℃。

3.6 废液处理：废液智能监测排放、废弃物固液分离，过载提示报警。

3.7 操作系统：支持Windows全中文操作系统。

3.8 通讯功能：支持LIS/HIS连接。

3.9 设备兼容性 ：可接入流水线，可双机、多机并联。

3.10 单模块检查速度≥500T/h。

3.11 检测项目：能同时开展抗核抗体谱、血管炎抗体谱、自身免疫性肝病抗体谱检测。

3.12 在国家卫健委临床检验中心室间质评活动中有独立分组（提供资料证明）。

3.13 图文工作站（图文工作站2台）：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

3.14 不间断电源容量≥2kVA。

（四）化学发光系统（全自动化学发光免疫分析仪）技术参数

4.1 检测项目：用于检测自身抗体谱，磷脂酶谱等自身抗体的检测

4.2 样本管：兼容市面上常规采血管

4.3 加样针具备液位探测、气泡探测、凝块探测及防撞功能。

4.4 供给品加载：支持不停机加载和更换

4.5 信息录入：支持试剂以及供给品的信息录入。

4.6 支持随时连续进样，支持自动重测功能。

4.7 急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入。

4.8 试剂仓温度：2-8℃，试剂可机载冷藏储存。

4.9 检测效率：≥300T/h。

4.10 操作系统：具备仪器状态、测试状态实时监测；试剂、耗材余量实时监测；废料、废液量实时监测，支持与医院LIS系统连接。

4.11 配置：打印机、图文工作站。

4.12 图文工作站（图文工作站2台）：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

4.13 不间断电源容量≥2kVA。

二、微生物鉴定和药敏检测系统技术参数

（一）全自动血培养仪技术参数

1.适用范围：用于临床实验室，通过体外培养检测人体血液或其他正常条件下无菌体液中的需氧菌、厌氧菌。

2.孵育仓容量：可同时检测不少于120个样本。

3.屏幕显示：可查看生长曲线。

4.支持信息化解决方案，实现实时监测报警与数据统计管理及传递功能。

5.适用于多种培养瓶（包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、厌氧培养瓶）。

6.具有配套培养瓶且有相应注册证。

7.样本类型：可接受的样本包括血液及其他无菌体液。

8.软件要求：可实现血容量监测、实现实时监测报警与数据统计管理及传递功能。

9.全自动血培养仪设备配套设备：配套UPS 1部：满足全自动血培养仪供电≥1h。

10.技术支持：提供实验室ISO15189评审所需技术支持。

（二）全自动微生物鉴定药敏分析仪技术参数

▲1.设备基本要求：具有FDA或CE认证。

2.功能：可满足对需氧和兼性厌氧的革兰氏阳性细菌、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性细菌、酵母菌及酵母样真菌进行鉴定。对需氧和兼性厌氧的革兰氏阳性细菌、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性细菌进行药敏试验

3.仪器检测：检测板放入仪器后，仪器自动孵育培养、自动检测、自动报告鉴定和药敏试验结果。

4.仪器检测容量：每次可同时进行≥30个样本的鉴定试验和药敏试验

▲5.鉴定/药敏检测板种类：包括革兰氏阴性细菌鉴定药敏板、革兰氏阳性细菌鉴定药敏板、链球菌鉴定药敏板；革兰氏阴性细菌鉴定板、革兰氏阳性细菌鉴定板。每块检测板均单独密封包装。

6.须有配套独立包装的鉴定培养液、药敏培养液。

7.菌库：可以对≥500种细菌进行鉴定和/或药敏试验。

8.抗菌药物种类：针对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌，单个检测卡应有≥14种抗菌药物，针对链球菌应有≥15种抗菌药物。

9.专家系统：仪器具有专家系统对药敏解释结果进行判断和解释，专家系统中的规则符合CLSI、EUCAST或SFM等国际标准。系统应支持MDR、天然耐药的自动判读和标识，并将标识自动传输到LIS。

10.支持CARSS中间件，保证耐药监测数据标准化。

11.质量控制：有独立的质控模块，可以对整体流程进行质量控制，可以储存、管理并打印鉴定/药敏质控报告。

12.技术支持：提供实验室ISO15189评审所需技术支持。

13.全自动微生物鉴定药敏分析仪设备配套设备：

13.1 配套UPS 1部：全自动微生物鉴定药敏分析仪满足供电≥1h。

13.2 配备图文工作站一台：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

13.3 比浊仪及比浊管一套。

（三）全自动微生物质谱检测系统技术参数

▲1.设备主要用途及基本要求：具有FDA或CE认证。应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定。

2.硬件性能规格要求：

2.1 采用直线形不锈钢飞行管，飞行管长度≥1米；

2.2 激光器：波长需为337nm，频率在1-50Hz且可调，激光照射次数≥6千万次；

2.3 真空泵为无油真空泵，噪音低，无机油污染；

2.4 离子源及清洗方式：要求免清洗/配备智能化红外激光自动清洗离子源装置。

3.软件系统：

3.1软件可以实现数据的统计分析，流行病学统计分析功能。

3.2提供配套的微生物实验室数据管理系统。

4.数据库：

4.1可部署本地微生物菌种数据库，本地数据库含有≥11000个以上微生物菌株的信息。

4.2临床库菌种数量≥1300种，平均每个菌株建库菌图谱数平均≥10张图谱/株。

5.检测性能

5.1 鉴定质量范围：1-450kDa；

5.2 分辨率：线性模式分辨率≥2,000

6.提供实验室ISO15189评审所需技术支持。

7.全自动微生物质谱检测系统配套设备：

7.1 专用图文工作站1台：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

7.2 智能化管理软件一套，可同时管理全自动微生物质谱检测系统、血培养仪、全自动鉴定药敏分析系统。

7.3 配套UPS 1部：满足供电≥1h。

7.4 黑白激光打印机1台。

7.5 具备Lis接口。

（四）多功能微生物培养系统技术参数

1.用途：能制造厌氧（氧浓度为0%）、微需氧（氧浓度为6%）气体培养环境，适用于厌氧培养、微需氧培养；并可根据实验培养需要选择氧气浓度（1-15%可选）或二氧化碳浓度。

2.达到100%的厌氧环境≤6分钟，达到微需氧环境≤2分钟。

3.连接罐体：可连接不同容量多种规格的培养罐、每个培养罐可提供不同的培养气体环境，可根据标本量的多少相应增加或减少罐体。

4.催化剂可重复再生使用≥三年。

5.自动化操作系统，设备自动识别海拔高度。

6.具有质控功能，具有培养环境质量保证检测功能：罐体连接检测、气体输入压力检测、罐体泄漏检测、罐盖密封性检测、催化剂活性检测。具有错误信息提示功能。

7.培养罐：罐体与罐盖清晰透明；气密性好，抗震抗冲击，可耐温，有快速连接口。

8.系统具备故障检测及远程指导功能。

（五）细胞涂片离心机技术参数

1.功能：所有体液细胞的涂片如脑脊液、穿刺液、痰液、支气管液、尿液、腹水、心包液、关节腔液、胸水、视网膜细胞、骨髓等。

2.配备电子门锁、配备多种转子可满足2000-3000转速需求。

三、全自动生化分析仪技术参数

（一）全自动生化分析仪（主机全自动生化分析仪）技术参数

▲1.1 比色法速度：≥4000测试/小时，电解质速度：≥900测试/小时，总速度：≥4900测试/小时

1.2 钾钠氯电极寿命：≥5个月或3万个测试

1.3 波长个数：≥12个，340-800nm

1.4 常规样本进样区容量：≥400管

1.5 进样方式：多轨道处理进样，可连续、随机进样

1.6 急诊样本位：≥20管

1.7 样品种类：血清、血浆、尿液或其他类型

1.8 样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用

1.9 分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法

1.10 采用石英玻璃反应杯

1.11 最小总反应体积：≤80uL

1.12 最小样品体积：≤1uL（0.1 uL步进）

1.13 R1和R2最小试剂体积均：≤10uL（1 uL步进）

1.14 试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥200个

1.15 试剂通道全开放，具有配套原装试剂、校准品和质控品供用户选择

1.16具备智能故障检测及在线帮助功能

1.17 全自动生化分析仪配套设备：

1.17.1 主机一套（包括：工作站及打印设备）

1.17.2 UPS电源1台（≥10KVA）

1.17.3 纯水机1台（制水量≥150L/h）

1.17.4 图文工作站4台：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

1.17.5 台式脱帽离心机2台：速度≥4000r/min、满足4*30*2-5ml

（二）全自动生化分析仪配套前处理（全自动真空采血管备管机）技术参数

2.1 每两个采血工位放置一台智能真空采血管备管机，贴好标签的空试管分别收集在两侧的试管周转盒中。

2.2 落地式安装，底部带万向轮和固定式支撑脚，可调整水平度，无需额外配置承载设备的台面。

▲2.3 单台机器最大处理速度要求≥1200管/小时。

2.4支持的采血管规格符合以下条件：支持：13*100、13*75、16*100规格的采血管，支持符合的尿液采集管及特殊应用类采血管。

2.5 采血管装载容量要求≥500支/机；采用滑道式试管存储方式，滑道数量要求≥10个；每个滑道可装载要求≥50支标本。

2.6 机器具备透明观察窗，观察窗长宽≥270*250mm，可直观观察采血管储存情况。

2.7 两个扩展通道投入口高度距离地面高度要求≥1100 mm。

2.8 全自动真空采血管备管机配套设备：

2.8.1 主机三套（包括：设备配套软件）

2.8.2 图文工作站6台：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。鼠标和键盘6套

2.8.3 标签纸：15卷

（三）全自动生化分析仪配套软件（标准化智慧实验室管理系统）技术参数

标准化智慧实验室管理系统包含：文件管理、电子记录、认可迎检、内部审核、管理评审、认可申请6个模块，每个模块技术参数如下

3.1 文件管理：包括外部文件和内部文件。外部文件包括检验科专业相关的最新法律法规、标准指南、专家共识。内部文件包含：质量手册、程序文件、采集手册、安全手册、信息手册、作业指导书、管理制度等；所有文件能按管理类或技术类从编写、审核、批准、修订、改版、废止、归档，全流程符合ISO 15189:2022条款中“8.3.2 文件控制”的要求；所有电子文件都能显示唯一性标识、文件控制记录，能自动生成文件控制清单；具有文件评审功能，包含评审计划、评审分工、评审会议、评审报告；可为每一份文件设定学习的人员，并自动记录和汇总形成文件学习记录。

3.2 电子记录：所有会议记录、内审记录、评审记录、培训记录、外来人员进出实验室记录等均通过扫描二维码生成记录；按ISO 15189:2022要求提供岗位工作日志，可按需对工作日志相关事件进行统计分析；具有投诉的处理、不符合项报告和纠正措施的流程式记录。

3.3 认可迎检：提供ISO15189：2022新版认可准则对应的标准解读、专家现场评审方法和迎检要点，以及实验室各亚专业的认可要求和迎检思路；具有任务分配和条款自查功能；支持各种证据性文件上传保存，与文件管理模块、电子记录模块、内部审核模块交互，提升内审和现场评审质量和效率。

3.4 内部审核：按照CNAS-GL011-2025《实验室和检验机构内部审核指南》要求，从内审策划到完成内审报告，各个环节按照指南要求固化内审流程，预置相关表单和内审核查表，其中内审核查首次会议和末次会议支持扫码签到，可一键导出内部审核全流程的表单记录；与认可迎检系统交互，条款自查数据和支撑材料可以直接提交至内审系统，作为内审的直接证据；系统可自动汇总内审中产生的不符合项，形成不符合项报告表和不符合项分布表，并与电子记录系统交互，可通过链接快捷启动不符合项整改流程、监控纠正措施实施进度和完成情况、系统自动生成不符合项报告和纠正措施记录表。

3.5 管理评审：按照CNAS-GL012-2025《实验室和检验机构管理评审指南》要求，从管理评审策划到完成管理评审报告，按照指南要求内置管理评审流程，预置管理评审相关表单，包括但不限于:管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审活动、管理评审输出项记录、管理评审报告;关联电子记录系统，针对评审输出内容进行持续改进管理，完成评审输出项的闭环管理。

3.6 认可申请：针对ISO 15189认可申请，建立项目标准数据库、各类仪器设备标准数据库、试剂耗材标准数据库等，通过基础数据库筛选及与其他模块数据的交互，可以自动生成认可能力范围一览表、量值溯源一览表、仪器设备一览表、试剂耗材一览表、实验室人员一览表等实验室认可需要提交的数据资料，便于实验室进行数据管理和认可申请；提供认可申请材料模板和真实的范例数据，用于填写认可申请材料。

3.7提供软件升级服务。

四、全自动免疫分析系统平台技术参数

（一）全自动免疫分析仪技术参数

1.全自动免疫分析仪主机（全自动化学发光免疫分析仪）技术参数

1.1.1检测项目：检测项目≥130种，可用于传染病、甲功系列、内分泌、CCP、

激素系列、心肌标志物、肿瘤标志物、代谢及药物浓度等检测项目、检测项目齐全。

1.1.2 使用非酶参与的直接化学发光检测技术。

1.1.3 单模块测试速度≥800测试/小时，未来具有设备拓展功能可与同品牌生化/

免疫连接实现生化免疫一体机，免疫联机及流水线功能等。

1.1.4样本位：≥300个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，具有自动重测功能。

1.1.5 试剂仓具有冷藏功能，温度范围2°C-12°C。

1.1.6 单模块单试剂盘试剂位≥45个。

1.1.7 使用一次性TIP加样，样本针携带污染率≤0.1ppm。

1.1.8具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能、堵针检测、气泡检测、空吸检测功能。

1.1.9 单机可实现在线储存定标品功能，提供原厂校准品。

▲1.1.10 投标产品配套试剂中，常规内分泌、传染病项目参加2025年国家卫生健康委临床检验中心和陕西省临检中心两次室间质评，具备独立分组，提供相关证明文件。

▲1.1.11 需满足2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购A组中选企业（HCG、性激素六项、传染病、C肽、胰岛素试剂类）及2024年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购A组中选企业（肿瘤标志物及甲状腺试剂类）。提供相关证明文件。

1.1.12 配置：

1.1.12.1 打印机（1台）：激光黑白打印机。

1.1.12.2 图文工作站（1台）：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

1.1.12.3 不间断电源容量≥2kVA。

1.1.12.4 离心机（1台）：立式脱帽离心机、4000r/min、满足4*30*2-5ml

2.全自动免疫分析仪配套前处理（全自动真空采血管分拣核收系统）技术参数

1.2.1 处理效率：满足医院日常标本量，采用一个分拣通道和一个扫描器即可实现要求≥3000支/小时的分拣速度。

1.2.2 分拣类别：分拣类别要求≥15个类别；设备采用一体式设计，非模块化设计。

1.2.3 待拣仓容量要求≥1000支、拣出仓容量要求≥200支。

1.2.4 兼容规格：试管类型要求封闭试管，要求支持：13*75mm、13*100mm、16*100mm（内螺纹管帽）。

1.2.5 拣出仓抽屉要求采用L型开放式把手式设计，可套叠摆放。

1.2.6支持不停机取走分拣抽屉的功能，且每个分拣抽屉上方具备独立的缓冲层。

1.2.7具备接尘托盘，分拣过程中灰尘、纸屑落入接尘托盘，接尘托盘抽屉式设计。

1.2.8 操作界面：中文可视化界面，支持权限管理。

（二）全自动酶免分析仪技术参数

2.1 功能用途：全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、微孔板振荡

及孵育、洗板、直至判读出结果全过程试验。

2.2 设备结构：≥2个机械臂，1个加样针机械臂，1个抓板机械臂。

2.3 工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做。具备微板连续插入功能，有空位时无需等所有试验结束即可上机新项目。

2.4 加样模块：≥4个加样通道，使用透明的一次性吸头。

2.5 加样精度：

加样量50μl       精度（CV）≤2%      准确度  ±3%

加样量100μl      精度（CV）≤1%      准确度  ±2%

2.6 孵育模块：采用平铺式孵育结构，从加样到孵育无需移板，≥12个孵育板位，每个板位均可独立振荡和独立控温孵育，可自定义每个板位功能，控温范围室温至60℃。

2.7 洗板模块：独立洗板机，不与其他模块串联。每个洗板头需≥32通道，另具备≥2个清洗板位，洗液残留量≤1μl/孔。

2.8 测量通道：≥8通道，支持单/双波长测量。

2.9 样本位：采用轨道式装载，可与全部试剂位通用，支持不少于1-192个样本装载量的自定义设置，可原始试管上机。

2.10 试剂位：全部采用轨道式装载，可与样本位通用，支持不少于1-40个试剂装载量的自定义设置。

2.11 加样位：≥12个微板加样位，可同时对至少12块微板进行加样，每个加样位均集成加样、振荡、控温功能。

2.12 仪器平台：平台上所有载架均采用抽拉式轨道装载，试验结束后可将整个载架放置于冷藏环境无需每个试剂单独取放。为实现装载能力最大化，平台上所有载架均可根据实验需求更改位置或者数量，只需微调软件即可实现功能互换。

2.13 配置:

2.13.1 打印设备（1台）：激光黑白打印机

2.13.2 图文工作站（1台）：≥i5处理器、≥24英寸显示器、≥16G内存、≥512G固态硬盘。

2.13.3 不间断电源容量≥2kVA。

2.13.4 离心机（1台）：立式脱帽离心机、速度≥4000r/min、满足4*30*2-5ml

（三）全自动血沉压积测试仪技术参数

3.1 采用大屏幕显示触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能;

3.2 采用红外扫描或光电法进行检测

3.3 样品位(孔):≥80孔

3.4 血沉测试速度(Ts/h):≥180Ts/h

3.5 压积测试速度(Ts/h):≥12000Ts/h

3.6 具有压积独立测量功能;，支持血沉、压积联合检测。

3.7 具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能;

3.8 具有动态血沉曲线显示功能;

3.9 具有自动换算血沉方程k值;

3.10 具有可选择30min或60min两种血沉独立测量模式，可切换使用。

3.11 具有单个或批量测试结果查询、打印功能;

3.12 显示结果温度设定换算功能:仪器具有选择环境温度补偿功能。

3.13 测试结果存储≥16G;

3.14 具有液面跟踪扫描、标本异常，自动识别提示功能;

3.15 具有数据转输、断电后数据保存功能;

3.16 配置：图文工作站、医用冷藏冰箱

3.16.1 图文工作站（1台）：≥i3处理器、≥24寸显示器、8G内存、256固态

硬盘。

3.16.2 医用冷藏箱：箱内温度2-8℃、容积≥1000L、用于储存药品、试剂、生

物制品等、安全门锁设计，防止随意开启。

三、商务要求

1、付款条件：

所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕，正常运行无质量问题满一个月并验收合格后，接到甲方通知、乙方出具发票10个工作日内支付合同总价款的90％；满一年并且无任何质量问题后，收到发票10个工作日内支付4%货款；满两年并且无任何质量问题后，收到发票10个工作日内支付3%货款；满3年并且无任何质量问题后，收到发票10个工作日内支付3%货款。

2、交货时间及交付地点：

（1）交货期：

自合同签订之日起，乙方接到甲方通知后5个工作日完成货物的安装、调试并正常运行。进口产品20个工作日完成货物的安装、调试并正常运行。

（2）交付地点：

甲方指定地点。

3、质保要求：

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

3.4.1、免费整机保修三年（含第三方设备），终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，应更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时，解决问题不超过4小时，对超过4小时，问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供备用产品，确保正常运行；

3.4.2、30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；30至60天内，如出现质量问题，可选择换货；换货的质保期重新计算；

3.4.3、设备因产品质量或设计缺陷等问题，而发生的医疗差错或医疗纠纷而引起的经济责任及法律责任由乙方及生产厂商负全部责任，如果造成损失，由乙方赔偿甲方的全部损失包括直接损失和间接损失（包括但不限于给第三人（病人）造成人身损害、财产损失、医院支出的相关费用以及诉讼费及律师费等），如在质保期内，甲方可以从未付款项中直接扣除；

3.4.4、系统软件免费升级年限与设备质保期一致(3年)。

3.4.5、生化分析仪等检验科设备一批中除荧光正置显微镜、多功能微生物培养系统、细胞涂片离心机、全自动生化分析仪配套软件（标准化智慧实验室管理系统）外，均需要lis链接。

（五）合同履行过程中及施工中所有的安全责任事故及造成的经济损失由乙方承担。

4、质量验收标准和规范：

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。验收不作为产品质量合格的最终依据，不免除乙方的责任。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式叁份）作为对货物的最终认可。

（四）乙方在验收中应向甲方提交货物安装，调试过程中的所有资料包括本合同第九条（一）项要求的资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

4.5.1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

4.5.2、本合同及附件文本；

4.5.3、国家相应的标准、规范。

5、违约责任

（一）按《民法典》、《政府采购法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，并且乙方向甲方支付合同款的10%。

（三）交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的1‰，作为违约金；如果乙方延期交货30天以上，则甲方有权解除本合同，并且乙方向甲方支付合同金额10%的违约金。

（四）乙方违反合同其他约定需赔偿甲方总价款的5%作为违约金。

（五）逾期交货的，每超过一天，扣除乙方合同总价款的1‰作为违约金。如30天内未安装调试完成货物，甲方可以解除合同，并要求乙方支付总价款的10%的违约金。

6、对本国产品给予价格评审优惠

投标人提供的均为本国产品或当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。