## 报价
产品名称 | 参数 | 数量
下肢外骨骼机器人（核心产品） | 注册证要求：NMPA二类医疗器械注册证 技术参数要求： 1. 适用范围： 1.1 用于中枢神经病变导致的下肢步行功能障碍患者进康复训练。 1.2 设备适配身高范围：1.5m-1.9m。 2. 产品组成：主体组成为外骨骼主体、动力电池、动力电池充电器、辅助支撑装置和配件组成。 3. 吊架参数要求： 3.1 吊架最大支撑高度≥1300mm±20mm。 3.2 吊架最小支撑高度≥720mm±20mm。 3.3 吊架最大转向宽度≥1500mm±20mm。 3.4 吊架负载≥150kg。 4. 腿长调节： 4.1 大腿长度可自动调节，调节范围不少于400mm~500mm±10mm。 4.2 小腿长度可自动调节，调节范围不少于410mm~580mm±10mm。 4.3 设备可电动调节大腿长度或小腿长度。 4.4 设备主机带有屏幕，可通过屏幕自动进行大腿和小腿长度调节。 4.5 腿长初次调节后数据会被主机存储，再次登录后无需再次调节参数。 4.6 用户登录设备后，设备会根据当前用户信息自动调节大小腿长。 5. 胯部调节： 5.1 胯部可调宽度范围不少于380mm~470mm±10mm。 5.2 胯部深度尺寸≥200mm±10mm。 6. 主机屏幕： 6.1 屏幕可见下肢外骨骼步行康复器剩余电量。 6.2 当屏幕显示电量低至20%时，设备语音提醒。 6.3 当屏幕显示电量低至10%时，设备有语音和提示灯提醒。 6.4 开机自检正常，屏幕自动跳转至医生登录界面。 6.5 开机自检过程未通过，屏幕显示本次开机检查出的问题。 6.6 医生可使用手机扫描二维码完成注册登录。 6.7 医生和患者登录设备方式不少于三种。 6.8 训练过程中可在背包屏幕的设置界面进行对应的参数修改。 7. 行走速度调节： 7.1 行走速度可调节。 7.2 行走速度范围不小于1s/步- 5s/步。 7.3 步速可调范围≥2档。 8. 步长调节： 8.1 单步步长可调节。 8.2 默认单步步长为30厘米。 8.3 单步步长可调范围≥2档。 9. 训练模式： 9.1 被动模式。 9.2 包含自然和流畅两种步态。 9.3 包含初级、中级和高级三种步态模式。 10. 关节运行角度： 10.1 髋关节最大屈曲角度不少于120°±5°。 10.2 髋关节最大伸展角度不少于40°±5°。 10.3 膝关节最大屈曲角度不少于120°±5°。 10.4 膝关节最大伸展角度不少于5°±5°。 10.5 踝关节最大运行角度不少于30°±3°。 10.6 关节最大驱动力矩不少于180Nm。 11. 动力电池： 11.1 电池容量6Ah。 11.2 充电时间≤3小时。 11.3 设备单块动力电池续航能力≥5小时。 11.4 设备电池采用插拔设计，可快速从设备主机上手动分离，设备电量不足可随时更换。 12. 上机下机时间要求：穿脱时间≤3分钟。 | 1个
银质针温针仪 | 1、银质针加温仪器 1）5组20通道加热 。 2）12.1触摸屏，具有开机自检显示功能和按键关机功能。 3）台式设计，移动方便、安全、无倾倒风险。 4）语音提示，具有启动、停止加热功能和超温提示功能。开机和启动加热时自动检测加热故障，实时自动检测热电偶故障,并显示故障标志，故障通道暂停加热。 5）允许状态下，具有调节工作温度、加热时间、超温提示值、选择加热组的功能。显示已加热时间、剩余时间，超温提示设置值，显示每组每个通道的当前温度、设置温度、工作状态标志和故障标志功能，显示调温曲线、加热时光点动态指示的功能，显示治疗编号（加热次数）功能。 6）空闲状态具有选择处方功能和分段调温功能，具有防误触发功能和密码控制进入设置菜单功能。 7）3种温度设置方式：所有通道统一设置；各组通道统一设置；单独每个通道均单独设置，便于个性化治疗方案的实施。 8）工作界面的参数设置：允许在工作时调整温度设置值、调整时间设置值；允许在工作时调整超温设置值和选择加热组。 9）处方设置：提供万种处方设置功能，出厂默认初始值可修改，由二级密码控制操作。 10）超温提示设置：加温仪在加热状态下具有超温提示功能，超温提示值TA 可设置。 11）应具有操作指南、帮助功能。支持语音提示功能：正在初始化参数，请稍等；请检查超温状态；请检查所有通道的工作状态；已经停止加热，请准备下一次治疗。 12）支持自动搜索并且设置串口号功能，由二级密码控制操作。支持温度误差测试、超温提示测试，由二级密码控制操作。软件具有恢复默认值功能。 13）工作时间：加热时间设置值在1～99分钟内可调，调节步长1分钟，工作结束有语音提示，定时误差为±5%。 14）温度设置范围：37℃～120℃±5℃，设置步长1℃。加温仪显示当前温度，温度误差±2℃。与设定温度偏差不超过±5℃。 15）分段调温：每次治疗过程中加温仪具有分段调温功能，每时间段设置步长1分钟。即在温度设定时可以设置为阶梯升温、阶梯降温、波动温度加热、及无规律加温曲线设置。 16）使用寿命10年。 17）具有电子书功能，可添加学术文章及专业规范，方便临床医生随时参考。 18)具有病例管理功能。 2、银质针 1）匹配同品牌同一厂家银质针针具。 2）银质针包括针体和针柄部分，非无菌。银质针针体应具有良好的韧性，缠绕试验后不应有裂缝、折断和分层。 规格为φ1.3mm×198mm、φ1.3mm×168mm、φ1.3mm×128mm、φ1.1mm×198mm、φ1.1mm×168mm、φ1.1mm×128mm、φ0.8mm×188mm、φ0.8mm×158mm、φ0.8mm×128mm、φ0.6mm×128mm、φ0.6mm×108mm、φ0.6mm×75mm。 | 1个
电动多功能站立护理床 | 技术参数： 1.使用电源：220V，50Hz： 2.起立床床体尺寸：1825mm×770mm×450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm； 3.床垫尺寸：1900*630mm，允差±50mm； 4.床板高度连续可调，床板对称轴中心点距离地面的高度最低450mm,最高800mm，允差±50mm； 5.床板垂直升降倾斜角度连续可调，且最大角度85°，允差-5°； 6.扶手板尺寸： (1)扶手板尺寸（长×宽）：770mm×370mm，允差±25mm； (2)扶手板到床板的床板的床板距离，及扶手板到床首、床尾距离可调。 7.踏板尺寸与角度 (1)踏板尺寸（长×宽）：310mm×170mm，允差±50mm； (2)踏板上下倾角、内外翻倾角可调节； 8.安全工作载荷： (1)床板的安全工作载荷为1700N； (2)升降架安全工作载荷为2200N； (3)脚踏板安全工作载荷为1500N； (4)扶手板垂直安全工作载荷为750N，水平安全工作载荷为500N； (5)固定带安全工作载荷为500N； 9.手持控制器调节床体角度； | 1个
关节康复器 | 1.功率：60VA； 2.使用电源：220V，50Hz； 3.角度范围：指关节、腕关节动作角度为0～90°； 4.最大角速度：≤5°/s； 5.角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调; 6.最大承重载荷：20N； 7.痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为45N、30N、15N，误差范围为±20% 8.当患者在治疗过程中产生肌肉痉挛，超过设备设定痉挛保护力的时候，设备会进行痉挛保护，同时设备界面上痉挛保护字体闪烁，关节固定机构将反方向转动。当连续触发两次痉挛保护时设备停止输出； 9.痉挛保护应在3s内被激活，痉挛保护激活时伴有声音提示信号； 10.治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%； 11.仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成； 12.手持操作器具有伸展、启动/暂停功能； 13.配备防脱装置，避免手持式控制器从放置位置意外脱出； 14.调节杆的调节范围：0～140mm，误差±10%； 15.设备具有校准复位功能； 16.具有手动急停保护功能； 17.启动及结束时具有提示音； 18.控制模式：正常、速度、角度； 19.断电时可自动保存当前参数，包括断电时的伸展角度、屈曲角度、运行角度、运行速度、控制力矩、控制模式。 20.控制力矩：分为大、中、小3个等级； 21.设备角度范围可调节，调节步长为1°，连续可调； 22.具有运行角度实时显示功能； 23.电源中断及恢复通断后，固定肢体的支架保持在停止时的状态； 24.连续工作时间：＞4小时； 25.工作噪音：≤60dB； 26.本产品取得计算机软件著作权； | 2台