采购需求

- 一、采购总体要求

- 本次采购全自动血液细胞分析仪1台。

- 二、设备技术参数

- （一）全自动五分类血液分析仪

- 1.检测原理：激光流式技术结合荧光染色技术

- 2.检测参数：报告参数≥33个

- 3.单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥90样本/小时

- 4.▲异常细胞检出下限＜1%（提供第三方证明材料）

- 5.样本类型：静脉全血、预稀释血、末梢微量血等

- 6.可以对脑脊液、胸水、腹水、滑液等体液进行红细胞和白细胞计数，且可以对体液中白细胞分类

- 7.有核红细胞检测功能：采用核酸荧光染色法进行定量检测，但无需单独通道和单独试剂，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正

- 8.全血用血量：全自动进样、开盖模式手动进样时用血量均≤100ul，预稀释模式用血量≤20ul

- 9.具有两种方法进行血小板的计数，每种方法的检测通道都有校准，

- 10.★血小板检测：具有单独的低值血小板通道，而非在网织红通道检测，使用特异性更强的核酸荧光染料检测血小板，消除红细胞碎片等对结果的干扰，提高血小板检测的准确性。

- 11.▲校准品：提供原厂配套的经NMPA和FDA注册的校准品，包含低值血小板校准品；一只校准品可提供多个校准项目包含 RBC.WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。以 NMPA 注册证为准;

- 12.▲提供原厂配套血液分析质控品，质控品的主要成分要是人血红细胞，人血白细胞、类血小板物质，以NMPA注册证为准；

- 13.体液质控：能提供原厂配套的经NMPA和FDA注册的体液质控品，提供注册证复印件。

- 14.线性范围（静脉血）：白细胞：0-400x109/L;红细胞：0-8.6*1012/L;血小板：0-5000*109/L;

- 15.▲为保证血小板计数的准确性，需具备低值血小板的检测能力，当血小板≥100×109/L，精确度＜2.5%；当血小板≥20×109/L，精确度＜5.0%

- 16.智能管理软件：包含复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能、自动审核功能，且可提供多中心自动审核评估文章作为凭据。

- 17.实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，10min在线反馈结果，该系统通过了ISO17043认证及ilac-MRA国际认证，确保用户的结果质量达到国际质量水准。

- 18.同类产品在客户端使用参与卫生健康委临检中心的家数不少于500家

（二）特定蛋白检测模块

1.模块数量：1台。

2. ▲可适用于血清样本，以及EDTA-K2 或肝素钠抗凝的血浆样本、全血样本、微量全血样本，用血量≤15ul

3.可进行血常规和CRP、SAA联合检测，

4.CRP/SAA 检测速度可达到 ≥180测试/小时

5.▲CRP重复性CV≤5%；CRP线性范围需覆盖0.5~350mg/L。

- 6.SAA线性范围（5～200mg/L）浓度范围的相关系数（r）≥0.9900

- 7.可提供配套质控、以及具备溯源体系的配套校准品；

- 8.具备国家卫生健康委临检中心质控分组。

备注：带“★”的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足的参数需求（提供相关证明材料），否则视为无效投标。