- 拟签订采购合同文本

（参考格式）

# (最终以甲乙双方实际协商签定协议为准)

# 合同编号：

李家河水源地水质自动监测站一期

运维项目合同

甲方：西安市李家河水源地环境保护管理站

乙方：

# 年    月    日

甲方：西安市李家河水源地环境保护管理站

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、等法律法规，甲方通过竞争性磋商，选定乙方为成交单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款:

第一条 项目概况

1.项目名称：李家河水源地水质自动监测站一期运维项目

2.服务地点：采购人指定地点

第二条 服务期限

自合同签订之日起1年。

第三条 服务内容

1、定期配置更换水站仪表所需试剂

运维团队为水质自动监测系统提供正常运行所需试剂、标液和常规考核的质控样。此外，提供定期清洗试剂瓶、试剂桶，制备纯水等服务。

2、定期更换水站系统和仪表所需备品备件

维护人员每周进行一次系统和仪表的巡检，对需要更换的备品备件进行更换。若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，将事先报经当地环境监测站同意。

3、定期对水站仪表进行校准、核查、比对、性能测试

严格遵照仪器的操作手册对自动监测仪器每半月进行校准核查，自配标准溶液校准每半年不少于一次。定期清洗仪器管路，每月不少两次，对水质较差的水质断面水站，将增加清洗频次。

每月一次对自动监测仪器进行标准溶液核查，计算其准确度和精密度。标准溶液测定的相对误差不大于推荐值的±10%，相对标准偏差不大于推荐值的±10%。

4、人员培训

运维单位负责西安市李家河水源地环境保护站技术人员的培训。培训内容包括：设备的系统组成、运行原理、使用、操作、常见故障的检查排除，使甲方人员掌握主要技术，并能进行简单操作和维护。

5.其他要求

汛期提供一名驻场运维人员，远程实时监视数据，定期开展现场检查维护工作。建立水站监测系统运行应急预案，当水站系统发生突发性设备故障时，运维公司在规定时间内赶到现场进行处理。

第四条 技术要求

1、运维的目的

①更好地让水质自动站实现水环境实时动态监测，提高信息的时效性、准确性；

②增强水环境的预警、预测能力，保障供水安全；

③完善水质水量同步监测体系，为科学制定调水引流方案、实施污染物入湖总量控制、生态补偿和控制目标考核提供技术支撑；

④确保水质自动站正常运行，为水质综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据；

⑤更好的为政府决策和公众提供服务。

2、运维的要求

2.1日常维护到位

根据合同约定的内容开展水站日常水站仪器设备的检查调校、异损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗等工作。每日上、下午各一次远程实时监视数据，每周开展一次现场检查维护，远程监视及维护工作记录备查。

2.2故障检修及时

建立水站监测系统运行应急预案，当水站系统发生突发性设备故障时，运维公司在4小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不超过24小时。

2.3数据采集完整

岸边站数据采集频率为每间隔4个小时监测1次，每天一般采集6个瞬时值数据，浮标站提供实时数据。当水所在断面发生水污染事故时，将适当增加采样频次。

pH值、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮等7项指标的日均值的有效数据获取率达80%以上，水温、浊度、电导率等3项指标的日均值的有效数据获取率达85%以上（停电除外）；

有效数据获取率（%）=（有效运行时数÷运行考核总时数）×100%；

有效运行时数=运行考核总时数-无效数据时数。

其中：有效运行时数为系统所有仪器设备运行正常时其监测数据有效的时数总和。仪器设备预热、停电、校准和公共通讯线路故障等引起的无效数据时数不计入运行考核总时数和无效数据时数。

2.4数据传输及时

保持数据传输系统畅通，发送数据及时。

2.5各项记录完整

按照国家、省有关规定做好日常巡检记录表，仪器维护记录表，校准结果报告表，仪器故障维修记录表，系统年度维护（大修）记录表等，并定期提交。

2.6仪器更换

对于仪器使用寿命超过使用年限以后出现报废，或者因自然灾害等不可抗力导致的仪器报废，运维单位须先行及时报告西安市李家河水源地环境保护站，西安市李家河水源地环境保护站视情况决定重新采购仪器开展监测，或使用运维公司备机开展监测。

第五条 服务要求

1.实施“日监视”制度。每日上、下午至少各一次远程实时监视并存取数据，检查数据传输系统是否正常，如发现数据持续异常情况，在24小时内查明原因并排除。

2.实施“周巡检”制度。每周至少1次对检测系统进行现场维护，现场维护内容包括：

3.检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

4.检查自来水供应、泵取水、纯水系统情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网，保持管路、过滤膜清洁、畅通。

5.检查站房内电路系统、通讯系统是否正常（工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固；通过现场监控软件测试工控与PLC及各个之间连接正确；VPN网络设备检查，保证通讯畅通）。

6.对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

7.检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按要求定期更换标准溶液和分析试剂。

8.观察数据采集传输运行情况，并检查整个传输，采集系统连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比所有仪表自动分析、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

9.每月对自动分析仪进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储和控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常效验。检查检测仪器接地情况，检测用房防雷设施有无损坏。

10.其他预防性维护

保持各管路通畅，出水正常，无漏液。

对电源控制器、空调等辅助设备进行检查。

未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

维护人员在对系统进行日常维护时，将做好巡检记录。巡检记录包含系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后离开。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.甲方有权对乙方全部运维工作、人员配置、安全管理、台账资料进行日常监督、抽查；对不符合合同标准的服务内容，有权要求乙方限期整改；

2.按本合同约定及时支付服务款项；

3.甲方确保在交接运维前设备均处于正常状态，如有故障甲方需尽维修义务，也可委托乙方进行修复，甲方承担相关维修费用；

4.对于因使用寿命超过年限或因不可抗力导致报废的仪器设备，由甲方视情况决定重新采购。

（二）乙方权利义务

1.乙方按照合同约定的工作内容和技术要求，负责水站的日常运行维护,对水站监测数据质量负责，确保监控系统的运行符合相关技术要求，确保自动监测数据传输有效率满足相关要求，设备保持正常运行状态；

2.建立健全相关的岗位责任制、操作规程及维护保养制度，建立相关的工作台帐记录运行情况。所有仪器设备的技术资料和检修维护记录等都要相应建立技术档案，并保存完整，供甲方检查。

3.日常运行所需试剂、日常运行维护易损易坏的耗材配件(不含核心部件)、交通及维护发生的费用由乙方承担。

4.乙方承担水站日常运行维护，根据合同约定的内容开展水站仪器设备的检查校验、耗材更换、易损件更换、试剂补充、管路清洗等工作。

5.乙方应认真做好甲方单独维修保养台账并做好异常情况登记记录，并定期供甲方人员查看。

6.合同到期或提前终止时，完整移交全部运维台账、设备资料，配合甲方完成整体验收。

第七条 合同价款及结算方式

1.本合同总价：人民币          元（大写：          元整），为固定总价包干，包含人工、设备、材料、安全防护、培训、保险、管理费、税费等完成全部服务内容所需一切费用，甲方无需额外支付任何其他费用。

2.付款节点：

合同签订后且满足付款条件后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款40%，即人民币          元；

服务期限届满，乙方完成全部运维工作、提交全套完整运维档案，经甲方验收合格且满足付款条件后10个工作日内，支付剩余60%合同价款，即人民币          元。

3.付款方式：银行转账

第八条 履约验收

1.阶段性核查：甲方不定期核对乙方提交运维记录、现场照片等，不定期现场抽查作业人员、防护设施、设备运行状态；

2.整体竣工验收：服务期满后，乙方提交全套运维成果资料，甲方在收到资料后10个日内组织现场综合验收；

3.验收不合格处置：若验收存在不合格项，甲方应向乙方出具书面整改通知书，载明具体不合格内容及整改要求。乙方须在7日内完成整改并重新报验。若乙方无正当理由逾期未完成整改或经两次整改仍不合格的，甲方有权就该不合格项所对应的服务内容，按照合同约定的计价方式核减相应合同价款。整改产生的费用由乙方自行承担。

第九条 违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、项目执行过程中如甲方未能提供运营条件，所造成的设备运转不正常等情况，乙方不负任何责任。

3、如乙方因自身的问题,造成甲方设备损坏或者故障的，由乙方承担责任进行修复，无法修复的进行同等更换。

4、除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定行相应的手续。在运营服务中任何一方无特殊原因终止合同，另一方有权起诉，索取赔偿。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，按下列第 1 种方式处理：

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向西安仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 其他约定

1.本合同所有附件、采购需求文件、乙方投标（响应）文件、中标（成交）通知书均为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；内容冲突时，以本合同约定为准。

2.乙方不得将本项目全部或主要运维服务转包、违法分包；未经甲方书面同意分包的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

3.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十二条 通知与送达

本合同履行过程中，双方所有通知、函件、资料等应以书面形式按地址送达。任何一方变更地址的，应提前3个工作日书面通知对方。

| 甲 方：西安市李家河水源地环境保护管理站 | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 开户行账号： |
| 日期： | 日期： |