采购需求
采购包1：
标的名称：专科物理治疗类设备一批采购项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	[bookmark: OLE_LINK24]一、智能心理测量系统
1.系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书。

	2
	▲
	▲2.系统取得药监局通过的二类医疗器械注册许可证。

	3
	
	3.系统架构
3.1系统采用B/S架构体系，FAAS云平台架构搭建，公网云端部署，无需安装客户端，用户直接通过浏览器使用，同时为用户保障系统使用及数据安全。

	4
	
	3.2部署方式：系统部署方案多样，可实现固定电脑端、移动平板端、手机客户端、网络云平台等多位一体的测量模式。

	5
	▲
	4.心理测量
▲4.1系统总量表数量≥450个，量表需要包含：韦氏幼儿智力量表、韦氏成人智力量表、韦氏儿童智力量表、威斯康星卡片分类测验、宗(Zung)氏抑郁自评量表、宗(Zung)氏焦虑自评量表、明尼苏达多项人格测试、帕金森氏病综合评分量表、Gesell发育量表、画钟测验、数字广度测验。

	6
	
	4.2系统支持查询患者所答每个题目的答案、分数与用时。同时可导出相关数据。

	7
	
	5.报告
5.1系统提供多种版本的测查报告，报告采用图形、文字、图表相结合的模式，内容包括测评者基本人口学信息、各因子得分、折线图、诊断结果、分析建议等，具备高风险预警提示功能。

	8
	
	5.2报告提供临床辅助诊断意见，以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。

	9
	
	5.3报告提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。须提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。

	10
	
	5.4修改测试报告：医生可以在系统中手动修改测试报告内的100%所有内容。

	11
	
	6.分析
6.1系统具备图表及报表综合统计分析模块，有效的进行统计分析患者及答题信息。

	12
	
	6.2系统包含预警功能且提供预警报表分析，用数字化语言描述系统数据，可以查看患者筛查结果。

	13
	
	7.其他医生操作
7.1系统具有数据分析、数据打印、数据储存、数据查询、数据统计、系统监控、意外断电保护、量表授权，报告打印修改等功能。

	14
	
	8.管理员操作
8.1软件具有日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。

	15
	
	8.2软件须有详细的服务器监控模块，至少包含redis监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM监控、请求追踪、磁盘监控（图表）。

	16
	▲
	9.用户界面
▲9.1系统具备提供色弱模式，以兼容特殊群体有效答题。

	17
	
	9.2 系统需支持中文普通话、中文粤语、英文三种不同模式的智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。

	18
	
	10.软件高级功能
10.1系统支持大规模心理筛查并可在系统内自动生成团体报告。

	19
	▲
	▲10.2系统内含有睡眠治疗方案相关模块。方案内包含≥40个三到五分钟的科普视频。

	20
	
	11.多科室联动会诊模块
11.1支持跨科室、跨院区全场景多部门协作，支持消息传递与会议通知；同时各院区科室数据单独隔离。

	21
	
	11.2会诊支持线上语音、视频多形式进行，同时会议结束后自动生成会议回放文件与会议总结，会议发起人与参与人均可记录会议纪要。

	22
	▲
	▲12.具备原厂精神压力分析模块，可生成多样化报告分析指标：包括但不限于精神压力和自主神经功能分析、 身体压力指数、 抗压能力指数、 精神压力指数、 身体疲劳指数、自主神经系统活性度、自主神经系统平衡度、心脏稳定性、情绪状态指数等。

	23
	
	二、儿童自动听性脑干诱发电位(AABR)筛查仪
1、刺激声：30、35、40 或 45dB nHL Chirp 声；

	24
	
	2、Chirp 声速率：每秒 78～82 声(随机)；

	25
	
	[bookmark: OLE_LINK2]3、阻抗测试范围：1～99 kΩ;

	26
	
	4、测试可接受阻抗：≤12 kΩ;

	27
	
	5、阻抗控制：在测试之前和测试过程中定期进行控制，在阻抗台控制过程中持续发出刺激声；

	28
	
	6、测试显示统计图、阻抗、ABR检测概率、EEG水平、测试进度；

	29
	
	7、双耳同时测试，测试时同屏分别显示双耳测试进程；

	30
	
	8、主机自带0.75cc探头校准腔，可实时校准TEOAE探头；

	31
	
	9、TEOAE刺激水平：70～84dB  SPL（45～60dB HL）。

	32
	
	三、脊柱侧弯超声筛查仪
（一）主要用途：采用超声成像技术并结合空间定位技术实现脊柱侧弯的三维成像，具备脊柱冠状位面图，完成脊柱左右侧弯形态及弯曲角度的定量测量。

	33
	
	（二）技术参数
1.适用人群：儿童、青少年、成人

	34
	
	2.适用身高范围：1m～2m

	35
	
	3.主机
3.1超声成像模式：B模式超声成像模式、三维超声成像模式、超声体投影图模式（基于B模式超声成像重建）

	36
	
	3.2扫描方式：B模式超声成像的电子线性扫描、超声体投影成像的三维扫描

	37
	
	3.3可实时预览脊柱B型超声图像、实时预览脊柱体积投影图像

	38
	▲
	▲3.4深度：3～10.0cm，且≥3档可调

	39
	▲
	▲3.5TGC：≥8段可调

	40
	
	3.6对比度：40～110dB，以10dB为增量

	41
	
	3.7亮度：30～100dB，以1dB为增量

	42
	
	4.探头
4.1换能器类型：电子线阵探头

	43
	
	4.2频率：7.5±10% MHz

	44
	
	4.3扫描宽度：≥70 mm

	45
	
	5.空间跟踪 
5.1跟踪参数：
5.1.1跟踪技术：光学定位系统

	46
	
	5.1.2自由度：≥6（位置和方向）

	47
	
	[bookmark: OLE_LINK21]6.便携式工作站：CPU：i7或以上；内存≥32G；硬盘≥1TB；彩色显示屏≥16英寸；报告输出设备：支持输出黑白纸质报告。

	48
	
	7.测量、控制软件功能
7.1数据输出格式：BMP、PDF

	49
	
	7.2具备患者信息新增、存储、浏览和编辑功能

	50
	
	7.3 支持保存、查询和比较患者历史数据

	51
	
	7.4图像参数调节：B模式：亮度(增益)、时间增益控制、深度、对比度(动态范围)

	52
	
	（三）配置要求
1.主机：1 台
2. 便携式工作站：1 套
3.探头：1 把
4.测量控制软件：1 套
5.可升降推车：1 辆
6.便携式升降架：1 个
7.拉杆箱：1 个
8.检查服：2 套

	53
	
	四、脑电生物反馈治疗仪
1.脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练。

	54
	
	2. 产品使用期限：≥8年。

	55
	
	3.可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几段的脑电波进行增加或减弱训练，α、β、θ、δ四个波段的分别训练及四个波段的组合训练。

	56
	
	4. 一台服务器可以集中控制多台终端：即操作人员通过服务器可以控制每个终端。

	57
	
	5.操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，对同一类型病人统一治疗。

	58
	
	6.每套终端可脱离主机，任意分配到科室使用，每套终端都可用于生物反馈治疗及心理量表评估功能，用于观察病人心理状况，打印病人治疗报告。

	59
	
	7.主机可以操控任意终端，任何终端可进行不同病症的治疗，可同时为不同患者提供不同的动画治疗，针对不同疾病的训练方案。

	60
	
	8.操作人员在控制端可以通过wifi控制任意治疗终端的动画选择、难易程度、数据分析等。

	61
	
	9.在治疗过程中，全部训练信息可存储。

	62
	
	10.具备数据分析平台，对患者的病情跟踪记录和分析。

	63
	
	11.可输出疗效报告、原始波形、波形分离、小波分析、快速傅里叶变化（FFT）、时频分析、趋势分析等。

	64
	▲
	▲12.提供≥50种类型的动画，能针对患者的情况采用相应的动画类型进行治疗，与患者协同互动，达到病情需求和动画的无缝链接。

	65
	
	13.具备伪差鉴别功能。

	66
	
	五、前庭康复训练仪
1.前庭康复训练模块：包括坐姿训练模块，站立训练模块，注视稳定性训练模块，头颈稳定性训练模块，平衡与步态训练模块，视动刺激习服训练模块，中枢前庭功能训练模块，BPPV耳石症专项训练模块，心理康复模块等系统预设训练模块，并支持自定义编辑生成≥150种训练模块。

	67
	▲
	▲2.前庭检查模块：具有头偏斜、主观视觉垂直线（SVV）检查、主观视觉水平线（SVH）检查模块。

	68
	
	3.智能推荐训练方案：系统根据患者疾病诊断及前庭检查结果，智能输出推荐训练方案。

	69
	
	4.康复训练报告：训练完成后自动生成该次康复训练报告，通过雷达图直观显示主要训练模块的得分情况，并可添加量表结果信息打印报告。

	70
	
	5.康复效果分级评估：系统能结合量表评估数据、体格检查数据和前庭功能客观检查数据自动计算出患者的康复效果综合评分，从而对患者的训练效果进行分级评估。

	71
	
	6.听觉与触觉振动反馈技术：训练过程中可实时与听觉，触觉振动交互。

	72
	
	7.显示方式：虚拟现实一体机沉浸式环境，外接PC电脑工作站。

	73
	
	8.单机工作：VR一体机可独立单机工作，当连接PC电脑工作站后，可将训练数据回传工作站。

	74
	
	9.VR连接管理：工作站可显示VR连接情况，包括设备编号、设备状态、操作状态等。

	75
	
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]10.VR一体机处理器：CPU最高主频≥ 2.8GHz，GPU主频≥580MHz。

	76
	
	11.个体化训练设置：系统可给不同患者进行个体化训练方案设置。包括设置训练频率，训练时长，训练速度，视靶移动间距，视靶与用户距离，训练难度，训练背景音乐，训练场景图等8种设置。

	77
	▲
	▲12.量表评估功能：评估量表至少包括Berg、HAMA、ABC、DHI、VAS、HADS、BBA、VSS、VADL、FGA、PHQ-9、SSS、MMSE、MoCA等14个评估量表。

	78
	
	13.患者档案管理：可建立患者个人档案，包括基本资料，疾病诊断，前庭检查结果，量表测评结果，训练方案，历史训练记录、康复评定结果。

	79
	
	14.训练频率提示：头动训练过程中，系统播放相对应的训练频率提示音，以引导患者进行指定频率下的康复训练

	80
	
	15.前置摄像头：鱼眼摄像头(≥640x480@120Hz, FOV: ≥160°) x 4，支持头部6DoF定位。

	81
	
	16.传感器：≥9轴传感器，人脸佩戴感应。



