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	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	1.适用于Trima Accel血细胞分离机，采用连续式离心分离方式。

	2
	
	2.所有产品外挂；血小板无需二次处理，可直接保存≥5天。

	3
	
	3.单针采集双份血小板且无需盐水预充，可直接采集血液。

	4
	
	4.配备17G穿刺针，针头部分有防止职业暴露和误刺伤的保护套；具有独立的全血留样袋和血小板留样袋，并且全血留样袋上有取样器。

	5
	
	5.集成卡匣，中文版本。

	6
	
	6.分离带式分离器，体外循环血量≤200毫升，体外循环的红细胞量≤100毫升。

	7
	
	7.采集过程中血容量波动范围：55±10ml。

	8
	
	8.具有抗凝、血浆、血小板、采血、回血五个泵，分别控制各部分流速。

	9
	
	9.具有红细胞监测器，确保采集过程中无血小板充红现象发生。

	10
	
	10.具有安全盒装置，包括采后血小板计数、红细胞压积、采集时间和采集最大体积。

	11
	
	11.具有抗凝剂管理系统：每次采集抗凝剂最大灌注率≤1.3ml/min/LTBV，抗凝剂可自动控制及计算，可调比率范围： 1:6-1:13。

	12
	
	12.血小板采集成品中的白细胞含量≤1.0×106/每个治疗量 , 且为非过滤法去除白细胞，无血小板激化。

	13
	
	13.终产品体积恒定与工作人员预设值完全一致，可根据临床需求采集各种浓度的血小板产品。

	14
	
	14.具有血浆回输功能，回输后管路内残留红细胞量≤12ml。

	15
	
	15.99%的血小板产品中红细胞含量≤0.03×109个。



