采购需求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.适用于Trima Accel血细胞分离机，采用连续式离心分离方式。 |
| 2 |  | 2.所有产品外挂；血小板无需二次处理，可直接保存≥5天。 |
| 3 |  | 3.单针采集双份血小板且无需盐水预充，可直接采集血液。 |
| 4 |  | 4.配备17G穿刺针，针头部分有防止职业暴露和误刺伤的保护套；具有独立的全血留样袋和血小板留样袋，并且全血留样袋上有取样器。 |
| 5 |  | 5.集成卡匣，中文版本。 |
| 6 |  | 6.分离带式分离器，体外循环血量≤200毫升，体外循环的红细胞量≤100毫升。 |
| 7 |  | 7.采集过程中血容量波动范围：55±10ml。 |
| 8 |  | 8.具有抗凝、血浆、血小板、采血、回血五个泵，分别控制各部分流速。 |
| 9 |  | 9.具有红细胞监测器，确保采集过程中无血小板充红现象发生。 |
| 10 |  | 10.具有安全盒装置，包括采后血小板计数、红细胞压积、采集时间和采集最大体积。 |
| 11 |  | 11.具有抗凝剂管理系统：每次采集抗凝剂最大灌注率≤1.3ml/min/LTBV，抗凝剂可自动控制及计算，可调比率范围： 1:6-1:13。 |
| 12 |  | 12.血小板采集成品中的白细胞含量≤1.0×106/每个治疗量 , 且为非过滤法去除白细胞，无血小板激化。 |
| 13 |  | 13.终产品体积恒定与工作人员预设值完全一致，可根据临床需求采集各种浓度的血小板产品。 |
| 14 |  | 14.具有血浆回输功能，回输后管路内残留红细胞量≤12ml。 |
| 15 |  | 15.99%的血小板产品中红细胞含量≤0.03×109个。 |