采购需求

一、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 动态张力仪主机 | 1套 | 核心产品 |
| 温度夹套 | 1套 |  |
| 软件 | 1套 |  |

二、参数要求

（一）动态张力仪主机

1、表面张力测量范围至少覆盖：15～100 mN/m，分辨率≤0.01 mN/m，精度≤1%

2、压力范围≥3000pa，精度≤0.05%，压力测量频率≥20000Hz

▲3、表面年龄测量范围至少覆盖：5～200000ms

4、内置空压机，可以直接鼓泡，也可外接气体气源。

5、整机须采用不锈钢和钢化玻璃制成，耐酸碱样品泼溅。

▲6、外接控制面板，可用于控制样品台上升下降，清洗玻璃毛细管等

▲7、自动液面监测，自动压力校准

8、测量样品的外置PT100温度探针1只，测温范围至少覆盖：-60～450℃

▲9、自动样品台位移系统，软件控制样品台的升降。样品台位移空间≥110mm，移动速度至少覆盖0.09-500 mm/min，精度≤20μm。

（二）温度夹套

1.温度夹套内置温度探头，温度范围至少覆盖：0～100℃，水浴控温，精度≤0.1℃。

（三）软件

可测量表面年龄、起泡频率和表面张力曲线的关系，并可对多个曲线进行比较。可采用Ward & Tordai方法测量表面活性剂的吸附速率；采用Joos& Rillaerts 方法测量表面活性剂的扩散速率。

二、其他要求

提供设备现场安装、系统调试及人员操作培训。供应商需对实验人员进行不少于2次现场操作培训。