采购需求
监护仪：
1硬件结构
1.1 主机显示器一体化设计，适用于儿童、新生儿；
1.2 医用专业显示器：≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*768。
1.3 主机为触摸屏。
1.4 ≥8通道波形显示。
1.5 三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，可远距离观察。
1.6 具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度。
1.7整机重量：≤8kg。
2模块化设计
▲2.1 可升级高级多参数组合模块：能够同时监测主路/旁路呼气末二氧化碳、双有创血压和PICCO及传统心排量，脑氧监测等，可同时实现重症患者的血流动力学及通气功能评估。
3转运功能
3.1 配有带触摸屏的可视化转运模块。
3.2 转运模块屏幕≥5.5英寸，TFT电容触摸屏显示器，分辨率≥640*480，可多点触控。
3.3 转运模块接入监护仪主机，监护仪主机屏幕和基本测量模块屏幕需能同时操作与查看。
3.4 基本测量模块可作为独立的监护仪使用，实现病人数据全程无缝衔接。
4用户界面
4.1 内置专科显示界面≥8种，包含：新生儿氧心呼吸图界面，大字符界面，12导波形及ST环状图界面及统计学直方图界面等，可自定显示界面≥10种；
4.2 动态波形大小可调整。
4.3 可以进行波形叠加。
4.4 波形冻结功能，可分别冻结单个波形。
5测量性能及软件
5.1 心电监测功能
5.1.1标配12导联心电监护，实时的同屏12导联心电12导ST数值显示。
5.1.2 诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz。
5.1.3 具备≥25种心律失常分析，其中非致命性心律失常可根据临床需求单独开启或关闭。
5.1.4  12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势。
5.1.5实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值。
5.2 无创血压监测功能
5.2.1 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法，具备≥4种型号新生儿袖带。
5.2.2 可提供自动、手动、序列、STAT四种模式测量。
5.2.3 序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合。
5.3 脉搏血氧饱和度监测功能
▲5.3.1 具备防运动抗弱灌注血氧技术（Masimo），具备新生儿缠绕式血氧探头和同品牌一次性血氧探头。
5.3.2  灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。
5.3.3 具备智能延迟报警技术。
▲5.3.4   配备五套Masimo血氧模块，实现无创、连续、实时血氧监测。
5.4  有创血压监测功能
5.4.1 配备五套双有创血压功能，测压范围：-40至360mmHg，可提供每搏压力变异(PPV)实时显示。
5.4.2 可监测：肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP），中心静脉压（CVP）等≥18种有创压力标名。
5.4.3 多路有创血压可一键校零。
6.目标导向性治疗决策支持
6.1可设置各个参数的治疗目标值。
6.2可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度。
6.3可用箭头方式显示监测参数变化趋势，可进行前瞻性风险评估。
7.配置要求：
7.1单台监护仪功能配置要求：
7.1.1  多参数监护主机，1台。
7.1.2  转运监护模块（心电、血压、血氧、呼吸、脉搏），1套。
7.1.3  新生儿缠绕式或指套式血氧探头，1根。
7.1.4  新生儿无创血压袖带及充气连接管，1套。
7.1.5  3导联心电导联线，1套。
7.1.6  高性能电池，1块。
7.2    整体配置要求
7.2.1  其中5台配置Masimo血氧饱和度模块及配件。
7.2.2  其中5台配置双有创血压模块及配件。
7.3    附带使用配件（需报价）：
7.3.1  新生儿一次性血氧探头，50根。
7.3.2  新生儿一次性血压袖带，50根。
7.3.3  新生儿或儿童血氧探头，19套。
7.3.4  新生儿或儿童血压袖带，19套。
7.3.5  儿童心电导联线，19套。

呼吸机：
一、功能要求
1、适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿。
2、彩色触摸屏≥15英寸，屏幕和主机可分离。
3、个性化配置操作界面，自由组合波形、趋势、呼吸环和参数。可同屏显示≥3个呼吸波形和趋势。
4、具有近端流速传感器。
5、中文操作界面，报警信息中文显示，提供在线操作手册。
6、内部电池支持断电操作≥30分钟。
二、呼吸模式：
1、一般通气模式：
1.1PC-CMV(指令通气)
1.2PC-AC（辅助控制通气）
1.3PC-SIMV（同步间歇指令通气）
1.4PC-PSV（压力支持通气）
1.5PC-MMV（分钟指令通气）
1.6SPN-CPAP/PS（持续气道正压+压力支持）
1.7SPN-CPAP/VS（持续气道正压+容量支持）
2、特殊通气模式：
2.1容量保证功能
2.1.1基于呼出潮气量反向调节压力控制通气水平。
2.1.2可与所有触发模式相结合，PC-CMV，PC-AC，PC-SIMV，PC-PSV。
2.1.3根据吸入/呼出潮气量和泄漏量，自动计算肺内潮气量。
▲2.2高频振荡通气+容量保证通气PC-HFO
2.2.1频率5-20Hz。
2.2.2I:E为1:1-1:3可调节。
▲2.2.3HFO-VG与容量相结合，VThf0.5-40ml。
2.3高流速氧疗模式，带高压限制Pmax，流速范围2-30L/min，压力限制范围4-55mbar。
3、特殊操作
3.1智能吸痰程序，自动执行吸痰前预充氧≤2分钟，吸痰≤2分钟以及吸痰后充氧≤2分钟，自动识别管路断开，停止送气，防止喷溅同时报警抑制。
3.2吸气保持。
3.3雾化功能，内置气动，可同步吸气流速。
三、呼吸机参数设定：
1.通气频率可调:0.5-150次/分。
2.吸气时间可调：0.1-3秒。
3.潮气量设定：新生儿2-100mL，儿童20-300mL。
4.吸气压力可调：3-80cmH₂O。
5.压力上升时间可调：新生儿0-1.5秒，儿童0-2秒。
6.PEEP：0- 35cmH₂O。
7.氧浓度精确可调：21-100％。
▲8.具有叹息功能，间断性复张肺，且可叠加高频通气模式。
9.流速触发反应速度：0.2－5升/分。
四、监测参数要求：
1、监测参数精确
1.1气道压力监测（-60到130cmH₂O）：气道峰压，气道平均压，PEEP，最小气道压。
1.2近端流速监测（0到30L/min）：包含泄漏校正后的分钟通气量MV、自主呼吸的分钟通气量MVespon、分钟通气泄漏量MVleak及分钟泄漏百分比%Leak等多个参数监测。
1.3潮气量监测（0到1000ml）：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量VTispon。
1.4呼吸频率监测（0到300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率。
1.5氧浓度监测：21到100% 氧浓度监测使用顺磁氧电池。
2、可区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例%MVspon。
3、≥3个呼吸环和≥3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示，波形以填充方式显示，提供P-V，F-V，P-F环以及隆突压Ptrach-V和Ptrach-F环。
4、可记录≥30天的趋势参数，并通过USB导出；日志功能，可记录≥7天内的发生的更改、事件和报警信息。
5、日间/夜间模式切换。
五、报警参数要求
1、报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定5－60s）、呼吸频率过快报警。
2、呼吸回路断开报警。
3、360度报警灯，智能三级声光报警系统，报警音量日间和夜间可分别设置。
4、报警可提示报警项目，报警原因，可提供处理建议。
5、具有后备通气模式，可在窒息时提供通气。
六、数据存储和投屏要求：
1、通过USB接口保存患者趋势数据，截屏。趋势和截屏可通过PC浏览，USB可转移呼吸机屏幕设置。
2、通过高清接口连接显示器或投影仪。
七、配置要求
1、主机1台
2、呼吸机车架1套
3、湿化罐4套
4、儿童、新生儿呼吸管路各4套
5、模拟肺1个
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