一、招标项目简介：

油气组分微观结构、热演化行为、相态演变机理是剖析非常规油气流体成因、吸附解吸规律、高压相变机理，优化油气产能评价、储层改造方案、开发制度设计的核心基础参数，完善油气流体全维度表征体系的关键技术手段。近年来常规油气资源产能逐年递减，页岩油气、致密油气、深层超深层油气、高黏度稠油、含沥青质重质油气等非常规油气成为油气增储上产核心主体，此类油气流体组分复杂、重质组分富集、沥青质胶质含量高、温压敏感特性极强，兼具高温热裂解、高压相分离、组分吸附相变多重特征，仅依靠宏观PVT物性测试，无法厘清流体微观官能团结构、热分解动力学、组分相变内在机理，制约非常规油气富集机理、提高采收率、流体配伍改性等纵深科研攻关，因此搭建适配深部极端工况的红外光谱仪和热分析联用表征平台，完善油气流体微观表征体系，科研必要性与紧迫性极为突出。

我校现有红外光谱单体设备、独立热分析仪器设备服役年限久、设备模块化程度低，无一体化高温高压联用传输模块，存在多项适配短板，无法适配当下非常规油气科研测试需求。一是工况适配能力不足，现有分体式设备最高耐受温度、承压阈值偏低，管路恒温控温精度差，无法模拟超深层储层高温、高压、密闭惰性地层工况，测试过程中油气轻质组分挥发、重质沥青质冷凝失真，难以还原地下原位热演化与组分相变过程；二是联动测试能力缺失，现有设备仅能单独完成红外官能团检测或单一热重测试，无法实现油气样品受热相变、质量损耗、热量变化、挥发组分官能团演变实时联动在线分析，无法精准研判稠油降黏裂解、页岩有机质生烃、油气沥青质沉积、混相驱组分反应核心机理；三是油气专项配套不完善，现有设备无油气专用耐高温防腐蚀样品池、高压密闭进样系统、油气特征光谱专属数据库，针对致密油微量有机质、稠油胶质沥青质、深部含硫油气流体的定性定量分析精度不足，干扰项剔除能力弱，测试数据重复性、匹配度无法满足油气地质、油气开发、油田化学方向课题结题、论文发表及项目攻关标准；四是设备兼容性较差，现有老旧仪器数据端口封闭，无法与校内现有高温高压PVT测试系统数据互通联动，无法实现油气宏观相态物性+微观组分机理一体化耦合分析，油气藏数值模拟、开发效果预测数据链条断裂，极大限制了学校非常规油气勘探开发、深层油气流体机理、稠油化学改性、页岩储层流体赋存等省部级、国家级科研项目推进，学科科研支撑能力严重不足。

综上，为补齐我校油气流体微观表征设备短板，打通宏观高压物性测试与微观组分机理分析全流程测试链条，适配深地深海、致密页岩、高含沥青稠油、高温高压深层油气原位测试实验要求，满足非常规油气有机质热演化、流体组分结构识别、极端温压下相变机理、化学剂配伍改性、储层流体吸附解吸等常态化科研实验，赋能油气工程、地质资源与地质工程重点学科建设，亟需淘汰老旧分体式分析设备，购置一体化热红联用仪，完善油气流体全尺度、全工况、全流程实验检测平台，全方位支撑学校非常规油气领域科研创新、纵向课题申报及产学研项目合作工作。

二、采购项目概况:

1、采购目的

搭建宏观相态物性 + 微观组分机理一体化耦合分析平台，补齐油气微观官能团、热演化、沥青质相变、有机质生烃微观检测能力。满足非常规油气有机质热演化、流体组分识别、极端温压相变、油田化学改性、储层吸附解吸等实验需求，保障国家级、省部级油气相关课题、论文、项目科研数据精度具有重要作用。

2、装置功能

热红联用仪主要用于油气相变机理研判功能。监测不同温压条件下油气流体吸热放热、质量衰减、组分结构演变规律，判定沥青质絮凝析出温度、原油相转变临界点、有机质生烃起止温度，厘清非常规油气流体高温相变、吸附解吸、裂解变质内在机理。

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、热重分析仪 |
|  | 1 | 测温范围：室温～1100℃ |
|  | 2 | 加热炉体：水平式结构，陶瓷炉体； |
|  | 3 | 温度准确度：±1℃（居里点温度校准） |
|  | 4 | 升温速率：0.1℃～250℃/min |
|  | 5 | 炉体冷却方式：恒温循环水冷 |
|  | 6 | 冷却时间：1100℃降至100℃≤10min |
|  | 7 | 天平功能：量程：0～1000mg；灵敏度：≤0.1µg；采用水平支架托盘、具有内置砝码自动校准功能； |
|  | 8 | 天平重复性：≤0.001mg(静态恒温状态)；天平称量准确度：≤0.005%；需提供佐证材料。 |
|  | 9 | TG曲线重复性：±10ug（升温状态，室温升至1100℃）需提供佐证材料。 |
|  | 10 | TG样品支架：全氧化铝陶瓷水平支架； |
|  | 11 | 实验气体：空气、氧气、氮气、氩气等，配备4个质量流量控制器，4路气体自由切换功能；炉体真空度：≤0.1 mbar |
|  | 12 | 仪器功能：具有自动浮力补偿技术,通过液晶触摸屏（≥7英寸）触摸控制炉体开关、天平去皮归零，实时显示仪器测量数据和状态，并可红外遥感控制开关操作等。 |
|  | 13 | 操作软件：中/英文专业操作软件，配置纯度分析软件、N级动力学分析软件功能等；TGA软件自动触发FTIR同步检测功能，FTIR测试曲线可导入TGA分析软件共同分析。 |
|  | 14 | 数据采集处理终端：双核CPU，≥32G内存，固态硬盘≥1TB，独立显卡，≥27英寸液晶显示器。 |
|  | 15 | 热重分析仪货物配置（必须满足）： 1、TGA主机1台 2、操作软件1套 3、数据采集处理终端1套 4、随机操作工具盒（含镊子、加样漏斗、取样棒、钢刀等） 5、样品坩埚：随机70ul原装氧化铝坩埚：20个（带盖）； 6、TGA与FTIR联用法兰接口1件 7、恒温水浴槽：制冷功率≥260W，制热功率≥2000W，流速≥8L/min 8、备件：TGA样品支架1件 9、氧化铝坩埚：规格70ul，数量200套 |
| 二、红外光谱仪包含主机、干涉仪、光源、激光器、检测器等 |  |  |
|  | 1 | 干涉仪：自动准直频率≥100,000 次/ 秒 |
|  | 2 | 检测器：高性能中红外配置DLaTGS检测器、MCT液氮制冷检测器和ATR专用中远红外检测器。三个检测器可自动切换。 |
|  | 3 | 激光器：配置高精度632nmHe-Ne激光器用于仪器的校准，非半导体固态激光器（二极管激光器） |
|  | 4 | 仪器自动认证系统：配置包括标准样品的仪器性能自动认证检测轮，标准样品为NG-11玻璃片和可溯源的NIST 1.5mil(38 μm)聚苯乙烯膜。需提供佐证材料。 |
|  | 5 | 光谱范围：350-8000 cm-1，波数可扩展10-28000cm-1，覆盖远红外、中红外、近红外全谱区测量范围。 |
|  | 6 | 光谱分辨率：≤0.1cm-1，间隔连续可调。 |
|  | 7 | 灵敏度（峰-峰值信噪比）：≥60,000:1(峰-峰值，1分钟测试，分辨率4cm-1,DTGS检测器，@2100cm-1)。 |
|  | 8 | 全光谱范围线性度：≤0.1%T (按ASTM1421标准方法测试) |
|  | 9 | 快速扫描：≥90张光谱/秒 |
|  | 10 | 光阑精度:≥200档连续可变自动控制光阑。需要佐证材料。 |
|  | 11 | 双样品位设计，主样品仓和衰减全反射ATR附件不在一个位置。 |
|  | 12 | 配置混合物光谱分离鉴别分析软件：软件可对8种混合物或污染物样品光谱自动分离鉴别其成分、给出不同组分相对含量比列。软件支持各种红外光谱格式，可连网检索光谱的化学结构。 |
|  | 13 | 红外光谱库：提供原厂≥19万张高分辨图谱库，具有谱库检索和建库功能，提供无机，有机及高分子等红外光谱库。终身升级服务。需要提供承诺书。 |
|  | 14 | 一体化衰减全反射金刚石晶体检测装置(ATR)：采用不占用样品仓的独立固定模式，金刚石ATR晶体，≥0.41 MPa高灵敏测样压力控制。ATR专用检测器≥100cm-1 |
|  | 15 | 热重与红外接口,配置混合气体自动分析软件：一步分析获得TGA-IR混合气的成分，同时给出每种气体随时间变化的趋势图；自动抽提分析出每个保留时间下的峰对应的气体组分信息。 |
|  | 16 | 配置 1.高分辨红外光谱仪主机 1套 2.透射附件 1套 3.标准操作软件 1套 4.DLaTGS检测器 1套 5.MCT液氮制冷检测器 1套 6.ATR专用中远红外检测器 1套 7.一体式金刚石晶体ATR附件 1套 8.原厂图谱库 1套 9.热重与红外接口 1套 10.UPS不间断电源2KVA 1200W 持续供电≥3小时 1套 |
|  | 备注1 | 以上所有指标不得负偏离 |
|  | 备注2 | 要求提供佐证材料的需提供包括但不限于第三方证明、图片、彩页说明、产品说明书等材料。 |